## TŠ-MR-FNTN
Špecifikácia MR prístroja: 3T
I. Technické špecifikácie MR prístroja
Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 6, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 7, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 8, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 9, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 10, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 11, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 12, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 13, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 14, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 15, počet bodov za splnenie | Návrh uchádzača | Bodové hodnotenie
Základné parametre
Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 2.8
Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69
max. FOV v osiach XYZ | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x50
Gradienty
maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m | rovnaký a väčší | 44 | ak 60 a viac, 10 bodov | ak 80 a viac, 20 bodov
maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť | T/m/s | rovnaký a väčší | 200 | ak 220 a viac, 5 bodov
Možnosť súčasného využitua požadovanej max. amplitúdy a požadovanej max. strmosti | áno/nie | áno/nie | áno
duty cycle | % | rovnaký a väčší | 100%
RF systém
max. výkon RF-systému v kW | kW | rovnaký a väčší | 30
Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) | áno/nie | áno/nie | áno
Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 90
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (max. FOV v osiach XYZ) - potenciál prístroja definovaný datasheetom | počet | rovnaký a väčší | 32
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. Hodnota, ktorú uchádzač v tomto parametri vyplní, je maximálnou možnou hodnotou počtu elementov, ktoré prístroj dokáže využívať pri vyšetrení v jednom FOV a týmto spôsobom sa bude následne nazerať na hodnoty počtu elementov v jednom FOV ostatných parametrov o vyšetreniach a cievkach, kde sa tento počet uvádza. Výnimkou sú iba tie parametre o cievkach, pri ktorých sa neuvádza hodnota počtu elementov v jednom FOV (napríklad chrbticová cievka). | počet | rovnaký a väčší | 32 | ak 36 a viac v jednom FOV, 0,5 bodu | ak 40 a viac v jednom FOV, 1 bod | ak 44 a viac v jednom FOV, 1,5 bodu | ak 48 a viac v jednom FOV, 2 body | ak 52 a viac v jednom FOV, 2,5 bodu | ak 56 a viac v jednom FOV, 3 body | ak 60 a viac v jednom FOV, 3,5 bodu | ak 64 a viac v jednom FOV, 4 body | ak 68 a viac v jednom FOV, 4,5 bodu | ak 72 a viac v jednom FOV, 5 bodov | ak 76 a viac v jednom FOV, 5,5 bodu | ak 80 a viac v jednom FOV, 6 bodov | ak 84 a viac v jednom FOV, 6,5 bodu | ak 88 a viac v jednom FOV, 7 bodov | ak 92 a viac v jednom FOV, 7,5 bodu
Integrovaná chrbticová (posteriórna) cievka, umožňuje sa aj koncept dynamickej cievky | áno/nie | áno/nie | áno
Chrbticová cievka/ stôl pacienta so zabudovaným senzorom pre snímanie dýchania alebo iný princíp umožňujúci tzv. bezdotykové snímanie a následné riadenie vyšetrenia podľa dýchacích pohybov pacienta bez nutnosti použitia "respiratory belt" | počet | áno/nie | áno
Počet cievkových elementov integrovanej chrbticovej cievky, berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet | rovnaký a väčší | 40 | ak 50 a viac, 0,5 bodu | ak 60 a viac, 1 bod | ak 70 a viac, 1,5 bodu
Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio (počet elementov samotnej cievky v jednom FOV) | počet | rovnaký a väčší | 32 | ak 40 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 0,5 bodu | ak 48 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 1 bod | ak 55 a viac elementov alokovaných na hlavu v jednom FOV, 1,5 bodu
Vyšetrenie v oblasti hlavy a krku s počtom elementov v jednom FOV minimálne (je požadované preukázať konkrétnym vyšetrením a vizualizáciou rozmiestnenia cievok v jednom FOV, ktoré sú samozrejme dodané v súťaži, z ktorého bude zrejmé, koľko elementov je pri vyšetrení využívaných - ideálne dodaním parciálnych obrazov z každého elementu pri vyšetrení) | počet | rovnaký a väčší | 32 | ak 36 a viac v jednom FOV, 0,1 bodu | ak 40 a viac v jednom FOV, 0,2 bodu | ak 44 a viac v jednom FOV, 0,3 bodu | ak 48 a viac v jednom FOV, 0,4 bodu | ak 52 a viac v jednom FOV, 0,5 bodu | ak 56 a viac v jednom FOV, 0,6 bodu | ak 60 a viac v jednom FOV, 0,7 bodu | ak 64 a viac v jednom FOV, 0,8 bodu | ak 68 a viac v jednom FOV, 0,9 bodu | ak 72 a viac v jednom FOV, 1 bod | ak 76 a viac v jednom FOV, 1,1 bodu | ak 80 a viac v jednom FOV, 1,2 bodu | ak 84 a viac v jednom FOV, 1,3 bodu | ak 88 a viac v jednom FOV, 1,4 bodu | ak 92 a viac v jednom FOV, 1,5 bodu
Počet elementov štandardnej hlavovo-krčnej cievky v jednom FOV, maximálny počet elementov 30 v jednom FOV | počet | rovnaký a väčší | 20
hlavová, alebo hlavokrčná cievka typu Tx/Rx pre vysokokvalitné spektroskopické vyšetrenia a prípadný výskum spolu s dodaním potrebného HW | áno/nie | áno/nie | áno
Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV | počet | rovnaký a väčší | 30 | ak 40 a viac v jednom FOV, 0,5 bodu | ak 50 a viac v jednom FOV, 1 bod | ak 60 a viac v jednom FOV, 1,5 bodu | ak 70 a viac v jednom FOV, 2 body | ak 80 a viac v jednom FOV, 2,5 bodu
Brušná/hrudná/anteriórna cievka so zabudovaným monitorom srdca (EKG) s počtom elementov samotnej cievky minimálne 12 v jednom FOV | áno/nie | Nie nevylučuje | Nie nevylučuje | ak áno, 0,25 bodu | ak áno, s minimálnym počtom elementov 18 v jednom FOV, 0,5 bodu (uchádzač získa za tento parameter maximálne 0,5 bodu, aj keby dodal 2 cievky so zabudovaným senzorom EKG)
Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) | počet | rovnaký a väčší | 16
Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s možnosťou biopsy (atribút môže byť splnený predchádzajúcov požiadavkou "Počet cievkových elementov dedikovanej prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na prsníky) s minimálnym počtom elementov 16" pokiaľ má táto cievka možnosť biopsy) | počet | rovnaký a väčší | 7
Endorektálna cievka | áno/nie | áno/nie | áno
Vyšetrenie Peripheral vascular o počte elementov minimálne 30 v 1 FOV, je požadovaná dedikovaná cievka na vyšetrenie Peripheral vascular podľa data sheetu, nemôže byť nahradená anteriórnou cievkou/cievkami z požiadavky "Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z)" | počet | rovnaký a väčší | 30 | Pokiaľ je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na vyšetrenie peripheral vascular a to taká, že obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou), teda aj medzi nohami pacienta a toto vyšetrenie má počet elementov v jednom FOV minimálne 35, 0,5 bodu | Pokiaľ je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na vyšetrenie peripheral vascular a to taká, že obopína každú nohu pacienta zo všetkých strán (v kombinácii s posteriórnou cievkou), teda aj medzi nohami pacienta a toto vyšetrenie má počet elementov v jednom FOV minimálne 45, 1 bod
Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet | rovnaký a väčší | 16 | ak 16 a viac elementov v jednom FOV a súčasne Tx/Rx, 0,5 bodu
Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx | počet | rovnaký a väčší | 16 a súčasne Tx/Rx
Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno) | počet | rovnaký a väčší | 16
Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) | počet | rovnaký a väčší | 8 | ak 16 a viac v jednom FOV, 0,5 bodu
Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16 s dodaným pozicionérom) | počet | rovnaký a väčší | 8 | ak je dodaná dedikovaná cievka prioritne dedikovaná na hlavu batoľaťa v počte elementov alokovaných na hlavu batoľata minimálne 16 v jednom FOV, 0,5 bodu
Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenia torza batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 8 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov minimálne 16) | počet | rovnaký a väčší | 8
Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV (nie je možné splniť abdominálnou cievkou z atribútu "Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) Za počet elementov sa teda považuje počet súčasne aktívnych a snímajúcich elementov v jednom scane a v jednom FOV, ktoré sa podielajú na efektívnom vyšetrení brucha(abdomenu), alebo hrude, ktoré nutne nemusia pochádzať z jednej cievky, ale aj z kombinácie cievok (kombinácia anteriórnych a posteriótnych cievok) Pričom za efektívne vyšetrenie považujeme vyšetrenie v danej oblasti tela (brucho(abdomen), alebo hruď), ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela v tejto oblasti a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach Úroveň plnenia atribútu je možné preukázať údajom v datasheete, alebo aj dodaním podkladov daného vyšetrenia, ktoré budú obsahovať fotografiu vyšetrovaného pacienta pri vyšetrení, na ktorej je zrejmé rozmiestnenie cievok (iba takých a v takom počte, ako sú ponúkané pre účely tohto VO) a parciálny obraz z každého využívaného elementu vo FOV" , táto abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | áno/nie | áno/nie | áno | Ak sú dodané 2 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 16 v jednom FOV, 0,5 bodu (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Ak sú dodané 3 flexibilné cievky rôznych rozmerov o počte elementov minimálne 16 v jednom FOV, 1 bod (nie je možné splniť abdominálnou cievkou podľa základnej špecifikácie tohto atribútu, taká abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná)
Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 50 cm a s plochou minimálne 1800 cm2 a maximálne 2500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu: "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 0,5 bodu
Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 20 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 35 cm krát 65 cm a s plochou minimálne 2500 cm2 a maximálne 3500 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 0,5 bodu
Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 30 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 60 cm krát 60 cm a s plochou minimálne 3500 cm2 a maximálne 5250 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 0,5 bodu
Flexibilná cievka s počtom elementov samotnej cievky minimálne 40 v jednom FOV s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu o priemere menšom ako 10 cm) na dlhšom aj kratšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy môžu prekrývať, s rozmermi minimálne 70 cm krát 70 cm a s plochou minimálne 5250 cm2 a maximálne 6000 cm2. Cievka musí byť pri efektívnom vyšetrení ohnuteľná v kolmých osiach X a Y samotnej cievky tak, že na ploche minimálne 25 cm krát 25 cm najväčšia vzdialenosť protiľahlých strán v každom bode nemôže byť väčšia ako 5cm. Vyššie uvedené vlastnosti tejto cievky umožňujú výraznú blízkosť zobrazovacích elementov k vyšetrovanej anatómii aj v prípade zložitých štruktúr a nepravidelných častí tela, ako napríklad reumatoidná artritída dlaní, vyšetrenia prostaty obéznych pacientov, vyšetrenie končatín, vyšetrenie ramenného kĺbu, vyšetrenia malých pediatrických pacientov a podobne. Body si uchádzač pripíše, ak ide vo svojej definícii o rôznu cievku od atribútu "Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 v jednom FOV...", a v ňom uvedených cievkach, za ktoré prípadne aj uchádzač získal body (v danom uvedenom atribúte) | áno/nie | áno/nie | Nie nevylučuje | ak áno, 0,5 bodu
kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno
max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok | cm | rovnaký a väčší | 180
Stabilitata/homogenita sytému
stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1
aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno
Zaručená homogenita ppm 50cm DSV (v prípade, že nie je dostupná informácia o 50cm DSV, postačí aj informácia z Elipsoidu 50x50x45cm, ktorá však bude penalizovaná dvojnásobkom hodnoty - teda uchádzač vyplní dvojnásobnú hodnotu pre elipsoid 50x50x45cm v tomto parametri, pokiaľ nedisponuje informáciou pre 50cm DSV) (súťaž v tomto parametri umožňuje uchádzačovi predložiť garantovanú hodnotu výrobcom pre 50cm DSV, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja) - akákoľvek uvedená hodnota (ako aj tá, penalizovaná z elipsoidu) musí podliehať schválenej technológii merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,45 kvalitatívneho bodu) | ppm | rovnaký a menší | 4 | Ak je zaručená homogenita pre 50cm DSV 4 ppm a menej (respektíve ak je dvojnásobkom penalizovaná hodnota zaručenej homogenity pre elipsoid 50x50x45cm 4 ppm a menej) pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,1 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 50cm DSV 3 ppm a menej (v zmysle datasheetu, respektíve v zmysle penalizovanej dvojnásobnej hodnoty pre elipsoid (50x50x45cm) z datasheetu, teda bez ohľadu na počet využívaných bodov pri meraní, ale v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,35 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 50cm DSV 3 ppm a menej (respektíve ak je dvojnásobkom penalizovaná hodnota zaručenej homogenity pre elipsoid 50x50x45cm 3 ppm a menej) pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,45 bodu (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,45 bodu)
Zaručená homogenita ppm 40cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,3 kvalitatívneho bodu) | ppm | rovnaký a menší | 0.5 | Ak je zaručená homogenita pre 40cm DSV 0,5 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,1 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 40cm DSV 0,45 ppm a menej (v zmysle datasheetu, teda bez ohľadu na počet využívaných bodov pri meraní, ale v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,2 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 40cm DSV 0,45 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,3 bodu (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,3 bodu)
Zaručená homogenita ppm 30cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,7 kvalitatívneho bodu) | ppm | rovnaký a menší | 0.15 | Ak je zaručená homogenita pre 30cm DSV 0,15 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,1 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 30cm DSV 0,08 ppm a menej (v zmysle datasheetu, teda bez ohľadu na počet využívaných bodov pri meraní, ale v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,6 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 30cm DSV 0,08 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,7 bodu (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,7 bodu)
Zaručená homogenita ppm 20cm DSV (hodnota definovaná datasheetom pre minimálnu požiadavku parametra) (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,7 kvalitatívneho bodu) | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | Ak je zaručená homogenita pre 20cm DSV 0,05 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,1 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 20cm DSV 0,04 ppm a menej (v zmysle datasheetu, teda bez ohľadu na počet využívaných bodov pri meraní, ale v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,3 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 20cm DSV 0,04 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,4 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 20cm DSV 0,025 ppm a menej (v zmysle datasheetu, teda bez ohľadu na počet využívaných bodov pri meraní, ale v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,6 bodu | Ak je zaručená homogenita pre 20cm DSV 0,025 ppm a menej pri meraní v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín (umožňuje sa uchádzačovi preukázať túto úroveň garantovanou hodnotou výrobcom, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja, no táto hodnota musí spĺňať požiadavku na meranie v minimálne 32 bodoch v každej z minimálne 24 rovín a v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety), 0,7 bodu (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,7 bodu)
Zaručená homogenita ppm 10cm DSV (1. hodnota definovaná datasheetom, môže byť nahradená hodnotou pre 20cm DSV z datasheetu, alebo 2. súťaž v tomto parametri umožňuje uchádzačovi predložiť garantovanú hodnotu výrobcom pre 10cm DSV, ktorá sa odlišuje od hodnoty v datasheete prístroja - akákoľvek uvedená hodnota musí podliehať schválenej technológii merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety) (uchádzač môže za tento parameter získať maximálne 0,1 kvalitatívneho bodu) | ppm | rovnaký a menší | 0.05 | Ak je zaručená homogenita pre 10cm DSV 0,005 ppm a menej (v zmysle schválenej technológie merania inštitúciou, ktorá je oprávnená revidovať technické parametre prístrojov magnetickej rezonancie, t.j. datasheety, teda v zmysle 1., alebo 2. základnej požiadavky), 0,1 bodu
Vlastnosti scanu
Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.5
Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1
Scan - maximálne priestorové rozlíšenie v µm | µm | rovnaký a menší | 12
Iné funkčné vlastnosti
technológia potlačenia pohybových artefaktov | áno/nie | áno/nie | áno
optický prenos signálu od rf-systému | áno/nie | áno/nie | áno
redukcia hluku | áno/nie | áno/nie | áno
kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií | áno/nie | áno/nie | áno
opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení | áno/nie | áno/nie | áno
synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky vyšetrenia a všetky cievky s potrebou monitoringu EKG | áno/nie | áno/nie | áno
synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)), pre všetky typy vyšetrení vyžadujúce monitorovanie respirácie | áno/nie | áno/nie | áno
Sprievodca pacienta vyšetrením - 1) minimálna požiadavka je vizualizácia pokynov pre pacienta priamo v gantry (zobrazenie zostávajúceho času zadržania dychu, či dĺžky sekvencie) a iné, alebo 2) zobrazenie mena pacienta a piktogramu tela pacienta na dotykovej obrazovke umiestnenej na gantry MR s možnosťou zadania vyšetrenia s využitím umelej inteligencie - táto funkcia musí umožňovať zvolenie oblasti vyšetrenia (napr. hlava, brucho, končatina a pod.) na dotykovej obrazovke a po zvolení vyšetrenia za pomoci umelej inteligencie má MR automaticky posunúť pacienta do izocentra MR na zvolenú oblasť vyšetrenia, pričom sa na akvizičnej konzole automaticky nastavia parametre pre zvolenú oblasť (hlava, brucho a pod.) - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku, alebo 3) systém umožňujúci automatický výber zo sady pripojených a na pacientovy umiestnených cievok a optimalizáciu vyšetrovacieho protokolu na základe anatómie pacienta a podľa nastavenia izocentra operátorom, zvolením vyšetrovanej oblasti priamo na pacientskom stole, s následným posunom pacienta do izocentra a integráciou kalibračných skenov s automatickým začatím skenovania - prístroj počas vyšetrenia zadáva automaticky audio povely pre dýchanie vo zvolenom jazyku | áno/nie | áno/nie | nie | ak áno podľa 1), alebo 2) alebo 3), 0,5 bodu
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0
lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg pri zachovaní polohovacích vlastností stola pri vyšetrení | kg | rovnaký a väčší | 220
Odnímateľný stôl alebo doska pacienta bez nutnosti prekladu pacienta, či jeho pohybu pred a po vyšetrení | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje | ak áno, 0,5 bodu | ak je dodaný odnímateľný stôl, 1 bod | ak je dodaný motorizovaný odnímateľný stôl s bezproblémovou manipuláciou jedinou osobou, 1,5 bodu
Celková hmotnosť MRI prístroja v prevádzkovom stave s príslušenstvom a pacientským stolom max. 7 500 kg. | áno/nie | áno/nie | nie nevylučuje
Počítač
počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 8
frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 2.4
operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 96
Frekvencia procesora Ghz operačného počítača | GB | rovnaký a väčší | 3.4
počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 50000
1 x monitor v inch ´´ ovládacej konzoly | inch | rovnaký a väčší | 23
úložný priestor | GB | rovnaký a väčší | 450GB SSD
UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno
archivácia vyšetrení na CD a DVD | áno/nie | áno/nie | áno
Software
základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno
paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno
3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno
T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA | áno/nie | áno/nie | áno
neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno
MR traktografia – DTI s možnosťou zobrazenia min. 250 smerov | áno/nie | áno/nie | áno
MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve), pričom podmienku je možné splniť aj dodaním licencií pre diagnostický server | áno/nie | áno/nie | áno
2D arterial spin labeling (aj ako rekonštuovateľné z 3D arterial spin labeling) | áno/nie | áno/nie | áno
3D arterial spin labeling | áno/nie | áno/nie | áno
fMRI (Bold technika) vrátane postprocessingu (spracovanie vizuálnych, dotykových a sluchových vnemov) a vrátane možnosti vytvárania paradigmov pre excitáciu pacienta a vyhodnocovania aktivácie excitovaných častí mozgu v reálnom čase | áno/nie | áno/nie | áno
spektroskopia single a multi voxel | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie na zobrazenie čerstvého intrakraniálneho krvácania (2D a 3D SWI) a mikrokrvácania, sekvenice gradientného echa so zosilneným efektom suscetibility (SWI) ,s možnosťou použitia fázovej informácie na zvýraznenie kontrastu | áno/nie | áno/nie | áno
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno
cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie so supresiou tuku vrátane chemical shift /typu MDIXON, TSE i GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie a software pre kvantifikáciu toku v cievach (software pre vaskulárne analýzy) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie a software pre kvantifikáciu pomalých tokov(likvoru) | áno/nie | áno/nie | áno
MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno
kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním | áno/nie | áno/nie | áno
celotelová angiografia od 150 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok | áno/nie | áno/nie | áno
bezkontrastné MRA hlavy a krku (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
bezkontrastné MRA renálnych tepien a periférnych dolných končatín ( nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
bezkontrastné MRA koronárnych tepien (nie TOF) | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy , pokrokových DWI, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, obličiek, gynekologických orgánov, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
SWI | áno/nie | áno/nie | áno
DWI | áno/nie | áno/nie | áno
DCE | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovanie orgánov tráviacej trubice | áno/nie | áno/nie | áno
cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno
vybavenie na snímanie EKG, pulzu | áno/nie | áno/nie | áno
systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovania prsníkov vrátane dynamických kontrastných vyšetrení a softvér pre ich vyhodnotenie, pre zobrazenie fokálnych lézií v prsníkoch a vyšetrenia silikónových implantátov: High-resolution 2D a 3D protokoly, online a offline subtrakcie sekvencií resp. obrazov , diffusion imaging , sekvencie na vyšetrenia silikónových implantátov | áno/nie | áno/nie | áno
spektroskopia pŕs s možnosťou spektrálneho potlačenia signálu tuku užívateľom definovaným pulzom | áno/nie | áno/nie | áno
možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach | áno/nie | áno/nie | áno
systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno
vyšetrenie srdca vrátane zobrazovacích funkcii srdečných oddielov dynamické zobrazenie, viabilita myokardu, late enhancement, EKG a pulzný gating | áno/nie | áno/nie | áno
Protokol a sekvencie pre kalkuláciu parametrických máp T1, T2, PD a B1 s možnosťou spätne rekonštruovať obrazy T1w, T2w, PSIR, PD, STIR, T1 FLAIR a dalšie, a to po vykonaní vyšetrenia bez prítomnosti pacienta plne integrovaný v pracovnom režime systému dostupný na pracovnej konzole MR systému. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,5 bodu
Protokoly T1 sag GRE, T2 tra TSE a TSE FLAIR, tra EPI Diffusion a T2* tra EPI-GRE v jednom vyšetrení za 5 minút, vrátane využitia pri vyšetrení s kontrastom a vrátane postkontrastného zobrazovania | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,5 bodu
Protokol a sekvencie pre vyšetrenie sagittal T1-vážené GRE axiálne T2-vážené TSE axiálne T2 TSE FLAIR axiálne difúzne vážené single-shot EPI axiálne T2*-vážené EPI-GRE nasnímané celkovo za 7minút | áno/nie | áno/nie | áno
Syntetizácia difúznych snímkov s b-faktorom 1500 alebo vyšším pomocou už realizovaných DWI snímkov s nižším b-faktorom, na akvizičnej stanici alebo ako súčasť diagnostického servera | áno/nie | áno/nie | áno
Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov, s možnosťou ich nezávislej modulácie podľa anatómie pacienta pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačenia artefaktov spôsobených metalickými implantátmi | áno/nie | áno/nie | áno
Akceleračná technika zlepšujúca priestorové rozlíšenie trojrozmerných snímkov nastavením zmenšeného FOV na časť tkaniva orgánu záujmu, bez vzniku artefaktu preklopením obrazu z tkániva mimo FOV v smere fázového kódovania. | áno/nie | áno/nie | áno
Akceleračná technika založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich metódou single shot EPI s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. | áno/nie | áno/nie | áno
Akceleračná metóda s čiastočným náberom k-priestoru doplneným iteratívnymi rekonštrukciami - Compressed sensing, pre oblasť abdomenu a malej panvy | áno/nie | áno/nie | áno
Bezkontrastná angiografia s potlačeným vplyvom susceptibilných artefaktov a artefaktov spôsobených prúdením a turbuletným prietokom, alebo technika založená na multizázickom snímaní s možnosťou zobrazenia angiografie celého mozgu bez použitia kontrastnej látky | áno/nie | áno/nie | áno
4D kvantitatívne meranie arteriálneho prietoku veľkých ciev hrudníka vrátane karotíd bez zadržania dychu vrátane postprocessingu | áno/nie | áno/nie | áno
kvantitatívne meranie 4D prietoku v celom vyšetrovanom objeme FOV minimálne 38x38x38cm (vyšetrenie celého hrudníka) za akvizičný čas kratší ako 8 minút, vrátane vysokých a nízkych rýchlostí prietoku (arteriálne a venózne) | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,5 bodu
MR elastografia pečene vrátane hardware výbavy | áno/nie | áno/nie | áno
Rýchly, viacfázový náber dát vo vysokom časovom rozlíšení kombináciou 3D CE MRI + Dixon + Paralelných techník, pre onkologické účely vyšetrenia pečene, prostaty, prsníkov alebo pre perfúzne štúdie. | áno/nie | áno/nie | áno
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno
Neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. | áno/nie | áno/nie | áno
Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno
Auto Align sejvencie pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta | áno/nie | áno/nie | áno
Automatické naplánovanie kardio vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov srdca. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,5 bodu
Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadrťania dychu. | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,5 bodu
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr | áno/nie | áno/nie | áno
vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením | áno/nie | áno/nie | áno
protokoly a sekvencie pre vyšetrenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné | áno/nie | áno/nie | áno
zobrazovanie orgánov hrudníka a krku | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno
balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia | áno/nie | áno/nie | áno
balík sekvencií pre vyšetrenie prsníkov, vrátane vyšetrenia spektroskopie | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu | áno/nie | áno/nie | áno
perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 2D a 3D (povoluje sa 2D rekonštruovať z 3D) | áno/nie | áno/nie | áno
4D MR angiografia | áno/nie | áno/nie | áno
Kvantitativna relaxometria myokardu pomocou T1 mappingu vrátane korekcie pohybu a T2 mappingu. | áno/nie | áno/nie | áno
Zobrazenie celého objemu komory v niekoľkých srdcových fázach počas jedného zadržania dychu s využitím robustnej akceleračnej techniky sekvence 3D Cine. | áno/nie | áno/nie | áno
Zobrazenie morfológie srdca pomocou Black Blood sekvencie bez zadržania dychu alebo len s krátkym zadržaním dychu. | áno/nie | áno/nie | áno
Bezkontrastné vyšetrenie bez zadržania dychu pre posúdenie anomálií koronárnych tepien dospelých a aj pediatrických pacientov vrátane vrodených srdcových chýb, aorty a srdcových komôr. | áno/nie | áno/nie | áno
Bezkontrastné angiografie pre periférne cievy dolných končatín trigerované na základe EKG | áno/nie | áno/nie | áno
Perfúzia myokardu pre hodnotenie ischémie. Perfúzia v pokoji a perfúzia pri záťaži s vyhodnotením pomocou parametrických máp. | áno/nie | áno/nie | áno
Kompletný asesment srdcového cyklu Cardiac Cine počas jedného skenu s voľným dýchaním a skenom do 25 sekúnd | áno/nie | áno/nie | áno
Aplikácia umožňujúca vynechať sken v prípade arytmie na jeden click "on" alebo "off", prepnutie na jeden "click" Z 2D na 3D zobrazenie, prepnutie na jeden "click" z kartézskeho na radiálny sampling | áno/nie | áno/nie | áno
Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom. | áno/nie | áno/nie | áno
skenovanie T1 vážených obrazov 3D bez artefaktov s voľným dýchaním bez dychového gatingu | áno/nie | áno/nie | áno
Ultrarýchle skenovanie T1 vážených obrazov v 3D. | áno/nie | áno/nie | áno
Techinka pre redukciu metalických artefaktov v v rovine aj medzi skenovanými rovinami vrátane T1-, T2- vážených obrazov, PD so saturáciu tuku a bez saturácie tuku , STIR v 2D- a 3D- móde | áno/nie | áno/nie | áno
2D-selektovane excitované RF pulzy | áno/nie | áno/nie | áno
Celotelové difúzie nasnímané priamo v 3 rôznych orientáciách sagitalnej , koronalnej a trasverzálnej. | áno/nie | áno/nie | áno
Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie mozgu a pre DTI mozgu | áno/nie | áno/nie | áno
Multi-band technika pre difúzne vyšetrenie brucha, prsníkov, panvy a pre DTI abdomenu, prsníkov, panvy, alebo ekvivalentná technika na základe Compressed Sensingu | áno/nie | áno/nie | áno
Compressed sensing technika pre bezkontrastné angiografie TOF, vyšetrenie abdomenu, panvy a muskuloskeletál | áno/nie | áno/nie | áno
Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling | áno/nie | áno/nie | áno
Tzv. "slice adjust" pre automatické ladenie v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v telovom zobrazení. Eliminujú sa tak artefakty, spôsobené pri spájaní obrazov v sekvenčných skenoch. | áno/nie | áno/nie | áno
Automatizovaná analýza MR angiografie ciev (mozok, abdomen, srdce, pľúca) vrátane presného vyhodnotenia závažnosti stenózy. | áno/nie | áno/nie | áno
bezkontrastné angiografické vyšetrenie v miestach stentov | áno/nie | áno/nie | áno
potlačenie artefaktov z kovových podmienečne bezpečných ortopedických implantátov | áno/nie | áno/nie | áno
Dynamické zobrazenie pečene (prítok a odtok kontrastu) | áno/nie | áno/nie | áno
Neuro compressed sensing | áno/nie | áno/nie | áno
MR Traktografia vrátane postprocesingu | áno/nie | áno/nie | áno
Snímanie srdca počas voľného dýchania, snímanie srdca s arytmiou. | áno/nie | áno/nie | áno
Amide Proton Transfer sekvencia | áno/nie | nie nevylučuje | nie | ak áno, 0,5 bodu
"Biopsy imaging workflow" pre podporu intervencií s prsníkovou cievkou určenou na biopsie a pre potreby plánovania biopsie pre grid metódu a aj pre post pillar metódu | áno/nie | áno/nie | áno
Využitie deep learning neurónovej siete pri rekonštrukcii obrazu, prípadne inej metódy umelej inteligencie pri rekonštrukcii obrazu pre zlepšenie kvality obrazu | áno/nie | nie nevylučuje | áno | ak áno, 0,5 bodu
Kvantitatívna zobrazovacia technika založená na možnosti aplikácie amplitúd rádiofrekvenčných pulzov a opakovaní pseudonáhodným spôsobom, čím sú získavané také evolúcie signálu, ktoré sú charakterizované rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami - jedinečnými pre každý voxel/miesto obrazu a ktoré (tieto evolúcie signálu) sú porovnávané so simulovanými dátami, čo umožňuje precíznu kvantifikáciu vlastností tkaniva, ako sú napríklad relaxačné časy T1 a T2 s vysokou reprodukovateľnosťou. | áno/nie | nie nevylučuje | áno | ak áno, 0,5 bodu
Sekvencie umožňujúce vyšetrenie hemochromatózneho stavu strdcového svalu s použitím váženia T2* | áno/nie | nie nevylučuje | áno | ak áno, 0,5 bodu
Vyhodnocovacie konzoly
server pre paralelné vyhodnocovanie na 5 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 5 diagnostických staniciach bez obmedzenia | áno/nie | áno/nie | áno
počet súčasne spracovávaných obrazov na serveri | počet | rovnaký a väčší | 50000 | ak 75000 a viac, 0,5 bodu
5 klientských pracovných staníc pre prácu na serverovom portáli, každá z nich pozostáva z: • Processor: min. Intel Core i5 min 3.2 GHz (alebo ekvivalentný) • Memory: 8GB minimum. • Disk drive: SSD min. 500MB • Monitory: 2x diagnostický monitor, každý min. 3 megapixely a min. 24“ + 1x monitor min. Full HD min. 21“ • Grafická karta s min. 3 výstupmi umožňujúcimi pripojiť požadované monitory (HDMI, DVI a DisplayPort), frekvencia procesoru min 1GHz a min 4GB ram | áno/nie | áno/nie | áno
5x záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť | áno/nie | áno/nie | áno
Softvérové vybavenie zdieľané na diagnostickom serveri
Softvérové vybavenie pre vizualizáciu, popis a meranie MR DICOM obrazov | áno/nie | áno/nie | áno
Vyšetrenie ciev, detekcia arteriálnych a venóznych segmentov | áno/nie | áno/nie | áno
Určenie rozmeru stenóz | áno/nie | áno/nie | áno
Výpočet toku krvi v cievach | áno/nie | áno/nie | áno
3D VRT vizuálizácia | áno/nie | áno/nie | áno
MPR | áno/nie | áno/nie | áno
funkčné zobrazenie a hodnotenie viability chrupavky | áno/nie | áno/nie | áno
multimodalitné softvérové vybavenie pre možnosť vizualizácie a prácu s DICOM obrazmi (CT a RTG) pre porovnanie nálezov s MR | áno/nie | áno/nie | áno
hodnotenie a postprocesing pre spektroskopiu | áno/nie | áno/nie | áno
kardiovaskulárny balík, funkčné parametre všetkých srdcových oddielov, perfúzia srdca, prietokové parametre, T1 a T2 mapping | áno/nie | áno/nie | áno | ak navyše je v kardiovaskulárnom balíku aj T2* komplexné hodnotenie ciev, 0,25 bodu
Neuro balík | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií-- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR perfúzií T1 min. počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR spektroskopií min, počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie MR funkčného vyšetrenia min. počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie a analýzu vaskulárnych vyšetrení min. počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre vyhodnocovanie dynamicky tumoru a onkologických vyšetrení min. počet licencií - 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
SW pre spracovanie a skladanie tzv. multistation vyšetrení do jedného súboru min počet licencií -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
systém musí umožniť automatické vyhľadávanie predošlých štúdií pacienta a ich automatické zoradenie -- 5 licencií pre súčasných užívateľov | áno/nie | áno/nie | áno
Špecifikácie inštalácie systému
Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 180 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodanie prístroja, najneskôr však 12 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno
elektrický rozvádzač | áno/nie | áno/nie | áno
nemagnetický hasiaci prístroj | áno/nie | áno/nie | áno
Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS (súčinnosť s dodávateľom PACS je v zodpovednosti objednávateľa), 1G sieť, zásuvky aj pre tenkého klienta aj pre TOMOCON | áno/nie | áno/nie | áno
Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (súčinnosť s dodávateľom NIS/RIS je v zodpovednosti objednávateľa) | áno/nie | áno/nie | áno
Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 20 dní s možnosťou čerpania minimálne po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno
Zabezpečenie dostupnosti aplikačného technika denne (forma kontaktu podľa dohody) podľa potreby na dosiahnutie 100% znalosti | áno/nie | áno/nie | áno
Faradayova klietka
Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a prívodu medicínskych plynov | áno/nie | áno/nie | áno
Núdzové vytiahnutie hélia do bezpečných priestorov nad budovu nemocnice. | áno/nie | áno/nie | áno
LED osvetlenie Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
Špeciálna zvuková izolácia dverí (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = min. 45dB) a stien aj stropu (index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 70dB) pre nadštandardnú redukciu hluku vzniklého vnútri Faradayovej klietky magnetickou rezonanciou. | áno/nie | áno/nie | áno
okno do faradayovej klietky, veľkosť 2000 mm x 1250 mm, spĺňajúca zvukovú izoláciu - index vzduchovej nepriezvučnosti Rw=min. 70dB | áno/nie | áno/nie | áno
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky | áno/nie | áno/nie | áno
Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 15" obrazovke v ovládacej miestnosti. | áno/nie | áno/nie | áno
Police na uloženie MR cievok. | áno/nie | áno/nie | áno
Kyslíkový monitor nainštalovaný v magnetickej miestnosti, aby varoval personál v prípade, že hladina kyslíku bude príliš nízka. | áno/nie | áno/nie | áno
Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. | áno/nie | áno/nie | áno
Rozvádzač s monitoringom stavu bezpečnostných tlačítok a automatickou obnovou napájania po výpadku. | áno/nie | áno/nie | áno
Multimediálny systém pre prehrávanie zvuku pediatrickým pacientom so sluchátkami - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno
Chladenie MR systému
Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. | áno/nie | áno/nie | áno
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% Servis sa vzťahuje aj na hélium, pretože je požadovaná a výrobcami garantovaná nulová ročná spotreba hélia. | áno/nie | áno/nie | áno
Ďalšie požadované príslušenstvo
nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie - 1 ks | áno/nie | áno/nie | áno
nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok | áno/nie | áno/nie | áno
obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača | áno/nie | áno/nie | áno
záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu | áno/nie | áno/nie | áno