**Otázka č. 1:**Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory vyššej triedy  
• Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia  
- výboj s maximálnou energiou (min.200J) minimálne 100 výbojov  
- monitorovanie minimálne 180 minút  
- kardiostimulácia 180 pulzov/min, 200 mA minimálne 120 minút  
Tieto hodnoty verejný obstarávateľ považuje za minimálne hodnoty tj. za referenčnú východiskovú hodnotu?  
**Odpoveď:**

Požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne

**Otázka č. 2:**Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory vyššej triedy  
  
• Doba nabíjania batérie na 100% maximálne 3 hodiny  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať úmerne vyššiu hodnotu nabíjania batérie, ak batéria viacnásobne prekročí minimálne požiadavky na výdrž plne nenabitej batérie do jej vybitia napr.  
  
- výboj s maximálnou energiou (300J) 200 výbojov  
- monitorovanie 240 minút  
- kardiostimulácia 180 pulzov/min, 200 mA 180 minút  
Prípadne má verejný obstarávateľ prehodnotiť požiadavku na „Doba nabíjania batérie na 90% maximálne do 3 hodín ?  
**Odpoveď:**

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

**Otázka č. 3:**Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory vyššej triedy  
  
Požiadavka verejného obstarávateľa v bode „Hmotnosť funkčného celku vrátane batérie a pádiel“ a v bode „Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia“ je metúca. V prvom prípade obstarávateľ uviesť hodnotu vrátane batérie (z požiadavky vyplýva, že akceptuje vymeniteľnú batériu a nie vstavanú batériu) v druhom bode verejný obstarávateľ požaduje vstavanú batériu.  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku aj s vymeniteľnou batériou?  
**Odpoveď:**

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

**Otázka č. 4:**Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy  
• Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia  
- výboj s maximálnou energiou (min.200J) minimálne 100 výbojov  
- monitorovanie minimálne 180 minút  
- kardiostimulácia 180 pulzov/min, 200 mA minimálne 120 minút  
Tieto hodnoty verejný obstarávateľ považuje za minimálne hodnoty tj. za referenčnú východiskovú hodnotu?  
**Odpoveď:**

Požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne

**Otázka č. 5:**Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy  
  
• Doba nabíjania batérie na 100% maximálne 3 hodiny  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať úmerne vyššiu hodnotu nabíjania batérie, ak batéria viacnásobne prekročí minimálne požiadavky na výdrž plne nenabitej batérie do jej vybitia napr.  
  
- výboj s maximálnou energiou (300J) 200 výbojov  
- monitorovanie 240 minút  
Prípadne má verejný obstarávateľ prehodnotiť požiadavku na „Doba nabíjania batérie na 90% maximálne do 3 hodín ?  
**Odpoveď:**

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

**Otázka č. 6:**  
Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy  
  
Požiadavka verejného obstarávateľa v bode „Hmotnosť funkčného celku vrátane batérie a pádiel“ a v bode „Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia“ je metúca. V prvom prípade obstarávateľ uviesť hodnotu vrátane batérie (z požiadavky vyplýva, že akceptuje vymeniteľnú batériu a nie vstavanú batériu) v druhom bode verejný obstarávateľ požaduje vstavanú batériu.  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku aj s vymeniteľnou batériou?  
**Odpoveď:**

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

**Otázka č. 7:**Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV v bode A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť odsek 1.1 zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb rovnakého druhu ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:  
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ - dokladom je referencia,  
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
Za tovar rovnakého druhu ako predmet zákazky sa považuje tovar zodpovedajúci podkategórii 33182100-0 (Defribrilátory), 33182200-1 (Srdcovostimulačné prístroje) a 33182210-4 (Srdcové stimulátory) Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.  
  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie technickej odbornej spôsobilosti tovarom rovnakého druhu alebo podobného druhu aj monitory vitálnych funkcii? Nakoľko v požadovanej technickej špecifikácii a podmienka aj monitorovanie EKG, SpO2, CO2, HR, NIBP.  
**Odpoveď:**

Nie. Monitor vitálnych funkcií nie je tovar rovnakého alebo podobného druhu ako defibrilátor. Slúži len na monitorovanie stavu pacienta.