## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
1. |  |  | 2. | 3.
1. Podmienky verejného obstarávateľa týkajúce maximálnej únosnosti jednotlivých stropov: (dodávateľom ponúknutá technológia musí spĺňať všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa maximálne možného zaťaženia jednotlivých stropov, pričom verejný obstarávateľ vzhľadom na stav novostavby a naväzujúcich opatrení nepripúšťa možnosť dodatočných zosilnení jestvujúcich nosných konštrukcií) |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1.1 | Strop nad 1NP t.j. na kóte +4,35 (strop nad operačnou sálou): tento maximálny moment únosnosti je od komplexného stáleho a náhodilého zaťaženia na stropnú dosku vrátane vlastnej tiaže |  | áno/spĺňa
| 1.1.1 | medzipodporový moment únosnosti: - rozhodujúci typ posudku: únosnosť N-M-M - kombinácia: MSÚ - MRd,y [kNm]: 79,00 | áno/spĺňa
| 1.1.2 | nadpodporový moment únosnosti: - rozhodujúci typ posudku: únosnosť N-M-M - kombinácia: MSÚ - MRd,y [kNm]: -97,00 | áno/spĺňa
1.2 | Strop nad 1PP t.j. na kóte -0,120 (strop nad garážami): tento maximálny moment únosnosti je od komplexného stáleho a náhodilého zaťaženia na stropnú dosku vrátane vlastnej tiaže |  | áno/spĺňa
| 1.2.1 | medzipodporový moment únosnosti: - rozhodujúci typ posudku: únosnosť N-M-M - kombinácia: MSÚ - MRd,y [kNm]: 130,00 | áno/spĺňa
| 1.2.2 | nadpodporový moment únosnosti: - rozhodujúci typ posudku: únosnosť N-M-M - kombinácia: MSÚ - MRd,y [kNm]: -165,00 | áno/spĺňa
2. Robotický angiografický systém pre hybridnú operačnú sálu: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
2.1 | musí byť vhodný pre potreby hybridnej operačnej sály, |  | áno/spĺňa
2.2. | musí podporovať zákroky v oblasti intervenčnej kardiológie, rádiológie a cievnej chirurgie, |  | áno/spĺňa
2.3 | na zariadení musí byť možné vykonávať značné množstvo hybridných výkonov ako aj klasických cievnych rekonštrukčných zákrokov, |  | áno/spĺňa
2.4 | pre udržanie stupňa čistoty angiografického pracoviska sa vyžaduje aby systém nebol upevnený o stropný koľajnicový systém, ktorý je z praktického hľadiska takmer nemožné udržiavať sterilný, |  | áno/spĺňa
2.5 | motorická rotácia C ramena okolo vlastnej osi min. +/- 90°, |  | áno/spĺňa
2.6 | flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola počas prípravy pacienta, |  | áno/spĺňa
2.7 | počet parkovacích pozícii minimálne 2 |  | áno/spĺňa
2.8 | ľubovoľná pracovná poloha C ramena aj pri ľubovoľnej pozícii vyšetrovacieho stola, |  | áno/spĺňa
2.9 | možnosť programovania minimálne 10 pracovných polôh prístroja |  | áno/spĺňa
2.10 | počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa, |  | áno/spĺňa
2.11 | možnosť motorického a manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán, |  | áno/spĺňa
2.12 | motoricky meniteľná vzdialenosť ohniska žiariča a detektora v rozsahu min. 30 cm ( 100 – 130 cm, 90-120 cm , 99-129 cm ) |  | áno/spĺňa
2.13 | antikolízny systém pre pohyby C ramena, |  | áno/spĺňa
2.14 | rozsah rotácie C ramena v RAO/LAO -117°/+105° |  | áno/spĺňa
2.15 | pokrytie pacienta počas vyšetrenie bez polohovania min. 190 cm, |  | áno/spĺňa
2.16 | možnosť programovania antikolízneho systému a parkovacích polôh C ramena |  | áno/spĺňa
2.17 | rotačná angiografia s rotáciou min. 200° |  | áno/spĺňa
2.18 | najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami LAO/RAO, min. 20°/sec., |  | áno/spĺňa
2.19 | najvyššia rýchlosť počas automatického pohonu medzi pozíciami CRAN/CAUD min. 20°/sekundu |  | áno/spĺňa
2.20 | rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii minimálne 40°/sec. |  | áno/spĺňa
2.21 | polohy C-ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami, |  | áno/spĺňa
2.22 | možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti. |  | áno/spĺňa
3. Operačný vyšetrovací stôl: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
3.1 | podlahovo montovaný vyšetrovací stôl výškovo nastaviteľný s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania |  | áno/spĺňa
3.2 | naklápanie stola v pozdĺžnej osi (tzv. tilt) v rozsahu min.17° hlavou dole a 15° hlavou hore s motorickým posunom dosky a možnosťou synchrónneho naklápania stola súčasne s robotickým C ramenom pri zachovaní oblasti záujmu na monitore, |  | áno/spĺňa
3.3 | všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na boku vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu, |  | áno/spĺňa
3.4 | priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola minimálne 28 cm, +/- 14 cm |  | áno/spĺňa
3.5 | pozdĺžny pohyb úložnej dosky pacientskeho stola min. 120 cm, |  | áno/spĺňa
3.6 | vertikálny motorický pohyb dosky stola v rozsahu minimálne od 79 cm do 107 cm, |  | áno/spĺňa
3.7 | motorizovaný pohyb C ramena alebo pacientskeho stola v krokoch pre účely periférnej angiografie, |  | áno/spĺňa
3.8 | motorizovaný pohyb C ramena v pozdĺžnom smere pre účely kardioangiografických vyšetrení a implementácie kardiostimulátorov, |  | áno/spĺňa
3.9 | nosnosť vyšetrovacieho stola s príslušenstvom min. 300 kg |  | áno/spĺňa
3.10 | sklápanie stola v laterálnom smere min.+/- 15° |  | áno/spĺňa
4. RTG generátor: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
4.1 | vysokofrekvenčný generátor s frekvenciou min. 62 kHz, |  | áno/spĺňa
4.2 | výkon generátora min. 100 kW pri 100 kV, |  | áno/spĺňa
4.3 | automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie, |  | áno/spĺňa
4.4 | od 0,5 pulzov/sec do 30 pulzov/sec. |  | áno/spĺňa
4.5 | časovo neobmedzený maximálny kontinuálny výkon pri skiaskopickom režime minimálne 3200W |  | áno/spĺňa
4.6 | napájacie napätie anódy v rozsahu minimálne 50 – 125 kV. |  | áno/spĺňa
5. RTG žiarič: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
5.1 | vysokootáčková mriežkou spínaná röntgenka s anódou uloženou v ložiskách |  | áno/spĺňa
5.2 | plnoautomatická pulzná skiaskopická prevádzka a expozičný režim s voľbou min. 20 orgánových programov pre každý obrazový mód |  | áno/spĺňa
5.3 | maximálny skiaskopický prúd pre malé ohnisko rtg žiariča min. 100 mA |  | áno/spĺňa
5.4 | tepelná kapacita anódy min. 2,4 MHU |  | áno/spĺňa
5.5 | tepelná kapacita rtg žiariča min. 5,4 MHU |  | áno/spĺňa
5.6 | počet ohnísk min. 2 |  | áno/spĺňa
5.7 | fyzická veľkosť malého ohniska max. 0,6 mm |  | áno/spĺňa
5.8 | veľkosť veľkého ohniska max. 1,0 mm |  | áno/spĺňa
5.9 | maximálny výkon malého ohniska min. 30 kW, |  | áno/spĺňa
5.10 | maximálny výkon veľkého ohniska min. 60 kW, |  | áno/spĺňa
5.11 | kapacita ochladzovania anódy min. 0,544 MHU/min |  | áno/spĺňa
5.12 | automatická voľba spektrálnej filtrácie minimálne v 3 stupňoch ekvivalentu Cu v rozsahu min. 0,1 a 0,3 mm. |  | áno/spĺňa
6. Clona: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
6.1 | kolimátor s primárnymi vykrývacími obdĺžnikovými clonami a automatickými polopriepustnými clonami s automatickým natáčaním clôn synchronizované s rotáciou C ramena, |  | áno/spĺňa
6.2 | automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke, |  | áno/spĺňa
6.3 | polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia, |  | áno/spĺňa
6.4 | musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu automatickým zasúvaním medených filtrov počas skiaskopie, |  | áno/spĺňa
6.5 | počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky min. 3 |  | áno/spĺňa
6.6 | musí obsahovať integrovanú komôrku na meranie dávky žiarenia (DAP meter) |  | áno/spĺňa
7. Zobrazovací systém s plochým detektorom pre vaskulárne použitie: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
7.1 | detektor z kryštalického resp. amorfného silikónu s vysokou citlivosťou |  | áno/spĺňa
7.2 | aktívne rozmery detektora min. 297x380 mm, alebo 310x310 mm |  | áno/spĺňa
7.3 | rozlišovacia schopnosť detektora min. 2,5 Lp/mm, |  | áno/spĺňa
7.4 | veľkosť pixela max. 200 μm, |  | áno/spĺňa
7.5 | hĺbka digitalizácie min.14 bit |  | áno/spĺňa
7.6 | obrazový výstup 1k x 1k alebo 2k na druhú, min. 12 bit. |  | áno/spĺňa
7.7 | Nyquistova frekvencia min. 2,5 Lp/mm, |  | áno/spĺňa
7.8 | DQE (kvantová účinnosť detektora) min. 70%, |  | áno/spĺňa
7.9 | integrovaná komôrka na meranie dávky, |  | áno/spĺňa
7.10 | vyberateľný raster na redukovanie dávky, |  | áno/spĺňa
7.11 | počet prepínateľných formátov min. 4, |  | áno/spĺňa
8. Display vo vyšetrovacej miestnosti: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
8.1 | farebný diagnostický LCD monitor pre znázornenie obrazov aj z iných modalít a 3D pracovnej stanice, s uhlopriečkou min. 58", |  | áno/spĺňa
8.2 | s rozlíšením min. 6 Mpix, |  | áno/spĺňa
8.3 | nastavenie min. 12 možných konfigurácií zobrazení pomocou voľby na dotykovej obrazovke obrazového počítača, |  | áno/spĺňa
8.4 | ochranný kryt na display z odolného pevného priehľadného materiálu („tvrdeného skla“), |  | áno/spĺňa
8.5 | počet videovstupov min. 9, |  | áno/spĺňa
8.6 | pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu štandardný obrazový výstup pre možnosť realizácie videoprenosov (napr. HDMI) a tiež vybavenie pre skenovanie a streamovanie obsahu veľkoplošného monitora vo vyšetrovni prostredníctvom IP siete. |  | áno/spĺňa
9. Display v ovládacej miestnosti: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
9.1 | diagnostický monitor v ovládovni s uhlopriečkou min. 30“ , alebo 2 monitory s uhlopriečkou min 19", s rozlíšením min. 4 Mpix, s možnosťou pripojenia viacerých video kanálov a nastavením viacerých rôznych konfigurácií obrazovky pre zobrazenie „LIVE“ a „REF“ RTG obrazov, 3D obrazu, postprocesingových aplikácií, pacientských dát a obrazov z externých zdrojov. |  | áno/spĺňa
10. Pracovné akvizičné módy: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
10.1 | skiaskopia vrátane pulznej skiaskopie s frekvenciami min. od 3,75 do 15 pulzov/sec |  | áno/spĺňa
10.2 | roadmap/digitálna subtrakčná angiografia |  | áno/spĺňa
10.3 | archivácia snímok na interný pevný disk v DICOM formáte, |  | áno/spĺňa
10.4 | archivácia referenčných snímok na interný pevný disk v DICOM formáte, |  | áno/spĺňa
10.5 | LIH - posledný archivovaný obraz, |  | áno/spĺňa
10.6 | archivácia skiaskopickej slučky v trvaní min 20 sec pri matrici 1k, |  | áno/spĺňa
10.7 | akvizícia a archivácia kardiologických scén s frekvenciou min. 15 alebo 30 obrazov/sec, |  | áno/spĺňa
10.8 | digitálna radiografia s frekvenciou min. 0,5 až 7 obrazov/sec., |  | áno/spĺňa
10.9 | digitálna subtrakčná angiografia s frekvenciou min. 0,5 až 7 obrazov/sec, vrátane voľby masky, posúvania pixelov v maske automaticky alebo manuálne, |  | áno/spĺňa
10.10 | znázornenie obrazu v matrici min 1k x 1k |  | áno/spĺňa
10.11 | digitálna rádiografia a digitálna subtrakčná angiografia s min. frekvenciou pri DSA 0,5 obrazov/sec., resp. pri 3D min. 30 obrazov/sec. |  | áno/spĺňa
10.12 | znázornenie anatomického pozadia v DSA obraze, |  | áno/spĺňa
10.13 | softvér pre zvýraznené znázornenie stentov, |  | áno/spĺňa
10.14 | softvér pre zvýraznené znázornenie stentov v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
10.15 | natívna rotačná angiografia s rotáciou min. 40°/sec., |  | áno/spĺňa
10.16 | rotačná DSA angiografia s rotáciou min. 40°/sec., |  | áno/spĺňa
10.17 | 3D rotačná angiografia s nízko a vysoko kontrastným rozlíšením s rotáciou min. 40°/sec a rýchlosťou snímkovania do 30 obrazov/sec., |  | áno/spĺňa
11. Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
11.1 | automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt, |  | áno/spĺňa
11.2 | automatická filtrácia primárneho žiarenia podľa absorpcie žiarenia objektu dodatočnými medenými filtrami, |  | áno/spĺňa
11.3 | pulzná skiaskopia |  | áno/spĺňa
11.4 | monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
11.5 | signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky, |  | áno/spĺňa
11.6 | report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR), |  | áno/spĺňa
11.7 | protokoly na snímkovanie a skiaskopiu vrátane 3D snímkovania s nízkou dávkou na zredukovanie dávky žiarenia, redukcia dávky min. 60% vo vybraných situáciách |  | áno/spĺňa
12. Obrazový systém - základné funkcie: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
12.1 | obrazový systém s vysokou rozlišovacou schopnosťou na spracovanie obrazov v reálnom čase v mátrixe min. 1k/12 bit, |  | áno/spĺňa
12.2 | vyhodnotenie a korekcia homogenity obrazu v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
12.3 | automatická úprava šumu obrazu v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
12.4 | zvýraznenie hrán žíl v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
12.5 | zredukovanie pohybových artefaktov v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
12.6 | kapacita obrazového systému min. 68.000 obrazov v 1k mátrixe, |  | áno/spĺňa
12.7 | okamžitý prístup k nasnímaným dátam a možnosť ich prehrávania, |  | áno/spĺňa
12.8 | voľba Anotácia, Zoom, Meranie uhlov a vzdialeností, vkladanie textov a symbolov do obrazu, |  | áno/spĺňa
12.9 | výstup vo formáte DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, SR – štruktúrovaný report (rozšírená štruktúrovaná lekárska správa, záznam výsledkov kvantifikácií), CD/DVD rekordér, MPPS. |  | áno/spĺňa
13. Obrazový systém , pracovná stanica - rozšírené funkcie: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
13.1 | plánovanie a podpora intervenčných postupov pri zavádzaní stentgraftu do brušnej aorty, výhodou je plánovanie postupov EVAR s automatickou identifikáciou cievnej steny aorty, hlavných odbočujúcich ciev a s automatickým vypočítavaním ideálnej angulácii pre C-rameno |  | áno/spĺňa
13.2 | softvérový na prehrávanie a spracovanie angiografických a kardiologických záberov vrátane DSA obrazov, |  | áno/spĺňa
13.3 | 3D ROADMAPPING - vizualizácia a prelínanie obrazu mezi 2D LIVE fluoro obrazom a 3D rekonštrukciou pre akúkoľvek projekciu, zoom, SID a pozíciu stola, s možnosťou vytvoriť pilotný obraz, ktorý prekrýva LIVE fluoro obraz, |  | áno/spĺňa
13.4 | duálna vizualizácia substrahovaného a 3D obrazu, |  | áno/spĺňa
13.5 | rotačná angiografia s rozsahom rotácie min. 200°, |  | áno/spĺňa
13.6 | vysokokontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení, |  | áno/spĺňa
13.7 | 3D znázornenie koronárnych ciev, |  | áno/spĺňa
13.8 | kvantifikácia koronárnych ciev, |  | áno/spĺňa
13.9 | kvantifikácia veľkých ciev, |  | áno/spĺňa
13.10 | fúsia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 3D angio obrazom, |  | áno/spĺňa
13.11 | fúsia 3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT s 2D angio obrazom, |  | áno/spĺňa
13.12 | segmentácia anatomických štruktúr z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT, alebo angio obrazu, |  | áno/spĺňa
13.13 | automatické plánovanie a podpora intervenčných postupov pri zavádzaní stentgraftu do brušnej aorty, |  | áno/spĺňa
13.14 | automatické plánovanie a vkladanie segmentovanej stenózy do 3D obrazu pre podporu intervenčných postupov pri zavádzaní stentu, |  | áno/spĺňa
13.15 | program na podporu pri zavádzaní a výmeny aortálnej chlopne, |  | áno/spĺňa
13.16 | SW pre automatické nastavenie pozície ramena do polohy vybranej používateľom v 3D mape, resp. automatické nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene polohy ramena, |  | áno/spĺňa
14. Obsluha zariadenia vo vyšetrovni: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
14.1 | ovládanie všetkých funkcií C ramena, detektora, kolimátora a stola priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládovne, možnosť vizualizácie uhlovej pozície C ramena na monitore vo vyšetrovni aj v ovládovni, |  | áno/spĺňa
14.2 | ručný a nožný spínač expozície a skiaskopie vo vyšetrovni aj v ovládovni, |  | áno/spĺňa
14.3 | dva moduly pre akvizíciu a ovládanie obrazových parametrov s ovládaním všetkých funkcií obrazového systému, skiaskopie a akvizície priamo od vyšetrovacieho stola a aj z ovladovne, |  | áno/spĺňa
14.4 | modul pre druhé ovládanie intervenčného SW a multimodalitného zobrazenia priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na veľkoplošnom monitore zavesenom na stropnom závese vo vyšetrovni. |  | áno/spĺňa
15. Merací a registračný kardiologický systém: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
15.1 | merací a registračný kardiologický systém, |  | áno/spĺňa
15.2 | kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov, |  | áno/spĺňa
16. Príslušenstvo: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
16.1 | vysokotlakový injektor kontrastnej látky synchronizovaný s angiografickým prístrojom namontovaný na strope, objem od max. 1 ml do min. 150 ml, prietok od max. 0,1 ml/s do min. 45 ml/s, tlak min. 1200 PSI (8,3 Mpa), ohrev kontrastnej látky, |  | áno/spĺňa
16.2 | záložný zdroj na zabezpečenie nepretržitej prevádzky po výpadku elektrickej energie do min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie, |  | áno/spĺňa
16.3 | ochrana spodnej časti tela, |  | áno/spĺňa
16.4 | ochrana vrchnej časti tela s operačnou lampou |  | áno/spĺňa
17. Integrovaný, resp. voľne stojací ultrazvukový prístroj: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
17.1 | integrovaný, resp. voľne stojací ultrazvukový prístroj najvyššej triedy, vhodný pre potreby špecializovaného angiograficého pracoviska – hybridnej operačnej sály. Musí poskytovať špičkové zobrazovanie v 2D B - móde, vysokú citlivosť Dopplerovského zobrazovania transthorakálnme, ako aj intrakardiálne 2D a objemové 3D zobrazovanie v reálnom čase. Taktiež objemové 3D TEE v reálnom čase. |  | áno/spĺňa
18. Ultrazvukový systém: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
18.1 | plochý LCD monitor min. 20,0“ s HD rozlíšením, na artikulačnom ramene, |  | áno/spĺňa
18.2 | jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a nožného spínača, ktorý musí byť súčasťou dodávky, |  | áno/spĺňa
18.3 | počet spracovávajúcich signálových kanálov minimálne 800 000, |  | áno/spĺňa
18.4 | maximálna zobrazovacia hĺbka minimálne 30 cm, |  | áno/spĺňa
18.5 | rýchlosť prístroja - schopnosť spracovať minimálne 158 Megavoxel/sec ultrazvukových údajov, |  | áno/spĺňa
18.6 | prístroj musí obsahovať porty pre 2D / 4D sondy minimálne 3, |  | áno/spĺňa
18.7 | k prístroju musí byť možné pripojiť multifrekvenčné sondy, |  | áno/spĺňa
18.8 | prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie, |  | áno/spĺňa
18.9 | prístroj musí umožňovať pripojenie signálu EKG ktoré musí byť súčasťou dodávky, |  | áno/spĺňa
18.10 | prístroj musí umožňovať pripojiť intrakardiálne katétre - sondy (8F a 10F) pre 2D intrakardiálne snímanie . |  | áno/spĺňa
19. Zobrazovacie módy: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
19.1 | vysokokvalitné 2D a objemové transthorakálne zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia ako aj 4D TEE, |  | áno/spĺňa
19.2 | maximálny počet obrazov za sekundu v B – móde minimálne 1040 obr/s, |  | áno/spĺňa
19.3 | prístroj musí byť schopný zosnímať objemové dáta pri TTE vyšetrovaní s rýchlosťou min. 40 objemov/s pri FOV 90 x 90 stupňov a pri hĺbke min. 16 cm a až 150 objemov/s pri FOV 45 x 45 stupňov a hĺbke min. 16 cm, |  | áno/spĺňa
19.4 | meranie rýchlosti toku založené na Dopplerovom jave, |  | áno/spĺňa
19.5 | dopplerovské farebné mapovanie prietokov (CFM), tkanivový Doppler (DTI), spektrálny (PW) a energetický Doppler (CDE) a tkanivový energetický Doppler (DTE), |  | áno/spĺňa
19.6 | prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD), |  | áno/spĺňa
19.7 | prístroj musí umožňovať meranie vysokorýchlostných tokov pri kontinuálnom vysielaní uzv. lúča – kontinuálny Doppler (CW) |  | áno/spĺňa
19.8 | merací rozsah rýchlosti toku pri CW min. až do 20 m/s |  | áno/spĺňa
19.9 | prístroj musí umožňovať automatické obkresľovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno/spĺňa
19.10 | prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať indexy PI, RI, stenózy |  | áno/spĺňa
19.11 | prístroj musí byť schopný zobraziť pohyby tkaniva M – mód |  | áno/spĺňa
20. Archivácia a konektivita: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
20.1 | prístroj musí obsahovať interný HDD schopný zaznamenať až 35 000 BW obrazov s kapacitou min. 0,5 TB, |  | áno/spĺňa
20.2 | veľkosť pamäte slučky min. 1,6 GB, alebo 2200 obrázkov v slučke |  | áno/spĺňa
20.3 | prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN aj pomocou WiFi, |  | áno/spĺňa
20.4 | musí podporovať DICOM protokol ako aj schopnosť uložiť dáta vo formáte Raw DICOM data, |  | áno/spĺňa
20.5 | musí obsahovať integrovaný antivírusový SW na ochranu SW a HW prístroja pred škodlivými SW, |  | áno/spĺňa
20.6 | prístroj musí podporovať DICOM štruktúrované reporty pre kardiológiu, |  | áno/spĺňa
20.7 | prístroj musí umožňovať importovať dáta pacientov z RIS, |  | áno/spĺňa
20.8 | prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. 5, z toho aspoň 2 na ovládacom paneli, |  | áno/spĺňa
20.9 | prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora pomocou DVI-D alebo HDMI výstupu, |  | áno/spĺňa
20.10 | prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - nie rekordér, schopné pracovať s diskami s vysokou hustotou záznamu, |  | áno/spĺňa
20.11 | prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň, |  | áno/spĺňa
20.12 | k prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň, |  | áno/spĺňa
21. Špeciálne technológie: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
21.1 | prístroj musí byť schopný rýchleho preostrovania usg lúča v 2D obraze, a vytvárať 2D obraz bez potreby meniť fokálny bod a vytvárať rovnomerne zaostrený obraz v celom zobrazovanom poli, |  | áno/spĺňa
21.2 | prístroj musí byť schopný automatických meraní založených na znalostnej databáze a schopný automaticky merať rozmery a analyzovať obraz v 2D móde, spektrálnom Doppleri, |  | áno/spĺňa
21.3 | prístroj musí obsahovať SW na zobrazenie kinetiky myokardu, ktorého zobrazovanie nezávisí od uhla snímania, umožňuje vykonávať segmentovú aj globálnu analýzu kinetiky, vykonávať analýzu synchrónie, tzv. kardio strain, |  | áno/spĺňa
21.4 | prístroj musí byť schopný automaticky vypočítať z objemových dát EF, SV ako aj automatickú analýzu ľavej komory, |  | áno/spĺňa
21.5 | prístroj musí obsahovať technológiu priestorového skladania obrazov tzv. Compounding, |  | áno/spĺňa
21.6 | prístroj musí byť schopný vykonávať sústavnú automatickú optimalizáciu parametrov obrazu pri vyšetrovaní, bez potreby zásahu obsluhy, |  | áno/spĺňa
21.7 | USG prístroj musí byť schopný komunikácie s angio systémom a umožňovať fúziu USG (vrátane TEE) s angio-skiaskopickým obrazom v reálnom čase, |  | áno/spĺňa
22. Sondy |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
22.1 | sonda s fázovým riadením, určená na vyšetrovanie srdca dospelého: |  | áno/spĺňa
| 22.1.1 | frekvenčný rozsah min. 1,25 až 4,5 MHz | áno/spĺňa
| 22.1.2 | max. hĺbka zobrazenia min. 300mm | áno/spĺňa
| 22.1.3 | max. FOV minimálne 90 stupňov | áno/spĺňa
22.2 | transezophageálna (TEE) sonda s fázovo riadeným poľom – určená na vyšetrovanie srdca dospelého, a na akvizíciu objemových dát v reálnom čase – 4D TEE |  | áno/spĺňa
| 22.2.1 | frekvenčný rozsah min 3,0 až 6,3 MHz | áno/spĺňa
| 22.2.2 | max. hĺbka zobrazenia min. 180 mm | áno/spĺňa
| 22.2.3 | počet elementov min. 2304 | áno/spĺňa
| 22.2.4 | max. FOV minimálne 90 x 90 stupňov | áno/spĺňa
22.3 | transthorakálna sonda s fázovo riadeným poľom – určená na vyšetrovanie srdca dospelého, a na akvizíciu objemových dát v reálnom čase |  | áno/spĺňa
| 22.3.1 | frekvenčný rozsah min. 1,5 až 3,5 MHz | áno/spĺňa
| 22.3.2 | max. hĺbka zobrazenia min. 300 mm | áno/spĺňa
| 22.3.3 | počet elementov min. 1728 | áno/spĺňa
| 22.3.4 | max FOV minimálne 90 x 90 stupňov | áno/spĺňa
22.4 | Lineárna sonda - vhodná na vyšetrenie ciev |  | áno/spĺňa
| 22.4.1 | frekvenčný rozsah min. 4,0 až 9,0 MHz | áno/spĺňa
| 22.4.2 | počet elementov min. 192 | áno/spĺňa
22.5 | sonda s fázovým riadením, určená na vyšetrovanie srdca dospelého a pre vyšetrovanie apexu |  | áno/spĺňa
| 22.5.1 | frekvenčný rozsah min. 3,0 až 8,0 MHz | áno/spĺňa
| 22.5.2 | max. hĺbka zobrazenia min. 160mm | áno/spĺňa
| 22.5.3 | počet elementov min. 64 | áno/spĺňa
| 22.5.4 | max. FOV minimálne 90 stupňov | áno/spĺňa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: |  |  | Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Jednotková cena za MJ
|  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v € | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
1. | Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém |  |  | 0 | 0
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH: |  |  |  |  | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém
Zoznam známych subdodávateľov
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
...................................................................................
Podpis podľa bodu 12.7 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač