## Príloha č. 1 RD
Názov predmetu zákazky:
Hlavica centrifugálneho čerpadla
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Dodávateľ uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál (sterilná, nepyrogenická, jednorázová hlava) do pumpy mimotelovej krvi, ktorý sa používa iba pri kardiopulmonárnych bypasových zákrokoch kompatibilných s centrifugálnymi riadiacimi systémami CP5.
Položka č. 1 - Hlavica centrifugálneho čerpadla
1. | Na jednorázové použitie (na vedenie mimotelového obehu neokluzívnym spôsobom)
2. | Sterilne balená každá časť jednotlivo.
3. | Obal musí obsahovať minimálne názov a katalógové číslo
4. | Nízky hlavný plniaci objem
5. | Nízka tvorba tepla počas použitia
6. | Nižší index hemolýzy
7. | Bezprecedentná efektívnosť toku = požadované prietoky s minimom otáčok za minútu
8. | Otvorený dizajn obežných kolies = ľahké plnenie a odvzdušnenie
9. | Objem naplnenia: max do (ml) 60
10. | Maximálny prietok: (l / min) 8
11. | Maximálny výstupný tlak: (mmHg) 800
12. | Vstupný / výstupný port: 3/8 "
13. | Teleso čerpadla – polykarbonát
14. | Hriadeľ - nehrdzavejúca oceľ
15. | Ložiská – HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)
16. | Potiahnuté coatingom
17. | Validácia 6 hodín/max.prietoku 8 l
18. | Dobrá schopnosť manipulácie so vzduchom
19. | Kompatibilná s centrifugálnymi riadiacimi systémami CP 5
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky a overovanie správnosti v prílohách uvedených údajov:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely plnenia zmluvy na predmetnú zákazku:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 RD
Názov predmetu zákazky:
Hlavica centrifugálneho čerpadla
Sortiment ponúkaného tovaru
Položka č. 1 - Hlavica centrifugálneho čerpadla
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3 RD
Názov predmetu zákazky:
Hlavica centrifugálneho čerpadla
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač