OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Digitálne mobilné CBCT v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb  pre  potreby Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, ako súčasť projektu: Vybavenie FNsPBB pre zabezpečenie  diagnostiky a liečby pacientov duševne alebo fyzicky nespôsobilých na diagnostiku a liečbu  bez celkovej anestézie

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná, v originálnom balení s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy, protokol o prevzatí a odovzdaní zariadenia do trvalej prevádzky vrátane preberacej skúšky zdroja ionizujúceho žiarenia, skúšky zariadenia na lekárske ožiarenie v zmysle zákona č.87/2018 Z.z., prvotnej skúšky elektrickej revízie v zmysle platných predpisov, sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje a ktorá je potrebná na jej užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru  a bezpečnostno-technickým požiadavkám k používaniu zariadení.

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Digitálne mobilné CBCT v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |
| 1.1 | Mobilný | áno |  |
| 1.2 | Vyšetrovacia poloha | vyšetrovanie v horizontálnej polohe |  |
| 1.3 | Počet detektorov | min. 1 |  |
| 1.4 | Typ detektora | Amorfný silikón alebo ekvivalent |  |
| 1.5 | Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) | min. 390 x 290 mm |  |
| 1.6 | Rozlíšenie | min. 2048x1536 px |  |
| 1.7 | Dĺžka expozície | max. 60 sekúnd |  |
| 1.8 | Hrúbka rekonštruovanej vrstvy | min. 0,1 mm |  |
| 1.9 | Projekcie | MPR, koronárna, axiálna, sagitálna, 3D |  |
| 1.10 | Rozsah škály šedi | -1000 až +1000 HU |  |
| 1.11 | Kompatibilita s min. DICOM 3.0 Send, Worklist | áno |  |
| 1.12 | Zdroj RTG žiarenia | Stacionárna anóda alebo ekvivalent |  |
| 1.13 | Tepelná kapacita anódy | min. 45 kHU |  |
| 1.14 | Maximálne napätie | min. 130 kVp |  |
| 1.15 | Maximálny prúd jednej exp. | max. 8 mA |  |
| 1.16 | Maximálny výkon | max. 1,04 kW |  |
| 1.17 | Typ zdroja | Wolfram alebo ekvivalent |  |
| 1.18 | Rozsah ohniska | max. 0,5 mm |  |
| 1.19 | Rozmer zariadenia | max 90 x 120 x 160 cm /šxhxv |  |
| 1.20 | Váha | max. 220 kg |  |
| 1.21 | Vnútorný rozmer gantry | min. 400x540x430 mm |  |
| 1.22 | Efektívna veľkosť otvoru | min. 63,5 cm (25") |  |
| 1.23 | Ohniskový Spot-to-Detector | min. 790 mm |  |
| 1.24 | Obrat gantry | 360° |  |
| 1.25 | Napájanie | 230 V, AC |  |
| 1.26 | Prúdový odber z napájacej siete | max. 5 A |  |
| 1.27 | Záložná batéria pre dokončenie skenovania | áno |  |
| 1.28 | Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno |  |
| 1.29 | Monitor súčasťou zariadenia | áno |  |
| 1.30 | Rozmer monitoru | min. 19 ″ |  |
| 1.31 | Rozlíšenie monitora | min. 1280x1024 px |  |
| 2 | Akvizičná stanica |  |  |
| 2.1 | Akvizičná stanica súčasťou zariadenia | áno |  |
| 2.2 | Akvizičná stanica integrovaná v mobilnom digitálnom prístroji | áno |  |
| 2.3 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom jazyku | áno |  |
| 2.4 | Software s maxilofaciálnym a stomatologickým zameraním | áno |  |
| 3 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 3.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 3.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 3.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.7 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne bezplatne počas celej záručnej doby | áno |  |
| 3.8 | Bezplatná preventívna prehliadka a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac 14 dní pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory | áno |  |
| 3.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia | áno |  |
| 3.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno/nie |  |
| 3.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje | áno/nie |  |

Obchodné meno uchádzača: .............................................................. (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................ (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ..................................................................................(doplní uchádzač)

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača