## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
1.2 CPV:
33191100-6 Sterilizátory
33191000-5 Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
33191110-9 - Autoklávy
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary |  | ks | 1
Položka č. 2 | Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary |  | ks | 1
Položka č. 3 | Pozáručný servis pre položku č.1 |  | ks | 96
Položka č. 4 | Pozáručný servis pre položku č.2 |  | ks | 96
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary
1. | médium: para, sterilizácia termostabilných zdravotníckych pomôcok
2. | 2-dverové prevedenie s integrovaným vyvíjačom pary s úsporným systémom, bez predohrevu vody pre parnú sterilizáciu v intervale 105°C - 135°C.
3. | max. vonkajšie rozmery prístroja: 1980 x 1300 x 1350 mm ( v x š x h)
4. | objem komory: min. 450 litrov
5. | max. hmotnosť zariadenia: do 1100 kg
6. | hlučnosť: max. 80 dB
7. | pripojovacie napätie: 380 V
8. | konštrukcia a dvojkomorový plášť kubického profilu komory z vysokokvalitnej nerezovej ocele - vyhovujúci európskej legislatíve
9. | nerezové vonkajšie zakrytovanie sterilizátora so servisným priestorom a s prispôsobením priestoru umiestnenia sterilizátora
10. | bezúdržbové tesnenia dverí
11. | automaticky ovládané dvere komory s vertikálnym otváraním, s bezpečnostným istením
12. | ovládacie rozhranie pre užívateľa prostredníctvom dotykovej obrazovky s menu v slovenskom jazyku s digitálnym zobrazením parametrov sterilizácie
13. | ovládanie prístroja z oboch strán
14. | Sterilizátor musí byť vybavený 6 prednastavenými programami a 2 programami s môžnosťou úplného prispôsobenia.
15. | 6 prednastavené programi:
15.1 | Pogram 1: Sterilizácia zabalených plných a dutých nástrojov, textilu, porézneho materiálu (134 °C). Program pre sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, napr. textílií, nástrojov.
15.2 | Pogram 2: Sterilizácia zabalených, na teplo citlivých plných a dutých výrobkov, gumového a plastového materiálu, porézneho materiálu (121 °C)
15.3 | Pogram 3: Rýchly proces pre nebalené pevné nástroje (134 °C). Program môže byť tiež použitý, aby sa zahrial sterilizátor každý deň pred začatím sterilizácie alebo skúšky tesnosti.
15.4 | Pogram 4: Bowie & Dick test. Testovací program celosvetovej štandardu pre chemické indikátory EN ISO 11140-1 pre kontrolu odstránenia vzduchu a penetrácie pary.
15.5 | Pogram 5: Skúška tesnosti. Proces sterilizácie je citlivý na zvyškový vzduch alebo jeho prenikanie do komory. V prípade, že komora nie je tesná, môže byť sterilizačná účinnosť narušená. Sterilizátory sú vybavené plne automatickou skúškou tesnosti komory a potrubia.
15.6 | Pogram 6: Spustenie sterilizátora. Program pre zahriatie sterilizátora pre každodenné použitie alebo skúšku tesnosti. Tento program pomocou funkcie Autostart, nastaví automatické spustenie programu.
16. | 2 programi, ktoré sa môžu byť úplne prispôsobené koncovým užívateľom pre sterilizovaný materiál a miestnym podmienkam, aby bol dosiahnutý optimálny výsledok sušenia.
17. | vysoká denná kapacita sterilizovaného materiálu umožnená krátkymi časmi procesov - pri teplote 121 °C do cca 60 minút a 134 °C do cca 45 minút
18. | atmosférický vzduch vpúšťaný do komory filtrovaný. Účinnosť filtra vyššia ako 99% pre častice veľkosti 0,3 mikrometra
19. | systém úspory chladiacej vody s max. spotrebou 230 litrov na proces
20. | reprodukovateľnosť a bezpečnosť sterilizačných procesov - vysokovýkonné dvojokružné vodné vákuové čerpadlo s kapacitou dosahovaného vákua pod 40 mbar
21. | automatické mikroprocesorové riadenie, riadiaca jednotka vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie.
22. | Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automaticky - s jasným zobrazením stavu na ovládacom paneli - s podporou kompletného setu funkcií alarmu
23. | možnosť autorizácie užívateľa RFID čipom
24. | zabudovaný nezávislý monitorovací a záznamový systém priebežne hodnotí proces nezávisle na riadiacej jednotke s funkciou zabraňujúcou otvorenie dverí v nebezpečnom stave. Dáta z tohto systému sú uložené na zázname o procese, alebo môžu byť uložené na sieti.
25. | záznamník - zaznamenáva teplotu a tlak v komore, možnosť dokumentácie procesov na USB alebo do archivačného softvéru v sieťovom PC
26. | voliteľná možnosť vyhodnotenia spotreby pracovných médií za každý proces - údaje o skutočnej spotrebe pracovných médií na zázname z každého procesu
27. | HW - SW pre dokumentáciu a archiváciu procesov v elektronickej forme v externom PC s vzdialeným prístupom cez internet umožňujúci:
27.1 | on-line zobrazovanie priebehov procesov v reálnom čase
27.2 | tvorbu protokolov realizovaných procesov
27.3 | štatistiky využitia prístrojov a poruchových stavoch
28. | povinnosť spĺňať súčasné platné normy, smernice a predpisy
29. | zavážacie príslušenstvo (transportný vozík a zavážací vozík), inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy
30. | súčasťou dodávky musí byť inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy.
Položka č. 2 - Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary
1. | zariadenie umožňuje parnú sterilizáciu (134 °C, 121 °C) a nízkoteplotnú sterilizáciu formaldehydom (55 °C, 65 °C a 80 °C) v jednej komore pre termolabilný materiál
2. | max. vonkajšie rozmery prístroja: 1980 x 1300 x 1350 mm ( v x š x h)
3. | objem komory: min. 450 litrov
4. | max. hmotnosť zariadenia: do 1100 kg
5. | hlučnosť: max. 80 dB
6. | pripojovacie napätie: 380 V
7. | konštrukcia a dvojkomorový plášť kubického profilu komory z vysokokvalitnej nerezovej ocele - vyhovujúci európskej legislatíve, tlaková nádoba vyhovuje európskej direktíve PED 2014/68/EC
8. | nerezové vonkajšie zakrytovanie sterilizátora so servisným priestorom a s prispôsobením priestoru umiestnenia sterilizátora
9. | bezúdržbové tesnenia dverí
10. | automaticky ovládané dvere komory s vertikálnym otváraním, s bezpečnostným istením - 2-dverové prevedenie pre prekladaciu operáciu s integrovaným vyvíjačom pary
11. | zariadenie musí byť označené CE a musí spĺňa technické normy: STN EN 14180 sterilizácia nízkoteplotnou parou s formaldehydom (validácia podľa EN 25424), MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285
12. | pre plynovú sterilizáciu sa používa vysoká koncentrácia roztoku formalínu - čo umožňuje veľmi krátke procesy plynovej sterilizácie, napr. čas procesu pri 55 °C do 4 hod., pri 65 °C max. 2,5 hodiny a pri 80 °C max. 2 hodiny
13. | program pre vynútené chladenie zariadenia pre urýchlenie prechodu z parných programov na programy nízkoteplotnej formaldehydovej sterilizácie,
14. | možnosť autorizácie užívateľa RFID čipom
15. | riadiaca jednotka má byť vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie. Jednotka navrhnutá aj pre ochranu voči elektromagnetickému rušeniu v zmysle EMC nariadenia 92/31/EEC. Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automaticky - s jasným zobrazením stavu na ovládacom paneli - s podporou kompletného setu funkcií alarmu. Zariadenie pre uľahčenie procesu validácie je vybavené nadriadenou riadiacou jednotkou s vlastnými snímačmi pre dvojitú bezpečnosť reprodukovateľnosti procesov.
16. | záznamník - 2-kanálový zapisovač, nezávislý od mikroprocesorovej riadiacej jednotky zaznamenáva teplotu a tlak v komore
17. | vertikálne automaticky posuvné dvere
18. | bezpečné zaistenie utesnenia komory sa aktivuje prostredníctvom tlaku pary/vzduchu za tesnením dverí. Pretlak za tesneniami dverí zotrvá, až pokiaľ nie je proces celkom ukončený
19. | kompletný uzavretý systém zaisťujúci bezpečnosť užívateľa
20. | 36-38% roztok Formalínu dodávaný v hermeticky uzatvorených plastových jednorazových fľašiach
21. | vákuové čerpadlo je vysokovýkonné okružné vodné čerpadlo s kapacitou dosahujúce úroveň vákua pod 40 mbar. Čerpadlo je napojené na systém automatického napájania vody so zabudovaným zásobníkom vody z nerezovej ocele
22. | atmosférický vzduch vpúšťaný do komory je filtrovaný. Účinnosť filtra je vyššia ako 99% pre častice veľkosti 0,3 mikrometra
23. | príslušenstvo pre zavážanie košov a kontajnerov do/z komory
24. | záznamník - zaznamenáva teplotu a tlak v komore, možnosť dokumentácie procesov na USB alebo do archivačného softvéru v sieťovom PC
25. | voliteľná možnosť vyhodnotenia spotreby pracovných médií za každý proces - údaje o skutočnej spotrebe pracovných médií na zázname z každého procesu
27. | súčasťou dodávky musí byť inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy
Položka č. 3 - Pozáručný servis pre položku č.1
1. | 8 rokov po uplynutí záručnej doby.
2. | Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
2.1 | preventívna údržba systémov v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
2.1.1. | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
2.1.2. | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.2 | všetky práce spojené s opravami systémov,
2.3 | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
2.4 | elektrické revízie v zmysle platných právnych predpisov,
2.4.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
2.4.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.5 | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 6.
2.6 | bez náhradných dielov
3. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa
4. | Požaduje sa vykonávať servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
5.1 | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
5.2 | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.,
6. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.
7. | Požaduje sa službu podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu systému.
8. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadení minimálne 95% počas doby poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy.
9. | Požaduje sa, aby počas trvania tejto zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
10. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v tejto zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
11. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb servisnej starostlivosti podľa tejto zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby servisnej starostlivosti.
12. | Pravidelné preškolenie podľa platnej legislatívy v rámci pozáručného servisu.
Položka č. 4 - Pozáručný servis pre položku č.2
1. | 8 rokov po uplynutí záručnej doby.
2. | Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
2.1 | preventívna údržba systémov v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
2.1.1. | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
2.1.2. | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.2 | všetky práce spojené s opravami systémov,
2.3 | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
2.4 | elektrické revízie v zmysle platných právnych predpisov,
2.4.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
2.4.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.5 | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 6.
2.6 | bez náhradných dielov
3. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa
4. | Požaduje sa vykonávať servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
5.1 | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
5.2 | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.,
6. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.
7. | Požaduje sa službu podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu systému.
8. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadení minimálne 95% počas doby poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy.
9. | Požaduje sa, aby počas trvania tejto zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
10. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v tejto zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
11. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb servisnej starostlivosti podľa tejto zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby servisnej starostlivosti.
12. | Pravidelné preškolenie podľa platnej legislatívy v rámci pozáručného servisu.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Položka č. 1 a č. 2
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa jednorázové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja:
2.1 | v lehote uvedenej v Prílohe č. 2 - "Kalkulácia ceny" maximálne však do ___ pracovných dní od doručenia od doručenia Oznámenie o výsledku vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky (ďalej len "Oznámenie"),
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla kupujúceho na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. 5 pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
2.7 | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo služieb je povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi aj: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľom pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej zmluvy. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Objednávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na emailovú adresu podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
8. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
9. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
10. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - dodávateľ, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
10.1 | uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
10.2 | neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní uvedenom v Prílohe č. 2 - "Kalkulácia ceny", minimálne však v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
12. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadení za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
12.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
12.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
12.3 | v prípadoch, ak je to relevantné, vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
12.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
12.5 | v prípadoch ak je to relevantné, vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
12.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 18. tejto časti.
12.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
12.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa z a do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
12.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
12.10 | technická telefonická podpora a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
13. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľa a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14. | V prípade použitia email. správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním email. správy na email. adresu dodávateľa uvedenú v Prílohe č. 1 - "Špecifikácia predmetu zákazky" (Oprávnená kontaktná osoba pre účel plnenia zmluvy).
15. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.1 | V prípade, ak to povaha zariadenia umožňuje, dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady / poruchy pomocou vzdialeného prístupu. Dodávateľ je oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
16.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s dodávateľom.
17. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
17.1 | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10 % kúpnej ceny prístroja a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,
17.2 | nedodržanie lehoty na odstránenie vady: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10 % kúpnej ceny prístroja a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
18. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
19. | Ak počas trvania záručnej doby, dôjde k vade, ktorá nespadá pod záručný servis, dodávateľ poskytne objednávateľovi telefonické poradenstvo, ktoré zahŕňa telefonické konzultácie pri riešení incidentov a problémov a hľadania riešenia pre odstránenie problému. V prípade, ak by objednávateľ ani po telefonickom riešení problému, nevedel tento problém odstrániť, dodávateľ zabezpečí vyslanie servisného technika do miesta inštalácie zariadenia, pričom servisný zásah je do jednej hodiny od nastúpenia na odstránenie problému poskytovaný bezplatne vrátane dopravy do/z miesta inštalácie zariadenia. V prípade, ak servisný zásah trvá dlhšie ako jednu hodinu od nástupu a súčasne sa nejedná o vadu spadajúcu pod záručný servis, je dodávateľ oprávnený si účtovať cenu servisnej hodiny uvedenú v Prílohe č. 2 - "Kalkulácia ceny" za každú ďalšiu hodinu trvania servisného zásahu vrátane do/z miesta inštalácie zariadenia, maximálne však ___ EUR bez DPH za každú ďalšiu hodinu.
20. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
21. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu (trhu krajín EÚ) existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
21.1 | V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
22. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
23. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
24. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na www.vusch.sk.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná ná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
26. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti
27. | Požaduje sa, aby sa dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Vám bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
28. | V prípade ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
Položka č. 3 a č. 4
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní pozáručného servisu.
2. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zmluvy.
3. | Požaduje sa jednorázové dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných zariadení:
3.1 | do šesťdesiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),
3.2 | v pracovných dňoch,
3.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
3.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
3.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
3.6 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, ŠUKL kód (ak je to relevantné), MZ SR kód (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | Požaduje sa aj demontáž a vynesenie súčasných sterilizátorov z budovy objednávateľa, na dopredu určené miesto na dvore v areáli objednávateľa, ktoré bude určené zamestnancom objednávateľa zodpovedným za plnenie zmluvy. Nepožaduje sa odvoz a likvidácia demontovaných zariadení.
5. | Požaduje sa, aby dodané zariadenia boli plnohodnotne kompatibilné s jestvujúcou sterilizačnou infraštruktúrou sterilizačného pracoviska, keďže z dôvodu priestorových možností nie je možné na pracovisku vykonávať akékoľvek búracie práce a stavebné úpravy.
6. | Požaduje sa, aby doba inštlácie nových zariadení, vrátane aškolenia personálu (po inštalácii) a vrátane demontáže a vynesenia súčasných zariadení (sterilizátorov) z budovy objednávateľa bola max. štyri (4) kalendárne dni odo dňa dodania zariadení na miesto dodania.
7. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na demontáž súčasných zariadení (sterilizátorov) a ich vynesenie z budovy objednávateľa, vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu nových zariadení.
8. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
9. | Zariadenia sa považujú za dodané až po úspešnom vykonaní mikrobiologickej skúšky v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z..
10. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
10.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
10.2 | záručný list,
10.3 | preberací (akceptačný) protokol,
10.4 | inštalačný protokol,
10.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia,
10.6 | dodací list,
10.7 | certifikáty,
10.8 | doklady o zhode,
10.9 | pasporty tlakových nádob.
11. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku minimálne v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
13.5 | v prípadoch ak je to relevantné, vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 38. tejto časti zmluvných požiadaviek,
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyzridsiatichôsmich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | V prípade, ak to povaha zariadenia umožňuje, je dodávateľ povinný zabezpečiť odstránenie vady/poruchy pomocou vzdialeného prístupu. Dodávateľ je oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
16.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s dodávateľom.
17. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
17.1 | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu : 100,-€ (slovom: jednosto Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,
17.2 | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady : 100,-€ (jednosto Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
18. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19. | V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa uvedenú v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (Oprávnená kontaktná osoba pre účel plnenia zmluvy).
20. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
21. | Ak počas trvania záručnej doby dôjde k vade, ktorá nespadá pod záručný servis, dodávateľ poskytne objednávateľovi telefonické poradenstv, ktoré zahŕňa telefonické konzultácie pri riešení incidentov a problémov a hľadania riešenia pre odstránenie problému. V prípade, ak by objednávateľ ani po telefonickom riešení problému nevedel tento problém odstrániť, dodávateľ zabezpečí vyslanie servisného technika do miesta inštalácie zariadenia, pričom servisný zásah je do jednej (1) hodiny od nastúpenia na odstránenie problému poskytovaný bezplatne vrátane do/z miesta inštalácie zariadenia.
21.1 | V prípade, ak servisný záasah trvá dlhšie ako jednu (1) hodinu od nástupu a súčane sa nejedná o vadu spadajúcu pod záručný servis, je dodávateľ oprávnený účtovaťsi cenu servisej hodiny uvedenú v Prílohe č. 2 - Kalkulácia ceny, za každú ďalšiu hodinu trvania servisného zásahu vrátane do/z miesta inštalácie zariadenia, maximálne však 40,00 Eur bez DPH a cestovné náklady vo výške max. 0,50 Eur/km. Zároveň dodávateľ nie je oprávnený účtovať prestoje.
22. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
23. | Dodávateľ garantuje zabezpečenie náhradných dielov pre zariadenie v trvaní minimálne 15 rokov odo dňa, kedy je zaraidenie uvedené do prevádzky. Uvedenie do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste/preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t. j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia.
24. | Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 8 rokov (96 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
25. | Požaduje sa poskytovať pozáručný servis najmä v rozsahu uvedenom v časti Špecifikácia predmetu zákazky Položka č. 3 a 4 - Pozáručný servis pre položku č. 1 a č. 2
26. | Požaduje sa poskytovať služby pozáručnej starostlivosti na pracovisku objednávateľa.
27. | Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak.
28. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
28.1 | nástup na výkon opravy do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
28.2 | výkon samotnej opravy do sedemdesiatichdvoch (72) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa objednávateľ s dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako sedemdesiatdva (72) hodín.
29. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.
30. | Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
31. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadenia minimálne 95% počas doby poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy.
32. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
33. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
34. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
35. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, dodávateľ nie je oprávnený vykonať opravu.
36. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
37. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
38. | Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené:
38.1 | v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu alebo
38.2 | inštaláciou, prevádzkou a údržbou zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu alebo
38.3 | neoprávneným zásahom tretích osôb alebo
38.4 | prevádzkovaním zariadenia v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom, príp. dodávateľom.
39. | Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého servisného výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.
40. | Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade písomný súhlas objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu.
41. | V prípade, ak dodávateľ deklaruje hodnotu náhradných dielov na vykonanie jednej (1) opravy nad 5.000,00 Eur bez DPH (slovom: päťtisíc EUR bez DPH) je objednávateľ oprávnený realizovať prieskum trhu. V prípade, ak objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
41.1 | cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka dodávateľa, objednávateľ vyzve dodávateľa na rokovanie o znížení ceny náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny náhradného dielu nedohodnú, objednávateľ je oprávnený náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu náhradného dielu,
41.2 | nedisponuje inou ponukou ako je ponuka dodávateľa a zároveň cena náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 2 - Kalkulácia ceny, objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
42. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
43. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 42. tejto časti zmluvných požiadaviek.
44. | Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za zariadenie a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
45. | Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie zariadenia priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
46. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie a za poskytnuté služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2, v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, resp. k poskytnutiu služby, ktorá je predmetom Položky č. 2, podľa uzatvorenej zmluvy.
47. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
48. | Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
49. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie zariadenia objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
50. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
51. | Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom zariadenia, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a rozvor opraveného zariadenia.
52. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
52.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v bode 52. týchto zmluvných požiadaviek, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 52. týchto zmluvných požiadaviek. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
53. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:
53.1 | verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny;
53.2 | verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.
54. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
55. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
56. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
57. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
58. | Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: