## 5. časť PZ - IVB
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 5: Intubačné videobronchoskopy
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu položky č.1
Položka č.1 - Intubačný videobronchoskop pre OAIM požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Intubačného videobronchoskopu pre OAIM) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Mobilný intubačný videobronchoskop pre OAIM/OAMIS |  | áno / nie
2 | Vonkajší priemer tubusu max. 5,6 mm |  | uveďte hodnotu
3 | Pracovná dĺžka max. 700 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Ohyb hore min. 120ᴼ stupne |  | uveďte hodnotu
5 | Ohyb dole min. 120ᴼ stupne |  | uveďte hodnotu
6 | Odsávania z dýchacích ciest |  | áno / nie
7 | Priemer pracovného kanála min. 2,0 mm |  | uveďte hodnotu
8 | LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov |  | uveďte hodnotu
9 | Integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a ich uloženiu a prenosu |  | áno / nie
10 | Zdroj LED svetla |  | áno / nie
11 | Zdroj energie pre prevádzku zariadenia ( napr. potrebný počet nabíjateľných batérii) |  | uveďte hodnotu
12 | Nabíjačka zdroja energie |  | uveďte hodnotu
13 | Prevádzkový čas zariadenia (pri plne nabitej batérii) min. 60 minút |  | uveďte hodnotu
14 | Cytologicke kefky min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
15 | Čistiace kefky min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
16 | Intervenčné kliešte na extrakciu cudzieho telesa min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
17 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
18 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu položky č.2
Položka č.2 - Intubačný videobronchoskop pre COS požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Intubačného videobronchoskopu pre COS) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Intubačný videobronchoskop pre COS |  | áno / nie
2 | LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov |  | uveďte hodnotu
3 | Pracovná dĺžka max. 700 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Ohyb hore min. 120ᴼ stupne |  | uveďte hodnotu
5 | Ohyb dole min. 120ᴼ stupne |  | uveďte hodnotu
6 | Odsávanie z dýchacích ciest |  | áno / nie
7 | Priemer pracovného kanála min. 1,5 mm |  | uveďte hodnotu
8 | Vonkajší priemer tubusu max. 4,2 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Integrovaná kamera s možnosťou fotografovania, videozáznamu a ich uloženiu a prenosu |  | áno / nie
10 | Zdroj LED svetla |  | áno / nie
11 | Zdroj energie pre prevádzku zariadenia ( napr. potrebný počet nabíjateľných batérii) |  | uveďte hodnotu
12 | Nabíjačka zdroja energie |  | áno / nie
13 | Prevádzkový čas zariadenia (pri plne nabitej batérii) min. 60 minút |  | uveďte hodnotu
14 | Cytologicke kefky min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
15 | Čistiace kefky min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
16 | Intervenčné kliešte na extrakciu cudzieho telesa min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
17 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
18 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis