## 2. časť PZ - LV
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 2: Laparoskopická veža
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Laparoskopická veža požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks laparoskopickej veže) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Laparoskopická 4K UHDTV kamera v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
1 | Rozlíšenie výstupu signálu min. (3840x2 160) pixel. |  | uveďte hodnotu
2 | Rozlíšenie výstupu signálu je minimálne UHDTV. |  | áno / nie
3 | Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom ovládačov umiestnených na kamerovej hlave. |  | áno / nie
4 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre. |  | áno / nie
5 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok. |  | uveďte hodnotu
6 | Personalizované používateľské nastavenia min.10 užívateľov. |  | uveďte hodnotu
Laparoskopická 4K UHDTV kamerová hlava v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
7 | Ovládacie tlačidlá funkcií kamery min. 2 ks. |  | uveďte hodnotu
8 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok. |  | uveďte hodnotu
9 | Prenos signálu prostredníctvom optického alebo elektrického kábla. |  | áno / nie
10 | Manuálne ostrenie obrazu. |  | áno / nie
11 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre. |  | áno / nie
12 | Hmotnosť max. 300 g. |  | uveďte hodnotu
Laparoskopický svetelný zdroj v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
13 | Zdroj svetla LED technológia. |  | áno / nie
14 | Životnost svetelného zdroja pri LED min. 30 000 hod. |  | uveďte hodnotu
15 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery. |  | áno / nie
Monitor typ č. 1 v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
16 | Rozlíšenie monitora min. (3840× 2160) pixel. |  | uveďte hodnotu
17 | Uhlopriečka monitora min. 50 palcov. |  | áno / nie
18 | Samostatný pojazdný stojan. |  | áno / nie
Monitor typ č. 2 v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
19 | Rozlíšenie monitora min. (3840× 2160) pixel. |  | uveďte hodnotu
20 | Uhlopriečka monitora min. 30 palcov. |  | uveďte hodnotu
Optika v počte min. 3 ks: |  |  | áno / nie
21 | Vhodná pre 4K zobrazenie. |  | áno / nie
22 | Priemer tubusu min. 10 mm. |  | uveďte hodnotu
23 | Pozorovací uhol min.30° stupne. |  | uveďte hodnotu
24 | Svetlovodné káble min. 3 ks. |  | uveďte hodnotu
Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
25 | So zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastaviteľným ramenom. |  | áno / nie
26 | Počet kĺbov pre monitor min. 3. |  | uveďte hodnotu
27 | Integrovanou elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom. |  | áno / nie
28 | Centrálnym vypínač pre pripojené elektrické zariadenia na stojane. |  | áno / nie
29 | 1ks infúzny stojan. |  | áno / nie
30 | 1 ks džiak tlakovej nádoby. |  | áno / nie
Insuflátor v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
31 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt. |  | áno / nie
32 | Maximálny výkon insuflátora min. 40 l/min. |  | uveďte hodnotu
33 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu. |  | áno / nie
34 | Automatická evakuácia dymu počas používania elektrochirurgickej jednotky prostredníctvom insuflátora alebo samostatným systémom. |  | áno / nie
35 | Tlaková hadica. |  | áno / nie
36 | Možnosť prepnutia do režimu insuflácie dutín malých rozmerov. |  | áno / nie
Elektrochirurgická jednotka v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
37 | Maximálny vysokofrekvenčný výkon min. 300 W. |  | uveďte hodnotu
38 | Počet režimov pre monopolárny rez min. 2 režimy. |  | uveďte hodnotu
39 | Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu min. 2 režimy. |  | uveďte hodnotu
40 | Počet režimov pre bipolárny rez min. 2 režimy. |  | uveďte hodnotu
41 | Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu min. 2 režimy. |  | uveďte hodnotu
42 | Obsahuje režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie. |  | áno / nie
43 | Možnosť rozšírenia pre použitie pokročilých bipolárnych inštrumentov. |  | áno / nie
44 | Automatická evakuácia dymu počas používania elektrochirurgickej jednotky prostredníctvom insuflátora alebo samostatným systémom. |  | áno / nie
45 | Ovládanie nastavení prostredníctvom dotykového displeja alebo pomocou tlačidiel. |  | áno / nie
46 | Regulácia hlasitosti. |  | áno / nie
47 | Pacientské neutrálne elektródy min. 50 ks. |  | uveďte hodnotu
48 | Vrátane dvojpedálového nožného ovládača. |  | áno / nie
49 | V prípade, ak elektrochirurgická jednotka nie je uložená priamo v stojane laparoskopickej veže, požaduje sa dodania laparoskopickej veže vrátane mobilného príslušenstva slúžiaceho na uloženie elektrochirurgickej jednotky. |  | áno / nie
Irigačné zariadenie v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
50 | Max. prietok min. 1 L/min. |  | uveďte hodnotu
51 | Vrátane irigačných hadíc. |  | áno / nie
Odsávacie zariadenie v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
52 | Max. výkon min. 30 l/min. |  | uveďte hodnotu
53 | S ukazovateľom výkonu. |  | áno / nie
54 | S reguláciou výkonu. |  | áno / nie
55 | V prípade, ak odsávacie zariadenie nie je uložené priamo v stojane laparoskopickej veže, požaduje sa dodania laparoskopickej veže vrátane mobilného príslušenstva slúžiaceho na uloženie odsávacieho zariadenia. |  | áno / nie
56 | Sekrétne nádoby min. 2 ks. |  | uveďte hodnotu
57 | Objem 1 sekrétnej nádoby min. 2,5 litre. |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | áno / nie
58 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno / nie
59 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis