## 3. časť PZ - JPS
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 3: Jednodverový parný sterilizátor
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Jednodverový parný sterilizátor požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks jednodverového parného sterilizátora ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121 - 134)°C. | väčší rozsahje prípustný | uveďte hodnotu
2 | Objem komory min. 70 L. |  | uveďte hodnotu
3 | Vlastný vyvíjač pary. |  | áno / nie
4 | Posun dverí vertikálny. |  | áno / nie
5 | Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicinálnej pary, alebo externá úprava vody ( úpravovňa vody v maximálnych rozmeroch 40x45 cm). |  | áno / nie
6 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore |  | áno / nie
7 | Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí. |  | áno / nie
8 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%. |  | uveďte hodnotu
9 | Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov. |  | áno / nie
10 | Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 15 minút. |  | uveďte hodnotu
11 | Program na sterilizovanie balených materiálov min. zo skla, z gumy a z umelých hmôt. |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
12 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno / nie
13 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa: | [5 empty] | Pečiatka a podpis