## 5. časť PZ - OL
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 5: Operačné lampy
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Stropná operačná lampa požadovaný počet: 6 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks stropnej operačnej lampy ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Hlavné svietidlo so satelitným svietidlom. |  | áno / nie
2 | Stropné uchytenie. |  | áno / nie
3 | Operačná lampa (hlavné svietidlo so satelitným svietidlom+monitor vrátane nástennej ovládacej skrinky) so stropným uchytením. |  | áno / nie
4 | LED technológia. |  | áno / nie
5 | Životnosť LED diód min. 50 000 hod. |  | uveďte hodnotu
6 | Hĺbka osvetlenia rovnomerná min. (800 - 1100) mm. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
7 | Svietivosť hlavného svietidla min. 160 000 LUX. |  | uveďte hodnotu
8 | Svietivosť satelitného svietidla min. 120 000 LUX. |  | uveďte hodnotu
9 | Teplota chromatickosti v rozpätí min. (3800 - 4500) K. |  | uveďte hodnotu
10 | Ra index min. 93 CRI. |  | uveďte hodnotu
11 | Endo mód. |  | áno / nie
12 | Ovládanie lampy chirurgom (regulácia intenzity v rozsahu) min.( 30 - 100)%. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
13 | Požaduje sa dodanie min. 5 ks sterilizovateľných rúčok/lampa. |  | uveďte hodnotu
14 | Otáčanie ramena 360° stupňov. |  | uveďte hodnotu
15 | Kompatibilita s laminárnym prúdením. |  | áno / nie
16 | Kamera v lampe IP Kamera, Full HD, min. 4x zoom. |  | uveďte hodnotu
17 | Ovládacia skrinka na stene. |  | áno / nie
18 | Full HD monitor s uhlopriečkou min. 42 palcov s možnosťou jeho montáže na stenu. Súčasťou dodávky musí byť kompletné príslušenstvo potrebné k montáži. |  | uveďte hodnotu
19 | Záložný zdroj. |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
20 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno / nie
21 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis