## 2. časť PZ - SPP
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 2: Sterilizátor parný prekladový
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Sterilizátor parný prekladový požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks sterilizátora parného prekladového ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121°C - 134°C). | väčší rozsahje prípustný | uveďte hodnotu
2 | Nerezový rám prístroja. |  | áno / nie
3 | Dvojkomorový plášť sterilizačnej komory. |  | áno / nie
4 | Výstup na dokladovanie sterilizačného cyklu (tlačiareň). |  | áno / nie
5 | Možnosť pripojenia k PC. |  | áno / nie
6 | Min. 10 sterilizačných jednotiek. |  | uveďte hodnotu
7 | Testovacie programy: Vakuový test, Bowie-Dick test, sterilizační program 121°C, sterilizační program 134°C. |  | áno / nie
8 | Automatické zapnutie a predohrev. |  | áno / nie
9 | Automatické mikroprocesorové riadenie. |  | áno / nie
10 | Automatická zvuková signalizácia poruchy. |  | áno / nie
11 | Vlastný vyvíjač pary. |  | áno / nie
12 | Posun dverí vertikálny. |  | áno / nie
13 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore. |  | áno / nie
14 | Bezpečnostný systém so zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí. |  | áno / nie
15 | Dotykový ovládací display (farebný) so zobrazením teploty, tlaku, času cyklu. |  | áno / nie
16 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%. |  | uveďte hodnotu
17 | Program na sterilizovanie balených materiálov min. zo skla, z gumy a z umelých hmôt. |  | áno / nie
Zmäkčovač vody - samostatný alebo integrovaný: |  |  | Zmäkčovač vody - samostatný alebo integrovaný:
18 | Výroba demi vody min. 120 l/hod. |  | uveďte hodnotu
19 | Zostava predfilter - zmäkčovač duplex - aktívne uhlie - reverzná osmóza. |  | áno / nie
20 | Tlakové čerpadlo. |  | áno / nie
21 | Merač vodivosti. |  | áno / nie
22 | Plne automatická prevádzka. |  | áno / nie
23 | Výstup zmäkčenej vody min. 800 l/hod. |  | uveďte hodnotu
24 | Výstup zmäkčenej vody v špičke min. 900 l/hod. |  | uveďte hodnotu
Príslušenstvo: |  |  | Príslušenstvo:
25 | Min. 2 ks transportný vozík / sterilizátor. |  | uveďte hodnotu
26 | Min. 2 ks zavážacích vozíkov / sterilizátor. |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
27 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno / nie
28 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis