## 1. časť PZ - ECHJ
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 1: Elektrochirurgická jednotka
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu "
Položka predmetu zákazky - Elektrochirurgická jednotka požadovaný počet: 6 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks elektrochirurgickej jednotky) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Prístroj s monopolárnou aj bipolárnou koaguláciou. |  | áno / nie
2 | Prístroj s použitím pokročilej bipolárnej koagulácie so spätnou odozvou dostatočnej koagulácie (tzv. funkcia AUTOSTOP, zvukový signál, t.j. vyhodnotenie požadovaného stavu generátorom). |  | áno / nie
3 | Prístroj so sprayovou koaguláciou. |  | áno / nie
4 | Ovládanie ručným aj nožným spínačom pri monopolárnej, bipolárnej aj pokročilej bipolárnej koagulácii. |  | áno / nie
5 | Výkon plne digitálneho elektrochirurgického generátora min. 300 W. |  | uveďte hodnotu
6 | Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja alebo pomocou svetelného indikátora |  | áno / nie
7 | Automatické nastavenie výkonu v závislosti od impedancie tkaniva |  | áno / nie
8 | Vstup pre koagulačné pero |  | áno / nie
9 | Výkon unipolárnej koagulácie min. 200 W |  | uveďte hodnotu
10 | Unipolárny rez min. 300 W |  | uveďte hodnotu
11 | Výkon bipolárnej koagulácie min. 200 W |  | uveďte hodnotu
Povinné príslušenstvo |  |  | Povinné príslušenstvo
12 | Vozík na kolieskach v počte min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
13 | Dvojšľapadlový nožný spínač v počte min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
14 | Koagulačné 2-tlačidlové pero sterilizovateľné pre opakované použitie v počte min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
15 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - nôž v počte min. 10 ks |  | uveďte hodnotu
16 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - gulička malá v počte min. 3 ks |  | uveďte hodnotu
17 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - gulička stredná v počte min. 3 ks |  | uveďte hodnotu
18 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - háčik v počte min. 3 ks |  | uveďte hodnotu
19 | Neutrálna elektróda v počte min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
20 | Pinzeta bipolárna priama dlhá, sterilizovateľná v počte min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
21 | Pinzeta bipolárna zahrnutá, sterilizovateľná v počte min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
22 | Pinzeta bipolárna krátka priama, sterilizovateľná v počte min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
23 | Kábel pre neutrálnu elektródu, sterilizovateľný; s dĺžkou min. 3 m v počte min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
24 | Kábel pre bipolárnu elektródu, sterilizovateľný; s dĺžkou min. 3 m v počte min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
25 | Kábel pre monopolárnu elektródu, sterilizovateľný; s dĺžkou min. 3 m v počte min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
26 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
27 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis