VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV Č. 2

ZUBOLEKÁRSKA ZOSTAVA NAJVYŠŠEJ TRIEDY, 1 ks, Č. R5-2.1/102/2022

Otázka:

OK rozumieme čiže je to klasická striekačka (voda-vzduch-sprej). Je tak?

Odpoveď:

áno klasická striekačka voda-vzduch-spray

Otázka:

Samozrejme vieme na čo slúži kompresor aj odsávačka, ale my sme sa pýtali niečo iné.

V technickej špecifikácii nebolo definované či kompresor a odsávačka majú byť v protihlučnej skrinke, alebo samostatné agregáty bez skrinky. Preto tu smeruje naša otázka:

Bude kompresor a samostatný odsávací agregát umiestnený v ambulancii alebo v samostatnej technickej miestnosti? Áno alebo nie?

Pozn.: Ak by boli tieto zariadenia umiestnené priamo v ambulancii bolo by vhodné aby boli aj v odhlučnenej skrinke.

Prajete si kompresor a odsávačku aby boli zabudované v protihlučných skrinkách? Áno alebo nie?

Pozn.: Pokiaľ bude kompresor a odsávací agregát v samostatnej miestnosti (napr. technická miestnosť), kde nebude problém v zvýšenej hlučnosti kompresora a odsávačky, potom môžu byť bez skrinky a tým pádom by bola aj nižšia cena. Preto je dôležité aby ste nám odpovedali jasne na vyššie uvedenú otázku.

Odpoveď:

áno kompresor a odsávačka by mali byť v protihlučnej skrinke bez vybudovania technickej miestnosti

Otázka: OK čiže štandardná veľká, malá odsávačka s pohyblivými hadicami. Je tak?

Odpoveď:

jedná sa o štandardnú veľkú a malú odsávačku s pohyblivými hadicami

Otázka: Prosím jasne definujte či si prajete stomatologickú súpravu vybaviť automatickým čistiacim a dezinfekčným systémom odsávacích hadíc (veľká, malá odsávačka - odsávacie hadice na ramene sestry), alebo iba manuálna možnosť.A taktiež či si prajete automatický čistiaci, preplachovací a dezinfekčný systém vodnej vetvy hadíc nástrojov (striekačka, turbína, mikromotory), alebo sa táto činnosť bude vykonávať manuálne.Prosím dajte vedieť či si prajete obidva systémy alebo iba o jeden z hore uvedených.

Odpoveď:

stomatologickú súpravu prosíme vybaviť s automatickým čistiacim a dezinfekčným systémom odsávacích hadíc.Čistenie preplachovacieho  a dezinfekčného systému vodnej vetvy hadíc nástrojov budeme vykonávať manuálne.