Príloha č. 7 súťažných podkladov

| Uchádzač: ………….………………… ANESTÉZIOLOGICKÝ PRÍSTROJ .....doplniť názov a značku.... |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická špecifikácia anestéziologického prístroja |  |  | Min. | Max. |  | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia |  |
| - Elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním, vstavaným akumulátorom, s dobou záložnej prevádzky min. | minuta | 60 |  |  |  |  |  |
| - prehľadný farebný displej s uhlopriečkou | cm | 38 |  |  |  |  |  |
| - počet zobrazovaných kriviek na obrazovke | počet kriviek | 3 |  |  |  |  |  |
| - ventilačný režim - prietok čerstvej zmesi plynov | ml/min. | 0,2 - 15 |  |  |  |  |  |
| - ventilačný režim - nastavenie dychovej frekvencie v rozsahu | dych/min. | 3 - 100 |  |  |  |  |  |
| - ventilačný režim - nastaviteľný PEEP | cmH2O | 2 - 35 |  |  |  |  |  |
| - ventilačný režim - nastaviteľný dychový objem Vt niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu | ml | 20 - 2000 |  |  |  |  |  |
| - ventilačný režim - nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu | cmH2O | 5 - 80 |  |  |  |  |  |
| Rozsah nastavenia tlakovej podpory | mbar | 0 - 60 |  |  |  |  |  |
| Nastaviteľný inspiračný čas v rozsahu | sekunda | 0,2 - 10 |  |  |  |  |  |
| Monitor vitálnych funkcií, farebná obrazovka s uhlopriečkou | cm | 30 |  |  |  |  |  |
| - munitor umožňujúci kontinuálne sledovanie potrebných údajov na farebnej obrazovke so zobrazením min. počtu kanálov | počet kanálov | 5 |  |  |  |  |  |
| Príslušenstvo: - dýchací okruh s insp. a exp. vetvou | sada v ks | 10 |  |  |  |  |  |
| Príslušenstvo: - bakteriálne filtre | ks | 50 |  |  |  |  |  |
| Príslušenstvo: - sada CO2 absorbérov | ks | 6 |  |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |  |  |  |
| - kompaktný pojazdný prístroj pre aplikáciu inhalačných anestetík, s využitím spätného vdychovania, vrátane minimal a lowflow anestézie pre dlhotrvajúce, náročné a komplikovanéchirurgické operačné výkony | áno |  |  |  |  |  |  |
| -prístroj s automatickým elektronickým zmiešavačom čerstvej zmesi plynov, zmiešavajúci zmes na základe nastavenej koncentrácie kyslíka s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov | áno |  |  |  |  |  |  |
| - súčasťou prístroja je systém kontroly spotreby anestetík a plynov, ktorý vyhodnocuje ich spotrebu a zobrazuje ekonomiku prevádzky s vyhodnotením efektivity využitia čerstvej zmesi | áno |  |  |  |  |  |  |
| -prístroj vybavený dvomi držiakmi odparovačov anestetík zaradenými do systému čerstvej zmesi s možnosťou výberu anestetika a jednoduchého prepnutia medzi nimi, s ochranou proti otvoreniu oboch naraz a s elektronickou kontrolou nastavenia anestéziologického výkonu bez nutnosti ich fyzickej výmeny. | áno |  |  |  |  |  |  |
| -prístroj s funkciou vyhodnocujúcou a zobrazujúcou množstvo podávanej čerstvej zmesi v okruhu s vyhodnotením jeho prebytku resp. nedostatku pre bezpečné manuálne vedenie anestézie | áno |  |  |  |  |  |  |
| -vyžaduje sa úplne automatická kontrola celého prístroja vrátane obochdávkovačov anestetika, dých. hadíc s vyhodnotením prípadného úniku, odporu a poddajnosti hadíc a okruhu a pod. | áno |  |  |  |  |  |  |
| -vo výbave: s precíznym dávkovačom anestetika - Sevoflurane | áno |  |  |  |  |  |  |
| -prídavný držiak/rameno pre monitor vitálnych funkcií |  |  |  |  |  |  |  |
| -konektor pre centrálne napájanie medicinálnych plynov O2, N2O, vzduchu s automatickou detekciou správnosti zapojenia plynov, s monitorovaním dodávok centrálnych dodávok tlakov a ich zobrazovaním na obrazovke prístroja s alarmom pri poklese tlaku | áno |  |  |  |  |  |  |
| - anestéziologický okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným aj počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti | áno |  |  |  |  |  |  |
| - prístroj kontinuálne monitoruje pacientove vydychované hodnoty plynov a automaticky prehodnocuje dodávku čerstvej zmesi plynov na udržiavanie nastavených bezpečných hodnôt | áno |  |  |  |  |  |  |
| - anestéziologický prístroj ako aj monitor vitálnych funkcií musia byť schopné prepojenia do elektronického systému zberu údajov, pre ich ďalšie spracovanie a vyhodnotenie | áno |  |  |  |  |  |  |
| - prístroj musí umožňovať obsluhujúcemu personálu rozobratie ventilačnej časti prístroja pre čistenie a sterilizáciu bez použitia náradia | áno |  |  |  |  |  |  |
| Ventilačné režimy: | áno |  |  |  |  |  |  |
| -manuálna a spontánna ventilácia, objemová ventilácia VC , tlaková ventilácia PC , tlakovo podporná ventilácia PS v kombinácii s ostatnými režimami | áno |  |  |  |  |  |  |
| -režim tlakovej podpory CPAP/PS | áno |  |  |  |  |  |  |
| -ventilačný režimy s funkciou garancie dodaného objemu v objemových režimoch v zmysle dodania nastaveného Vt vždy pri čo možno najnižšom potrebnom tlaku, ktorý je riadený automaticky prístrojom na základe monitorovania zmien pľúcnej mechaniky pacienta. | áno |  |  |  |  |  |  |
| - nastavenie pomeru dôb I:E | áno |  |  |  |  |  |  |
| - prietokový triger | áno |  |  |  |  |  |  |
| - snímače prietoku, kyslíka, etCO2 nie spotrebného charakteru | áno |  |  |  |  |  |  |
| - účinné odsávacie zariadenie na odstraňovanie uniknutých anestetických plynov | áno |  |  |  |  |  |  |
| - účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest | áno |  |  |  |  |  |  |
| Monitorované parametre : |  |  |  |  |  |  |  |
| - vdychové a výdychové koncentrácie CO2, vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, ako aj vdychové a výdychové koncentrácie N2O apoužitých anestetík s automatickou detekciou použitého anestetika avýpočtom minimálnej alveolárnej koncentrácie MAC s korekciou na vek pacienta | áno |  |  |  |  |  |  |
| - monitoring ventilačných parametrov, monitoring spirometrie (Vtinsp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak.Pplat, Compliance, Rezistence… ) ,slučky pľúcnej mechaniky (tlak-objem, prietok–objem | áno |  |  |  |  |  |  |
| Integrované prvky - súčasti prístroja : |  |  |  |  |  |  |  |
| - integrované snímače prietoku, kyslíka, etCO2 nie spotrebného charakteru | áno |  |  |  |  |  |  |
| - účinné zariadenie na odvádzanie odpadových anestetických plynov | áno |  |  |  |  |  |  |
| - účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest s odsávacou nádobou a nádobou na preplach | áno |  |  |  |  |  |  |
| - záložný systém podávania kyslíka pre manuálnu ventiláciu pacienta s nastavením prietoku čerstvej zmesi (O2+anestetikum) | áno |  |  |  |  |  |  |
| - regulované svetlo pracovnej dosky pre písanie anestéziologického záznamu aj počas výkonov vyžadujúcich tmavé prostredie | áno |  |  |  |  |  |  |
| Monitor vitálnych funkcií : |  |  |  |  |  |  |  |
| - EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu | áno |  |  |  |  |  |  |
| - troj/päť zvodové EKG snímané troj/päť zvodovým káblom s možnosťou vyhodnotenia základných arytmií | áno |  |  |  |  |  |  |
| - krivka respirácie a hodnoty | áno |  |  |  |  |  |  |
| - neinvazívny TK systola, stredný, diastola | áno |  |  |  |  |  |  |
| - teplota | áno |  |  |  |  |  |  |
| - dva vstupy pre meranie invazívneho TK | áno |  |  |  |  |  |  |
| - možnosť doplnenia o : meranie hladiny neuromuskulárneho bloku bežnými formami stimulácie, meranie stavu mozgu počas anestézie a o modul kontinuálneho neinvazívneho tlaku krvi | áno |  |  |  |  |  |  |
| Kompletné príslušenstvo potrebné k prevádzke anestéziologického prístroja: dýchací okruh, filtre, masky (min. jedenkrát veľkosti S,M,L) ,sada CO2 absorbérov, redukčné ventily O2 a N2O, a príslušenstvo potrebné pre monitorovanie pacienta: EKG káble, saturačné senzory pre dospelých, manžety na meranie neinvazívneho krvného tlaku 4 veľkosti pre dospelých, Y-kábel na meranie dvoch invazívnych tlakov, teplotná sonda kožná | áno |  |  |  |  |  |  |
| Záruka minimálne 24 mesiacov | áno |  |  |  |  |  |  |
| Nástup technika na opravu do 48 hodín od nahlásenia | áno |  |  |  |  |  |  |
| V cene musí byť zahrnuté: doprava do miesta určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu do používania. | áno |  |  |  |  |  |  |
| Všetky dostupné aktualizácie softvéru v cene nákupu | áno |  |  |  |  |  |  |
| Funkcia |  |  |  |  |  |  |
| Anesteziologický prístroj strednej triedy so vstavanou ventilačnou jednotkou a monitorom na pojazdnom podvozku s možnosťou napájania z centrálneho prívodu stlačených plynov ako aj zo záložných tlakových fliaš, pre aplikáciu inhalačných anestetík, s využitím spätného vdychovania, vrátane minimal flow a low flow anestézie pre dlhotrvajúce, náročné a komplikované chirurgické operačné výkony |  |  |  |  |  |  |
| Anestéziologický prístroj vhodný pre pacientov od novorodencov po dospelých s podávaním anestézie aj v nízkych a minimálnych prietokoch čerstvej zmesi plynov. |  |  |  |  |  |  |
| Anestéziologický prístroj s aktívnym (elektricky vyhrievaným) systémom eliminácie vlhkosti v pacientskom diely prístroja pre predchádzanie kondenzácie vlhkosti |  |  |  |  |  |  |
| Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so stávajúcimi anestéziologickými prístrojmi a monitormi v majetku verejného obstarávateľa (zn. Dräger) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti používať príslušenstvo k anestéziologickým prístrojom, odparovače inhalačných anestetík, káble k monitorovacej technike, moduly BIS a NMT, zásobníky na vápno, kapno monitory a ďalšie) aj na nových prístrojoch, napr. v prípade poruchy, čo znižuje aj nároky na lekársky a sesterský personál, jeden typ prístroja, jeden spôsob kalibrácie, spustenia prístroja a jeho obsluhy. |  |  |  |  |  |  |

Dodanie tovaru zahŕňa aj služby súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, konkrétne jeho dopravu do miesta dodania, vyloženie, vybalenie, montáž, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním tovaru), vrátane poskytovania služieb záručného servisu tovaru počas záručnej doby a ekologickej likvidácie obalov.

Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne  a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotne úžitkové, prevádzkové, funkčné, charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie požadovaného účelu.

| - V ........................., dňa ............... |  |
| --- | --- |
|  | - ................................................................. podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka |