## Technicke specifikacie
Predmet zákazky: Magnetická rezonancia vrátane poskytnutia záručného servisu
Identifikácia zaradeného záujemcu:
Obchodný názov:
Sídlo:
Kategória 4: 1.5T, 70cm, low gradients
I. Technické špecifikácie MRI prístroja
Atribút | Jednotka | Typ atribúta (hodnota rovnaká a väčšia ako limit alebo rovnaká a menšia ako limit) | Kvalifikačná hodnota atribútu (prístroj musí splniť) | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Hodnota parametra ponúkaného predmetu zákazky | Nacenenie v EUR bez DPH
Základné parametre
Intenzita magnetického poľa | T | rovnaký a väčší | 1.5 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Priemer pacientského otvoru (Gantry) v najužšom bode | cm | rovnaký a väčší | 69 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
max. FOV v osiach XYZ v cm | cm x cm x cm | rovnaký a väčší | 50x50x45 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Gradienty
maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi | mT/m | rovnaký a väčší | 33 | 36 a viac, 0.5 bodu | 41 a viac, 1.5 bodu |  | "hodnotiace kritérium" | nenaceniteľná položka
maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi | T/m/s | rovnaký a väčší | 120 | 145 a viac, 0.5 bodu | 200 a viac, 1.5 bodu |  | "hodnotiace kritérium" | nenaceniteľná položka
duty cycle (%) | % | rovnaký a väčší | 100% |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
RF systém
max. výkon RF-systému v kW | kW | rovnaký a väčší | 15 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Max počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov | počet | rovnaký a väčší | 30 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmeinke "max. FOV v osiach XYZ") | počet | rovnaký a väčší | 20 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky, alebo hlavovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | rovnaký a väčší | 15 | 20 a viac, 1 bod |  |  | "hodnotiace kritérium"
Počet cievkových elementov chrbticovej cievky (samotný počet cievkových elementov) - pričom sa umožňuje použiť koncept dynamickej cievky (riešenie konceptom dynamickej cievky nebude kvalitatívne hodnotené žiadnym dodatočným bodom) | počet | rovnaký a väčší | 20 | 30 a viac, 1 bod |  |  | "hodnotiace kritérium" | nenaceniteľná položka
Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | rovnaký a väčší | 15
Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení zápästia (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou) | počet | rovnaký a väčší | 4 | 8 a viac, 0.5 bodu |  |  | "hodnotiace kritérium"
Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení kolena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou) | počet | rovnaký a väčší | 4 | 8 a viac, 0.5 bodu | 12 a viac, 1 bod | 12 a viac a súčasne Tx/Rx, 1.5 bodu | "hodnotiace kritérium"
Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení ramena (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou) | počet | rovnaký a väčší | 4 | 8 a viac, 0.5 bodu |  |  | "hodnotiace kritérium"
Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), alebo počet cievkových elementov v jednom FOV flexi cievky využívanej pri vyšetrení členka/chodidla (skutočný počet elementov samotnej flexi cievky) (atribút teda môže byť splnený aj flexi cievkou) | počet | rovnaký a väčší | 4 | 8 a viac, 0.5 bodu |  |  | "hodnotiace kritérium"
kombinácia prijímacích cievok v jednom scane | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Stabilitata/homogenita sytému
stabilita v ppm/h | ppm/h | rovnaký a menší | 0.1 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
aktívne tienenie (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 40cm | ppm | rovnaký a menší | 1.5 | ak menšia ako 1 alebo rovná 1, 0.25 bodu |  |  | "hodnotiace kritérium" | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 30cm | ppm | rovnaký a menší | 0.5 | ak menšia ako 0.2 alebo rovná 0.2, 0.25 bodu |  |  | "hodnotiace kritérium" | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 20cm | ppm | rovnaký a menší | 0.1 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Zaručená homogenita ppm 10cm | ppm | rovnaký a menší | 0.05 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Vlastnosti scanu
Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.5 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm | mm | rovnaký a menší | 0.1 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Iné funkčné vlastnosti
technológia potlačenia pohybových artefaktov (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
optický prenos signálu od rf-systému (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | nie | ak áno, 0.5 bodu |  |  | "hodnotiace kritérium" | nenaceniteľná položka
redukcia hluku (áno/nie) | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti
Celková dĺžka magnetu vrátane krytov a iných súčastí (m) | m | rovnaký a menší | 2.1 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Ročná spotreba hélia v litroch | l | rovnaký a menší | 0 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
lôžko - max. hmotnosť pacienta v kg | kg | rovnaký a väčší | 200 |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Počítač
počet jadier procesora operačného počítača | počet | rovnaký a väčší | 4
frekvencia procesora Ghz operačného počítača | GHz | rovnaký a väčší | 2.4
operačná pamäť GB operačného počítača | GB | rovnaký a väčší | 12
počet jadier procesora rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 4
frekvencia procesora Ghz rekonštrukčného počítača | počet | rovnaký a väčší | 2
operačná pamäť GB rekonštrukčného počítača | GB | rovnaký a väčší | 24
počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256, plné FOV | počet/sekundu | rovnaký a väčší | 10000 | viac ako 20000, 0.5 bodu | viac ako 50000, 1 bod |  | "hodnotiace kritérium"
monitor v inch ´´ | inch | rovnaký a väčší | 19
úložný priestor - maximálny počet uložených snímkov | počet | rovnaký a väčší | 400GB alebo 300000
UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu minimálne 30 minút | áno/nie | áno/nie | áno
Software
základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre, 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE | áno/nie | áno/nie | áno
3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME,LAVA/THRIVE/RADIANCE, 3D QUICK | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE, DIET | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu medic/merge/m-ffe | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice | áno/nie | áno/nie | áno
T1 in phase/oposit phase (vyš. brucha) | áno/nie | áno/nie | áno
3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA, alebo ekvivalentná technológia | áno/nie | áno/nie | áno
paralelné akvizičné techniky | áno/nie | áno/nie | áno
neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencia DWI - typu HASTE aj EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp | áno/nie | áno/nie | áno
cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) | áno/nie | áno/nie | áno
MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) | áno/nie | áno/nie | áno
veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie | áno/nie | áno/nie | áno
ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov | áno/nie | áno/nie | áno
sekvencie so supresiou tuku | áno/nie | áno/nie | áno
MRA intrakraniálnych ciev metódou TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev | áno/nie | áno/nie | áno
SWI | áno/nie | áno/nie | áno
DWI | áno/nie | áno/nie | áno
DCE | áno/nie | áno/nie | áno
cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie | áno/nie | áno/nie | áno
systém a sekvencie pre dychový gating podľa polohy bránice | áno/nie | áno/nie | áno
technológia pre zníženie hluku v pacientskom tuneli | áno/nie | áno/nie | áno
k pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou | áno/nie | áno/nie | áno
možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru a centrického/eliptického náberu dát K-priestoru | áno/nie | áno/nie | áno
Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy | áno/nie | áno/nie | áno
Špecifikácie inštalácie systému
Dodanie a inštalácia prístroja v termíne do 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Zabezpečenie dopravy, vyloženia, kompletizácie a inštalácie tovaru podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Technologický projekt podľa kúpnej zmluvy | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Pripojenie na PACS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom PACS | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Aplikačné školenie u zákazníka v dĺžke minimálne 10 dní s možnosťou čerpania po 2 častiach behom 1 roka od inštalácie | áno/nie | áno/nie | áno |  |  |  |  | nenaceniteľná položka
Faradayova klietka
Faradayova klietka, vrátane kompletnej vyšetrovacej kabíny s povrchovou úpravou interiéru, LED osvetlením, audiokomunikačným systémom, kamerovým systémom s monitorom a inštalácia uvedeného | áno/nie | áno/nie | áno
Chladenie MR systému
Chladiaca technológia celého MR systému spĺňajúca nároky dané výrobcom (dochladzovanie hélia vrátane všetkých agregátov, chladenie vyžiareného tepla MR elektronikou a technológiami) | áno/nie | áno/nie | áno
Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie MR prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - online pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia, - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie MR prístroja do 24 hodín od nahlásenia - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu - Predávajúcim garantovaný uptime prístoja: minimálne 95% | áno/nie | áno/nie | áno
Naceniteľné položky spolu v EUR bez DPH
Nenaceniteľné položky spolu v EUR bez DPH
Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky (súčet naceniteľných a nenaceniteľných položiek)
Vysvetlivky:
Zaradený záujemca v tabuľke vyplní žlté podfarbené polia
Hodnotu parametra označenú ako "hodnotiace kritérium" zaradený záujemca vyplní v prílohe č. 2 Návrh na plnenie
Vypracoval: ...................................................................
V ........................................, dňa...................................
.............................................................
Podpis zaradeného záujemcu