## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č.1 - Dávkovač kontrastnej látky
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA: Angiografický vstrekovací systém používaný pri intervenčných kardiologických, rádiologických, alebo chirurgických vaskulárnych zákrokoch, v ktorých sa využíva endovaskulárna technika. Injektor umožňujúci aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti kontrastnej látky a možný preplach fyziologickým roztokom, to všetko riadené sterilným diaľkovým ovládačom v priebehu intervenčného výkonu. Popis funkcií systému: Systém dodáva do katétra kontrastnú látku, nepriepustnú pre rtg žiarenie, pri variabilnom prietoku, ktorý sa dá okamžite a kontinuálne meniť. Súčasťou systému je ručný ovládač na ovládanie prietoku kontrastnej látky zo vstrekovača do katétra. Je tu možnosť nastaviť variabilný prietok - zmenou prietoku od vstrekovača a zároveň sledovaním angiografického postupu na fluoroskopickom monitorovacom zariadení. Súčasťou systému je monitorovanie tlaku krvi prostredníctvom systému pracujúceho v spojení s monitorovacím zariadením katetrizačného laboratória. Možnosť inštalovania na bočnicu stola spolu s ovládacím panelom, ktorý obsahuje dotykový displej . Ovládací panel - umožňuje nastavenie prietoku, objemu a tlaku vstrekovanej kontrastnej látky. Systém umožňuje režim variabilného prietoku používaním ručného ovládača. Umožňuje vstrekovanie v režime LCA, RCA, LV/ Ao, iné. Napojenie na katétre: Pigtail, selektívny katéter, mikrokatéter a iné.
Z dôvodu používania prístroja na hybridnej sále sa požadujú oba varianty: | [5 empty] | xxx
a) | mobilnú verziu - pri hybridnom výkone kardiochirurg potrebuje dostatočné miesto okolo vyšetrujúceho stola
b) | uchytenie na bočnicu stola - pri opakovanom intervenčnom výkone za účelom presných hemodynamických meraní
|  | jednotka | minimum | maximum | presne | xxx
1. | Tlakový injektor je s variabilným prietokom | ks |  |  | 1
2. | Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku | cm | 27
3. | Rozsahy parametra vstrekovania v režime kardiálneho prístupu : |  |  |  |  | xxx
3.1 | Prietok vstrekovanej kontrastnej látky nastavovanej užívateľom | ml/s | 0.8 | 40
3.1.1 | Prietok je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania) | ml/s |  |  | 0.1
3.2 | Objem kontrastnej látky | ml | 0.8 | 99.9
3.2.1 | Objem je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania) | ml |  |  | 0.1
3.3 | Automatizovaný fixný prietok fyziologického roztoku | ml/s | 1.6
3.4 | Tlakové limity vstrekovania | kPa | 1379 | 8274
|  | PSI | 200 | 1200
3.5 | Doba nábehu vstrekovania | s | 0 | 0.1
3.5.1 | Doba nábehu vstrekovania nastaviteľná | s |  |  | 0.1
3.6 | Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky | ml/s | 100
3.7 | Plnenie zásobníka kontrastnej látky manuálne, alebo automatické | ml/s | 1 | 2
4. | Napájací zdroj | V | 100 | 240
|  | A |  | 6.3
5. | Musí spĺňať normu EN/IEC 60601-1 (druhé a tretie vydanie) |  |  |  |  | xxx
6. | Napájací kábel | m | 3.7
7. | Hmotnosť systému: |  |  |  |  | xxx
7.1 | Napájací zdroj | kg |  | 5.5
7.2 | Ovládací panel | kg |  | 3.2
7.3 | Hlava vstrekovača | kg |  | 20.5
7.4 | Nastaviteľné rameno | kg |  | 0.7
7.5 | Stojanový vozík | kg |  | 10
8. | Rozmery stojanového vozíka: |  |  |  |  | xxx
8.1 | Šírka stopy rázvoru koliesok | cm |  | 95
8.2 | Dĺžka stopy rázvoru koliesok | cm |  | 64
9. | Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním a dotykovým displejom
10. | Kontinuálne informácie o množstve a rýchlosti podávania kontrastnej látky v priebehu posledného vstreku a celkove v priebehu celého výkonu
11. | Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky
12. | Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu
13. | Senzory na detekciu vzduchu
14. | Senzory vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET CENY
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[10 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Dávkovač kontrastnej látky | ks | 1 | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ: |  |  |  | 5.: Podpis a pečiatka uchádzača
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač