## 4. časť PZ - AV
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 4: Artroskopická veža
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Artroskopická veža požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks/ zostavu) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Artroskopická 4K UHDTV kamera v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
1 | Rozlíšenie výstupu signálu min (3840 x 2160) pixel. |  | uveďte hodnotu
2 | Rozlíšenie výstupu signálu: minimálne UHDTV. |  | áno / nie
3 | Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom dotykového displeja alebo dotykového tabletu, alebo tlačidlové ovládanie konzoly alebo prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy. |  | áno / nie
4 | Nahrávanie videozáznamu a fotiek s uložením na HDD. |  | áno / nie
5 | Nahrávanie videozáznamu a fotiek s uložením na USB. |  | áno / nie
6 | Ovládanie funkcií kamery prostrednítvom ovládačov umiestnených na kamerovej hlave. |  | áno / nie
7 | Umožnuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre. |  | áno / nie
8 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok. |  | uveďte hodnotu
9 | Personalizované použivateľské nastavenia min.10 užívateľov. |  | uveďte hodnotu
Artroskopická 4K UHDTV kamerová hlava v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
10 | Ovládacie tlačidlá funkcií kamery min. 2 ks. |  | uveďte hodnotu
11 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok. |  | uveďte hodnotu
12 | Manuálne ostrenie obrazu. |  | áno / nie
13 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre. |  | áno / nie
14 | Hmotnost max. 300 g. |  | uveďte hodnotu
Artroskopický svetelný zdroj v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
15 | Zdroj svetla LED technológia. |  | áno / nie
16 | Životnosť svetelného zdroja min. 30 000 hod. |  | uveďte hodnotu
17 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podla potreby artroskopickej kamery. |  | áno / nie
Monitor (typ č. 1) v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
18 | Rozlíšenie monitora min.(3840 × 2160) pixel. |  | uveďte hodnotu
19 | Uhlopriečka monitora min. 31 palcov. |  | uveďte hodnotu
Monitor (typ č. 2) v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
20 | Napojenie na rameno veže. |  | áno / nie
21 | Rozlíšenie monitora min. (3840 x 2160) pixel. |  | uveďte hodnotu
22 | Uhlopriečka monitora min. 31 palcov. |  | uveďte hodnotu
Artroskopická optika v počte min. 3 ks: |  |  | áno / nie
23 | Priemer tubusu min. 4 mm. |  | uveďte hodnotu
24 | Pozorovací uhol 30 ° stupne. |  | uveďte hodnotu
25 | Vrátane artroskopického trokara s 2 ventilmi, kompatibilného s obturátorom. |  | áno / nie
26 | Vrátane svetlovodného kábla dĺžky min. 3 m. |  | uveďte hodnotu
Pracovná stanica pre artroskopickú zostavu v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
27 | So zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastavitelným ramenom. |  | áno / nie
28 | Počet kĺbov pre monitor min. 3 kĺby |  | uveďte hodnotu
29 | Integrovaná elektroinštalácia s oddelovacím transformátorom. |  | áno / nie
30 | Centrálny vypínač pre pripojené elektrické zariadenia na stojane. |  | áno / nie
31 | Infúzny stojan min. 1 ks. |  | uveďte hodnotu
Shaver v počte min. 3 ks: |  |  | áno / nie
32 | Ručné ovládanie. |  | áno / nie
33 | Výber smeru ručným ovládaním - vpred, vzad, oscilácia. |  | áno / nie
34 | Možnosť nastavenia pomeru oscilácií v oscilačnom móde. |  | áno / nie
35 | Rýchlosť min. 8 000 ot./min. |  | uveďte hodnotu
36 | Rýchlosť oscilácie min. 2 500 ot./min. |  | uveďte hodnotu
37 | Hmotnosť max. 700 g. |  | uveďte hodnotu
38 | Dĺžka pripájacieho kábla min. 3 metre. |  | uveďte hodnotu
39 | Možnosť pripojenia autoklávovateľných shaverových nožov. |  | áno / nie
40 | Násadec na shaver rúčku min. 10 ks, štartovací balík 2 základných typov: min. 5 ks synovialny nádstavec, min. 5 ks kostný nádstavec / fréza. |  | uveďte hodnotu
41 | Možnosť pripojenia predĺžených nožov pre artroskopiu bedra. |  | áno / nie
42 | Možnosť pripojenia krátkych nožov pre artroskopiu malých kĺbov. |  | áno / nie
Pohonná konzola v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
43 | Pre pohon shavera. |  | áno / nie
44 | Ovládanie dotykovým displejom alebo tlačítkami. |  | áno / nie
Duálna artroskopická pumpa v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
45 | Digitálne ovládanie tlaku. |  | áno / nie
46 | Komunikácia shaver pumpa, s ovládaním shavera min. na rúčke shavera a ovládanie pumpy nožné. |  | áno / nie
47 | Max. tlak min. 150 mmHg. |  | uveďte hodnotu
48 | Max. prietok min. 500 ml/min. |  | uveďte hodnotu
49 | Vrátane setu hadíc, min. 10 ks celodenný set a min. 10 ks hadíc na jednu operáciu. |  | áno / nie
Generátor bipolárnej koblácie v počte min. 1 ks: |  |  | áno / nie
50 | Ovládanie dotykovým displejom alebo tlačítkami. |  | áno / nie
51 | Bipolárna koblácia. |  | áno / nie
52 | Bipolárny rez. |  | áno / nie
53 | Ovládanie sondy ručné alebo prostredníctvom nožného spínača. |  | áno / nie
54 | Ovládanie sondy nožným spínačom. |  | áno / nie
55 | Max. výkon min. 320 W. |  | uveďte hodnotu
56 | Vrátane nožného spínača. |  | áno / nie
57 | Vrátane bipolárnej koblačnej sondy 90° s odsávaním min. 3 ks. |  | uveďte hodnotu
58 | Vrátane bipolárnej koblačnej sondy 50° s odsávaním min. 1 ks. |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
59 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
60 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis