## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Ventilátor transportný
1. | Výdrž prístroja na batériu: minimálne 5 hod optimálne 7 h | áno
2. | Napájanie: 24 - 230 V | áno
3. | Hmotnosť: maximálne 6 kg | áno
4. | Rozlíšenie displeja: minimálne 240 * 128 pixel | áno
5. | Veľkosť displej: minimálne 108 x 56 mm | áno
6. | Módy ventilácie: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP | áno
7. | Doplnkové vybavenie pre ventilátor: KAPNOMETER | áno
8. | Podpora tlaku vo ventilačnom móde: VCSIMV, PC-BIPAP a SpnCPAP | áno
2019-01-08 | Apnoe ventilácia: SpnCPAP | áno
2019-02-08 | AutoFlow: VC-CMV, VC-AC a VC-SIMV | áno
2019-03-08 | NIV: SpnCPAP (/PS), PC-BIPAP, (/PS), VC-CMV /AF, VC-AC /AF and VC-SIMV/AF | áno
9. | Nastavenie: | áno
2019-01-09 | Integrovaný mainstream CO2 monitor | áno
2019-02-09 | Posielanie dát v reálnom čase - RS232 | áno
2019-03-09 | Autoflow - cieľový objem - tlak kontrolovaný ventiláciou | áno
10. | CPR –chod: Tlakové limity, nekonštantná objemová ventilácia počas inspiračného času keď sa dosiahne PMAX | áno
11. | Tidal volume VT: 0,05 - 2 L | áno
12. | Ti / I:E: I:E alebo Ti - nastaviteľné pre vešetký ventilačné módy | áno
13. | Pomer ventilačného času I:E: 1:100 do 50:1 | áno
14. | Inspiračný tlak Pinsp: PEEP +3 do 55 mBar | áno
15. | O2 koncentrácia: 40 do 100 vol.% | áno
16. | PEEP/CPAP: 0 do 20 mBar | áno
17. | Citlivosť triggra (dychový trigger): 1 do 15 l/min | áno
18. | Tlaková podpora – Psupp: 0 do 35 mBar (real k PEEP) | áno
19. | Max. insppiračný prietok: | áno
2019-01-19 | 100 l/m - tlaková podpora 350 kPa | áno
2019-02-19 | 80 l/m - tlaková podpora 350 kPa | áno
2019-03-19 | 39 l/m - tlaková podpora 270 kPa | áno
20. | Zobrazované merané hodnoty: MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon, etCO2 | áno
| alebo ekvivalentné riešenie: | áno
| Zobrazované merané hodnoty: VTI, VTE, PIP, PEEP, Ti, Tw, FiO2, I/T, L:E, Vvol, Leak | áno
21. | Elektromagnetická kompatibilita: - zhoda s IEC/EN 60601-1-2:2007, EN 794-3 a ISO 10651-3 | áno
| alebo ekvivalentné riešenie: | áno
| Elektromagnetická kompatibilita: - zhoda s EC/EN 60601-1-2:2007, RTCA/DO-160:2007, ISO 10651-3 | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Ventilátor transportný | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania prístroja |  |  |  | kalendárnych dní
2 | Záručná doba prístroja |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.
V:
Dňa:
Podpis
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač