Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie chirurgických elektrických odsávačiek, doprava na miesto určenia, montáž a inštalácia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre predmet zmluvy pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Chirurgická elektrická odsávačka – 3ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - odsávačka s minimálnymi nárokmi na obsluhu |  |
| - podtlak min. -90 kPa |  |
| - rýchlosť odsávania min. 50 l/min. |  |
| - membránový regulátor podtlaku alebo membránová klávesnica s elektronickým prepojením na tlakový snímač |  |
| - konektor nožný ON/OFF vypínač |  |
| - AP-verzia / trieda bezpečnosti II |  |
| - bezpečnostná nádoba, PSU, viečko s plavákovým mechanizmom proti presatiu so silikónovou hadicou cca Ø 7/12 mm, min. 60 cm, v prípade potreby s 2 spojkami |  |
| - vozík so štandardnými koľajničkami, integrovaný držiak zbernej nádoby, 4 antistatické kolieska, 2 poistné zariadenia |  |
| - nožný spínač zabudovaný vo vozíku alebo v prístroji |  |
| - možnosť vybavenia všetkými veľkosťami odsávacích nádob, znovupoužiteľným a jednorázovým systémom |  |
| - polykarbonátová fľaša s objemom 2,5 l s ľahkou údržbou, odolná voči teplote min. do 100°C, vhodná pre automatické čistenie a dezinfekciu studenou vodou, určená pre použitie s jednorázovými vakmi |  |
| - 2 ks odsávacích nádob s objemom 2,5 l súčasťou dodávky |  |
| - ďalšie príslušenstvo potrebné pre uvedenie prístroja do prevádzky |  |