*Príloha č.2 Výzvy*

**Špecifikácia predmetu zákazky**

Názov predmetu zákazky: Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Boston

Scientific

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis a požadované technické vlastnosti predmetu zákazky | | | |
| Pre zdravotnícke prístroje značky Boston Scientific je požadované zabezpečovať pravidelnú údržbu, prehliadky a revízie, vrátane dodávky originálnych náhradných dielov | | | |
| **Položka č. 1 - požiadavka servisu** | | **požadovaná hodnota** | **ponúkaná hodnota** |
| 1. | poskytovanie pozáručného servisu pre 1 ks zdravotníckeho prístroja LabSystem PRO | áno |  |
| 2. | poskytovanie pozáručného servisu pre 1 ks zdravotníckeho prístroja MicroPace | áno |  |
| 3. | neobmedzené servisné návštevy k opravám | áno |  |
| 4. | 1 krát ročne preventívna prehliadka | áno |  |
| 5. | 1 krát ročne bezpečnostné testy | áno |  |
| 6. | služba telefonickej podpory | áno |  |
| 7. | zákrok servisného technika do 48 hodín denne (okrem štátnych sviatkov) | áno |  |
| 8. | úplné krytie nákladov na náhradné diely | áno |  |
| 9. | obojsmerné prepravné náklady | áno |  |
| 10. | pokrytie pracovných nákladov (Po-Pia 8,00-17,00 hod.) | áno |  |
| 11. | pokrytie cestovných nákladov | áno |  |
| 12. | prioritná designácia na upgrady a opravy | áno |  |
| 13. | softvérový update | áno |  |
| 14. | ročne klinický tréning | áno |  |
| 15. | zápožička zariadenia v prípade poruchy | áno |  |
| **Položka č. 2 - zosilovač pre zdravotnícky prístroj na elektrofyziologické vyšetrenie srdca LabSystem PRO** | | **požadovaná hodnota** | **ponúkaná hodnota** |
| 1. | minimálne 120 intrakardiálnych bipolárnych kanálov | áno |  |
| 2. | minimálne 240 elektródových vstupov vo veľmi vysokom rozlíšení v časovej aj amplitúdovej osi | áno |  |
| 3. | vzorkovacia frekvencia v rozsahu 1 - 4 kHz | áno |  |
| 4. | vstupy pre 12-zvodové povrchové EKG v rozsahu 1 - 10 mV | áno |  |
| 5. | vybavenie ďalšími max. 4 kanálmi pre meranie invazívnych tlakov | áno |  |
| 6. | maximálne 4 stimulačné kanály | áno |  |
| 7. | maximálne 4 detekčné kanály | áno |  |
| 8. | maximálne 4 analógové vstupy (± 5V) pre externé prístroje a zariadenia (defibrilátor, inf. pumpa, respirácia) | áno |  |
| 9. | maximálne 4 výstupné analógové kanály umožňujúce spracovávanie real-time dát na externých napr. výskumných zariadeniach | áno |  |
| 10. | minimálne 1 synchronizačný výstup (± 5V), na ktorý je možné softvérovo priviesť akýkoľvek zvolený kanál | áno |  |
| 11. | hmotnosť zosilovača do 16 kg | áno |  |
| 12. | rozmery zariadenia: š:40,5cm x v:28cm x h:44,5cm | áno |  |
| 13. | A / D prevod je realizovaný 16bitovým prevodníkom | áno |  |
| 14. | CMRR > 98dB | áno |  |
| 15. | obsahuje rad filtrov (50 Hz, 60 Hz nastaviteľné po jemných krokoch 0,1 Hz) | áno |  |
| 16. | adaptívne filtre, ktoré zo signálu odstraňujú nežiaduce rušenie a šum, možno ich nastavovať individuálne pre každý kanál | áno |  |
| 17. | komunikuje s výpočtovým systémom pomocou ETHERNET rozhrania | áno |  |
| 18. | možné priame prepojenie cez kábel s mapovacím systémom Rhythmia a Carto | áno |  |
| 19. | nové, nepoužívané zariadenie | áno |  |

Uchádzač:

Sídlo / adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

................................................................

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej

osoby uchádzača

V.................................., dňa..............................

*Poznámka:*

-dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk