## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na prípadné delenie zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Robotická neurorehabilitácia
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou | ks | 1 ks
Položka č.2 | Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov | ks | 1 ks
Položka č.3 | Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín | ks | 1 ks
Položka č.4 | Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou | ks | 1 ks
Položka č.5 | Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií | ks | 1 ks
Položka č.6 | Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou | ks | 1 ks
1.2 CPV:
33150000-6 Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu
51410000-8 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zariadenia na plne automatizovanú robotickú rehabilitáciu pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode a pre pacientov s neurolologickou symptomatológiou. Obnovenie funkcie pohybu postihnutej končatiny je závislé na mnohonásobných opakovaniach cvičení.
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 - Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
1. | Prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou
1.1 | Motorické ortézy s elektrickými pohonmi v kolenných, bedrových kĺboch so 4 prevodníkmi sily a 4 zosilovačmi
1.2 | Robotický modul pre synchronizované mechanické vedenie pohybu panvy laterálne a do rotačného pohybu
1.3 | Softwerové nastavenie laterálneho pohybu panvy
1.4 | Umožnenie nastavenia laterálneho pohybu na každú stranu 0-4 cm
1.5 | Rotačný pohyb min. 4°
1.6 | Možnosť aretácie panvy v strednom postavení
1.7 | Možnosť nastavenia laterálneho posunu odľahčovacieho systému voči panvovému modulu 0-200%
1.8 | Možnosť nastavenia načasovania pohybu panvy voči cyklu chôdzi +- 10%
1.9 | Podpora telesnej hmotnosti
1.10 | Elektricky riadené zdvíhanie pacienta so statickým a dynamickým odľahčovaním
1.11 | Hmotnosť pacienta - tolerancia +-10%, max. 135 kg
1.12 | Výška pacienta - tolerancia +-10%; max. 195 cm
1.13 | Statické odľahčenie 0 - 135 kg
1.14 | Dynamické odľahčenie 0 - 85 kg
1.15 | Nízka zotrvačnosť
1.16 | Počítačom riadené odľahčenie cez riadiacu jednotku systému
1.17 | Zobrazovanie odľahčovanej hmotnosti pacienta
1.18 | Augmentovaná spätná väzba
1.19 | Spätná väzba využíva kontinuálne merania aktivity pacienta senzormi v robotických ortézach
1.20 | Systém poskytuje vizualizáciu výkonu pacienta v reálnom čase a rôznych modulitách
1.21 | Motivačná a názorná fuknkčná spätná väzba vo virtuálnom prostredí s možnosťou voľby prostredia
1.22 | Software obsahuje 3 tréningové programy - rýchlosť, odľahčenie, miera dopomoci
1.23 | Tvorba individ. Terapeutických plánov s možnosťou ukladania
1.24 | Integrovaná obrazovka pre augmentovanú spätnú väzbu
1.25 | Automatická kalibrácia systému podľa aktívnych schopností pacienta
1.26 | Automatické nastavenie obtiažnosti cvičení podľa výkonu pacienta
1.27 | Nastavenie obtiažnosti a miery požadovanej aktivity pacienta pre plnenie terapeutických úloh
1.28 | Synchronizované zrýchlenie pohyblivého pásu a robotických ortéz podľa miery aktivity pacienta
1.29 | Softwarové nastavenie zamerania tréningu na požadované časti dolnej končatiny
1.30 | Senzorický tréning:
1.31 | Audio - vizuálny cueing / nácvik rytmu chôdze
1.32 | Audio - vizuálna spätná väzba v reálnom čase
1.33 | Hudobná spätná väzba - možnosť voľby vlastnej melódie
1.34 | Adaptívna dopomoc chôdze - automatizované zmeny miery dopomoci v priebehu každého kroku
1.35 | Kontrola trajektórie pohybu dolnej končatiny pri chôdzi
1.36 | Ovládanie:
1.37 | Dotykový monitor
1.38 | Hodnotenie pasívneho rozsahu pohybu v bedrách a kolenách
1.39 | Hodnotenie odporu pohybu v bedrovom kĺbe a kolene - v 3 definovaných rýchlostiach
1.40 | Nastavenie parametrov tréningu
1.41 | Samostatné modality k hodnoteniu vývoja stavu pacienta
1.42 | Hodnotenie izometrickej sily v priebehu 4 sek
1.43 | Robotický modul pre vedenie panvy umožňuje:
1.44 | bočný posun a priečnu rotáciu panvy
1.45 | pasívne vedená abdukácia a abdukácia bedier a riadený posun hmotnosti tela
1.46 | synchronizácia pohybu panvy a pohybu ortéz
1.47 | umožňuje fixáciu panvy v strednom postavení
1.48 | umožňuje aktívne vedenie panvy v smere stranovom a rotačnom do úplného fyziologického maxima
1.49 | Technické parametre:
1.50 | Napájanie 2x 220-240 V - / 50 - 60 Hz.
1.51 | Hmotnosť zariadenia max. 1000 kg
Položka č.2 - Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
2. | Prístroj pre roboticky asistovanú vertikalizáciu a mobilizáciu pacientov
2.1 | Nastavovací stôl s intefrovaným motorickým pohybom dolných končatín
2.2 | Tri rôzne vzory pohybu - sinus, chôdza, striedanie
2.3 | Frekvencia pohybu nastaviteľná v rozsahu cca 8 - 60 krokov za minútu
2.4 | Softwarové nastavenie rozsahu pohybu oddelenie pre ľavú a pravú končatinu
2.5 | Synchrónna funkčná svalová elektrostimulácia dolných končatín
2.6 | Elektrostimulácia
2.7 | 8 kanálov elektrostimulácie ( 4 svalové skupiny )
2.8 | Moožnosť nastavenie intenzity stimulácie pre každý kanál zvlášť
2.9 | Polohovanie stola s elektronickým meraním 0 - 90°
2.10 | Nastaviteľný uhol v bedrovom kĺbe v 10° extenzie
2.11 | Elektronické nastavenie podľa dĺžky dolnej končatiny
2.12 | Nezávislé nastavenie rozsahu pohybu oboch dolných končatín 0 - 45°
2.13 | Podpery chodidiel so systémom cyklickej záťaže
2.14 | Nastavenie záťaže dolných končatín v rozsahu 0 - 50 kg
2.15 | Meranie zaťaženia dolných končatín
2.16 | Nastaviteľné nášľapné plochy pre rôzne postavenie chodidiel
2.17 | Bezpečnostný mechanizmus pre sklopenie pacienta do horizontálnej polohy v prípade výpadku prúdu
2.18 | Kontrola pohonov pohybu v reálnom čase
2.19 | Riadiaci hardware a software
2.20 | Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky - min. 15 palcový monitor
2.21 | Databáza pacientov s možnosťou ukladania údajov o priebehu tréningu
2.22 | Nastavenie podpory pohybu končatín pre aktívny tréning v rozsahu 0 - 100 %
2.23 | Pre pacientov s hmotnosťou min. 130 kg
2.24 | Výška pri plnej vertikalizáciií max. 242 cm
2.25 | Kolieska s centrálnou brzdou
2.26 | Nastaviteľná výška stola 56 - 84 cm
2.27 | Integrovaná medicínska lišta
2.28 | Antidekubitné matrace 70 mm
2.29 | Univerzálne nastaviteľný poistroj pacienta
2.30 | Rôzne veľkosti manžiet pre uchytenie stehien pacienta v rozsahu obvodu stehna 28 - 56 cm
2.31 | Tlačidlo pre núdzové zastavenie chodu prístroja
2.32 | Možnosť pripojenia podpery rúk
Položka č.3 - Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
3. | Prístroj pre funkčnú elektrostimuláciu postihnutých končatín
3.1 | Samostatné manžety s integrovaným neurostimulátorom na hornú a dolnú končatinu - samostatné pre pravú a ľavú dolnú končatinu s ergonomickým vykrojením pre ľahšie, presnejšie a rýchlešie umiestnenie
3.2 | Riadiaca jenotka vo forme tabletu umožňujúca bezdrôtové nastavenie systému a ukladanie pacientských dát a dát o terapii
3.3 | Presnosť stimulácie vďaka adaptujúcemu sa algoritmu krokového cyklu pomocou 3D axiálneho gyroskopu a akcelerometra
3.4 | Univerzálne veľkosti manžety pre dospelých na upevnenie stimulátorov, manžeta pre pediatrických pacientov
3.5 | Zariadenie využiteľné pre terapiu, každodenné použitie ako kompenzačná pomôcka pre zlepšienie stereotypu chôdze a úchopovej schopnosti ruky
3.6 | Podpora chýbajúcej flexie / extenzie kolena
3.7 | Korekcia cirkumdukčnej chôdze
3.8 | Možnosť elektrostimulácie pacientov schopných chôdze a na lôžku
3.9 | Úprava parametrov stimulácie v reálnom čase, v priebehu terapie
3.10 | Ergonomicky konštruované dlahy
3.11 | Bavlnené elektródy pre efektívne nastavenie stimulácie
3.12 | Bezdrôtový ovládač pre nastavenie intenzity stimulácie a výber programu; signalizácia nabitia
3.13 | Technické parametre:
3.14 | Nabíjanie akumulátorv, bez odstránenia prístroja z manžety
3.15 | Dobíjací Li-Ion akumulátor
3.16 | Možnosť nastavenia parametrov:
3.17 | Intenzita 0 -100 mA
3.18 | Trvanie fázy 100, 200, 300 μs
3.19 | Frekvencia stimulácie 20 - 45 Hz
3.20 | Tvar vlny, typ stimulácie - symetrický, asymetrický
3.21 | Pacientska databáza pre uloženie individuálneho nastavenia, uloženie dát a opätovné nahratie pomocou Bluetooth
3.22 | Voliteľný bezdrôtový pätný senzor
3.23 | Výmenné hygienické výstelky zabezpečujúce hygienické použitie manžety
3.24 | Stehenná manžeta pre synchronizovanú stimuláciu kvadricepsu / hamstringov s lýtkovou manžetou
3.25 | Nastavenie stimulácie zvlášť pre flexory, extenzory a thenar
3.26 | Dlahy v dvoch veľkostiach - štandardná a veľká varianta
3.27 | Výmenné nástavce pre presné nastavenie stimulácie
3.28 | Malý ovládač, ktorý umožňuje funkcie vo dvoch režimoch - manuálny, terapeutický
Položka č.4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
4 | Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
4.1 | Exoskelet s mechanickou podporou hmotnosti ruky a predlaktia
4.2 | Mechanické kĺby exoskeletu zodpovedajú anatomickým kĺbom hornej končatiny - rameno, lakeť, zápästie
4.3 | Exoskelet - nastaviteľný pre rôzne rozmery hornej končatiny
4.4 | Nastavenie osy otáčania kĺbov exoskeletu rovnako s osami kĺbu končatiny
4.5 | Exoskelt na mobilnom podstavci s možnosťou zabrzdenia
4.6 | Elektrické nastavenie výšky exoskeletu podľa pacienta
4.7 | Snímače pohybu vo všetkých kĺboch exoskeletu pre jednotlivé pohyby - 7 uhlových senzorov
4.8 | Umožňuje fyziologické pohyby:
4.9 | Rameno - flexia, extenzia, abdukcia, rotácia ( vonkajšia, vnútorná )
4.10 | Lakeť - flexia, extenzia, supinácia, pronácia predklaktia; flexia a extezia zápästia; úchop ruky
4.11 | Rukoväť odpojiteľná so snímačom úchopu predetekciu miery stisku
4.12 | Jednoduchá prestavba na ľavú / pravú stranu bez použitia náradia
4.13 | Voliteľný odpojiteľný modul uľahčujúci extenziu prstov ruky s reguláciou miery dopomoci pri otvorení ruky a senzorom pre snímanie miery flexie / extenzie prstov - funkčné zapojenie ruky
4.14 | Automaticky sa prispôsobuje fyziologickým potrebám počas pohybu
4.15 | Neustále prispôsobovanie sily kompenzácie hmotnosti potrebám subjektu
4.16 | Systémova platforma kompatibilná s bežne používanými invalidnými vozíkmi
4.17 | Softvér:
4.18 | Parametre individuálne nastaviteľné podľa potrieb a schopností pacienta
4.19 | Pracovný priestor na cvičenie
4.20 | Úroveň obtiažnosti každého cvičenia
4.21 | Vizuálny detial
4.22 | Čas terapie
4.23 | Motivačné cvičenia - nad 20
4.24 | Motivačná spätná väzba - pohybové a kognitívne terapetutické cvičenie vo virtuálnom prostredí
4.25 | Rôzne terapeutické moduly
4.26 | Hodnotenie relevantných parametrov výkonu pacienta - ( koordinácia, reakčný čas )
4.27 | Dokumentácia o výkone pacienta:
4.28 | Ľahko zrozumiteľné zhrnutie pokroku pacienta
4.29 | Podrobná, v Excel čitateľná správa o cvičení
4.30 | Záznam o hodnotení, výsledkoch terapie; ich zachovanie a porovnanie
4.31 | Vytváranie databázy pacientov
4.32 | Mobilita:
4.33 | Systém montovaný na mobilnej platforme pre jednoduchý prenos
4.34 | Hmotnosť max. 85 kg
4.35 | Teplota 10 - 30 °C
4.36 | Vlhkosť - relatívna vlhkosť vzduchu 30 - 75%
4.37 | Kolieska - brzdenie
4.38 | Elektronické pripojenie:
4.39 | Sieťové pripojenie cez oddeľovací transformátor s variabilným vstupom a nemenným výstupom
4.40 | USB rozhranie k ortéze
4.41 | Plug - and - play prepojenie
4.42 | 24 - palcový plochý monitor s integrovanými reproduktormi
Položka č.5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
5 | Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
5.1 | Aplikácia fokálnych vibrácií na hornej a dolnej končatine
5.2 | Polohovací mobilný odľahčovací systém pre dolné končatiny
5.3 | Stolička so systémom pre odľahčenie horných končatín
5.4 | Možnosť stimulácie oboch končatín zároveň a každú zvlášť
5.5 | Elektricky nastaviteľné aplikačné polohovacie kreslo s motorom - min. 3 motory
5.6 | Dobíjacie bezdrôtové stimulačné jednotky - 12 ks
5.7 | Riadiace PC s dobíjacou stanicou pre stimulačné jednotky
5.8 | Bezdrôtová komunikácia stimulačných jednotiek s dosahom cca 10 m
5.9 | Terapeutický software
5.10 | Terapeutické módy pre horné a dolné končatiny:
5.11 | striedavý pohyb dolných končatín
5.12 | podrepy, chôdza, chôdza po schodoch, pohyblivom páse, natiahnutie - pokrčenie hornej končatiny, kreslenie obrazcov v priestore
5.13 | Synchronizované zapojenie stimulačných jednotiek / docielenie správneho pohybového vnemu
5.14 | Aplikačné bandáže pre uchytenie vibrátorov - set pre HK, set pre Dk, set pre ošetrenie spasticity
Položka č.6 - Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
6. | Mobilný prístroj pre nácvik chôdze v odľahčení alebo s pomôckou
6.1 | Mobilný robotický odľahčovací systém bez nutnosti tlačenia alebo zaťaženia horných končatín
6.2 | Umožňuje prechod medzi robotickým systémom s pohyblivým pásom a samostatnou chôdzou
6.3 | Zaisťuje funkčné prostredie pre pacientov pri nácviku chôdze
6.4 | Pomocou senzorom automaticky nasleduje pohyb pacienta a tým umožňuje prirodzený pohyb
6.5 | Kolieska s elektrickým pohonom umožňujú pohyb systému vpred, vzad a zatáčanie
6.6 | Motorizovaný systém automaticky samostatne nasleduje pohyb pacienta
6.7 | Systém dynamického odľahčenia vo všetkých fázach kroku
6.8 | Odľahčenie stranovej symetrie či asymetrie
6.9 | Indikátor miery nastaveného odľahčenia
6.10 | Zabezpečenie pacientov proti pádu
6.11 | Nastavenie miery prepadu pri zachytenom pádu pacienta
6.12 | Nstavenie miery záťaže/odľahčenia pacienta
6.13 | Nastavenie korekcie smeru pohybu pri nerovnomernej diaľke kroku pacienta
6.14 | Nastavenie pomocou diaľkového ovládača
6.15 | Odstrániteľné zábradlie s nosnosťou 50kg
6.16 | Otočné kolieska s možnosťou aretácie
6.17 | Systém poháňaný batériou
6.18 | Indikátor stavu batérie
6.19 | Nabíjačka batérie
6.20 | Bezpečnostné stop tlačidlo
6.21 | Senzory v rohoch prístroja detekujúce kontakt s prekážkou
6.22 | Záznam terapie - údajov pre sledovanie vývoja a stavu pacienta
6.23 | Pacient je upevnený pomocou postroja v oblasti panvy a štyrmi popruhmi nad hlavou
6.24 | Maximálna možná hmotnosť pacienta min. 130 kg
6.25 | Výška max. 197 cm
6.26 | Šírka max. 90 cm
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy - jednotlivo za každé zariadenie, alebo 1 kúpna zmluva
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do tridsiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu nia.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie nia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Súčasťou dodania nia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11. | Kúpna cena nia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného nia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením nia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k niu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "nie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je nie uvedené do prevádzky. Uvedenie nia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť nie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za nie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií nia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch nia, t.j. uvedenie nia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení nia odporúčaných a predpísaných výrobcom nia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia nia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu nia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 20. tejto časti,
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie nia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu nia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky nia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 12 tejto časti, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní nia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie nia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
14.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie nia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
16. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na ní počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby nia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
20. | V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa: |  | podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: