## Časť 2
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  |  | Príloha č. 4 pre časť 2
| Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |  |  |  | Hemodializačný prístroj s možnosťou plazmaferézy
Zákazka: | Diagnostické a terapeutické prístrojové vybavenie pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  |  | Výrobca:
IČO: |  |  | ŠUKL kód (ak je pridelený):
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
Časť 2: Hemodializačný prístroj s možnosťou plazmaferézy |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Funkcia: Automatizovaný mobilný prístroj pre kontinuálnu mimotelovú eliminačnú liečbu | áno/nie
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Farebná LCD obrazovka s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie prevádzkových tlakov | áno/nie
3. | Univerzálna hemodiafiltračná súprava alebo samostatné súpravy podľa spôsobu antikuagulácie, vrátane hemofiltra, ktoré umožňujú vykonať všetky techniky kontinuálnej dialýzy | áno/nie
4. | Obsažný a zrozumiteľný systém nápovedy počas terapie (grafická a textová nápoveda) | áno/nie uveďte hodnotu
5. | Antikoagulácia Heparinová – (dávkovač,heparinová pumpa) heparinová antikoagulácia - SW integrovaný lineárny dávkovač použiteľný počas celej doby terapie pri všetkých citrátových a heparinových terapiách | áno/nie
6. | Citrátová antikoagulácia (RCA) - podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítavaný v celkovej bilancii tekutín | áno/nie
7. | Čítačka čiarových/QR kódov alebo externá čítačka alebo iný spôsob automatickej detekcie na elimináciu zámeny setov | áno/nie uveďte hodnotu
8. | Detektor úniku krvi | áno/nie
9. | Detektor vzduchu | áno/nie
10. | Zabudovaný záložný akumulátor pre mimimálne 10 min. núdzovej prevádzky | áno/nie uveďte hodnotu
11. | Priebežné meranie prevádzkových tlakov, alarmy pri prekročení nastavených limitov | áno/nie
12. | Veľkokapacitná váha | áno/nie
13. | Komunikácie s obsluhou v slovenskom alebo českom jazyku | áno/nie uveďte hodnotu
14. | Automatický test v dĺžke trvania do 10 min | áno/nie uveďte hodnotu
15. | Minimálne päťpumpový systém | uveďte hodnotu
16. | Prístroj umožňujúci prerušenie terapie - odpojenie pacienta (vyšetrenie, hygiena) a následné pokračovanie v terapii | áno/nie
17. | Objem mimotelového krvného obehu (set a kapilára) do 250 ml krvi | áno/nie uveďte hodnotu
18. | Automatické plnenie a preplachovanie setov | áno/nie
19. | Systém detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov | áno/nie
20. | Minimálny rozsah dávky citrátu 2,5-5,0 mmol/l | uveďte hodnotu
21. | Automatický prepočet a úprava rýchlosti dávkovania citrátu a kalcia pri zmene parametrov terapie | áno/nie
22. | Automatické započítanie podaných objemov do celkovej bilancie prístroja - automatické bilancovanie tekutín | áno/nie
23. | Prístroj umožňujúci jednoduché prerušenie terapie na dobu viac než 4 hod | áno/nie uveďte hodnotu
24. | Možnosť manipulácie s prístrojom v priebehu terapie bez toho, aby bolo narušené bilancovanie roztokov a antikoagulácie | áno/nie
| Terapeutické spektrum: | Terapeutické spektrum:
25. | Kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (CVVH) | áno/nie
26. | Veľkoobjemová kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (HV-CVVH) | áno/nie
27. | Kontinuálna venovenózna hemodialýza CVVHD, | áno/nie
28. | Kontinuálna venovenózna hemodiafiltrácia (CVVHDF) | áno/nie
29. | Plne automatizovaná citrátová antikoagulácia | áno/nie
30. | Metóda TPE (terapeutická výmena plazmy) | áno/nie
31. | Terapia čiastočného odstraňovania CO2 | áno/nie
32. | Možnosť rozšírenia terapie o elimináciu cytokínov | áno/nie
33. | Počas terapie možnosť prejsť na CVVH, CVVHD | áno/nie
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
34. | záruka min. 24 mesiacov | áno/nie
35. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka