## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Neutrálne elektródy
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Dodávateľ uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) a zároveň uvedie názov predloženého dokladu, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | názov predloženého dokladu (u každej požiadavky samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie príslušnej požiadavky na predmet zákazky (napr. prospektový materiál/strana č. 15)
Položka č. 1 - Neutrálna elektróda
1. | počet aktívnych plôch elektródy: 2ks
2. | aktívna plocha elektródy: od 110 cm² do 155 cm²
3. | hrúbka elektródy: min. 0,8 – max 1,5 mm
4. | počet kusov v balení: min. 1 ks
5. | jednorazová, samolepiaca elektróda bez kábla
6. | požaduje sa kompatibilita neutrálnej elektródy s prístrojom produktovej rady FORCE f. Valleylab a s káblom pre vstup prístroja produktovej rady FORCE f.Valleylab
7. | elektróda musí umožňovať generátoru bezchybne monitorovať impedanciu v tkanive
8. | elektróda musí umožňovať generátoru nepretržite monitorovať kontakt s pacientom
9. | elektróda musí umožňovať plynule udržiavať výkon pri prechode rôznymi typmi tkanív
10. | lepiaci lem po obvode elektródy musí zabraňovať zatekaniu kvapalinami
11. | materiál aktívnej časti elektródy:
11.1 | adhezívny hydrogél
11.2 | vysoký podiel polyalkoholov a vody
12. | materiál tela elektródy:
12.1 | antialergický materiál
13. | sterilný obal elektródy musí obsahovať minimálne tieto údaje:
13.1 | názov
13.2 | katalógové číslo
13.3 | expiráciu
13.4 | naznačenie otvárania
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky a overovanie správnosti v prílohách uvedených údajov:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely plnenia zmluvy na predmetnú zákazku:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Neutrálne elektródy
Sortiment ponúkaného tovaru
Položka č. 1 - Neutrálna elektróda (bez kábla)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Veľkosť balenia (počet kusov v balení) | Cena za balenie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3 RD
Názov predmetu zákazky:
Neutrálne elektródy
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač