## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek na prípadné delenie zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Vybavenie chirurgickej kliniky
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Centrála na monitoring pacientov | ks | 1 ks
Položka č.2 | Monitor vitálnych funkcií | ks | 11 ks
Položka č.3 | Dokovacia stanica | ks | 12 ks
Položka č.4 | Perfusor do dokovacej stanice | ks | 13 ks
Položka č.5 | Infusomat do dokovacej stanice | ks | 14 ks
Položka č.6 | Prietokomer na kyslík s nádobami na zvlčovanie kyslíka | ks | 15 ks
Položka č.7 | Pumpa na podávanie eneterálnej výživy | ks | 16 ks
Položka č. 8 | Defibrilátor | ks | 17 ks
Položka č. 9 | EKG prístroj s príslušenstvom | ks | 18 ks
Položka č. 10 | Resuscitačný vozík | ks | 19 ks
Položky č.3, č.4, č.5 musia byť plne kompatibilné
1.2 CPV:
33195100-4 Monitory
33195000-3 Systém monitorovania pacientov
33182100-0 Defibrilátory
33123200-0 Elektrokardiografické prístroje
33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu
33172200-8 Prístroje na resuscitáciu
51410000-8 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zariadenia pre potreby pracoviska po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii. Zariadenia umožňujú univerzálne riešenia pre široký rozsah terapeutických výkonov.
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 - Centrála na monitoring pacientov
1. | Centrála na monitoring pacientov
1.1 | Podpora zobrazenia min. 4 zobrazovacích monitorov a viac
1.2 | Možnosť nastavenia alarmov a parametrov pacientskych monitorov
1.3 | Diaľkové meranie TK z centrálnej jednotky
1.4 | Zobrazenia: monitorovacej veličiny; všetkých parametrov; kriviek pacienta; individuálne nastavenia pre jednotlivé veličiny; alarmov
1.5 | PC jednotka: monitor; záložný zdroj; tlačiareň; WiFi router ( switch pri štrukt. kabeláži ); klávesnica, myš
Položka č.2 - Monitor vitálnych funkcií
2. | Monitor vitálnych funkcií
2.1 | Dotykový displej s vysokým rozlíšením
2.2 | Nastaviteľná dýchacia elektróda
2.3 | Meranie: EKG
2.4 | Meranie: Tep srdca
2.5 | Respiračná krivka
2.6 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi ( NIBP )
2.7 | Meranie saturácie kyslíka v krvi ( SpO2 )
2.8 | Meranie koncentrácie CO2 - kapnometria ( ETCO2 )
2.9 | Meranie teploty
2.10 | Hmotnosť max. 45 kg
2.11 | Rozsah pacientov - dospelí
2.12 | Svetelný indikátor - napájania, batérie, alarmu
2.13 | Výdrž batérie nepretržite min. 4 hodiny
2.14 | Kompletné ukladanie dát
Položka č.3 - Dokovacia stanica
3. | Dokovacia stanica
3.1 | Prepojenie a organizovanie viacero púmp
3.2 | Možnosť skladania dokovacích staníc do jedného celku
3.3 | Stanica obsahuje integrovaný držiak na infúzny stojan, eurolištu alebo vodorovnú tyč
3.4 | Po bokoch stanice je integrovaný systém fyzického uchytenia hadičiek smerujúcich k pacientovi od púmp
3.5 | Základňa slúži nielen na uchytenie a napájanie púmp, ale aj na vytvorenie dátovej siete, kde všetky pumpy sú okamžite systémom zaradené do siete
3.6 | Typ siete: CAN Bus (Controller area network)
3.7 | Kryt dokovacej stanice
Položka č.4 -Perfusor do dokovacej stanice
4 | Perfusor do dokovacej stanice
4.1 | Režim štandardného lineárneho dávkovača
4.2 | Možnosť použitia viacerých objemov striekačiek, rôznych výrobcov
4.3 | Automatické podávanie liečiv
4.4 | Možnosť individuálnych nastavení
4.5 | Programovací režim
4.6 | Riadenie pumpy mikroprocesorom
4.7 | Rýchlosť dávakovania 0,01 - 999,9 ml/h
4.8 | Presnosť dávkovania: ± 2 %
4.9 | Prednastavenie celkového času, objemu
4.10 | Napájanie - sieťové, centrálne, nabíjateľné
4.11 | Automatický program údržby batérie
4.12 | Multifunkčný displej
4.13 | Komunikácia s PC, upgrade softwaru
4.14 | Alarmy - tlakový, batérie, pri prázdnej striekačke, pri nečinnosti pumpy, pri odchýlke dávkovania, pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah,
Položka č.5 - Infusomat do dokovacej stanice
5 | Infusomat do dokovacej stanice
5.1 | Farebný displej, riadené načítanie, intuitívne užívateľské rozhranie, integrovanú knižnicu liekov
5.2 | Integrované napájanie pre použitie so štandardnými napájacími káblami
5.3 | Integrovaná tyčová svorka a rukoväť
5.4 | Farebne odlíšené konektory
5.5 | Doba nabíjania max. 3 hod.
5.6 | Ochrana proti vniknutiu kvapaliny
5.7 | Alarm - tlakový, batérie.....
Položka č.6 - Prietokomer na kyslík s nádobami na zvlčovanie kyslíka
6. | Prietokomer na kyslík s nádobami na zvlčovanie kyslíka
6.1 | Kompaktný kyslíkový zvlhčovač -resterilizovateľný s prietokomerom a rotametrom, závitová koncovka je kontabilná s nádobami s apirogennou vodou
6.2 | Prietokomer s kompenzovaným tlakom zabezpečuje stabilitu a presnosť prietoku
6.3 | Vstupný filter mechanických nečistôt
6.4 | Indikátor vstupného tlaku
6.5 | Regulátor výstupného prietoku
6.6 | Znižovanie tlaku medicinálnych plynov odoberaných z tlakových fliaš O2
6.7 | Prednastavené hodnoty okienkového prietokomera
6.8 | Zvlhčovač určený na opakované použitie, je nerozbitný a odolný voči dezinfekčným prostriedkom
6.9 | Vybavený poréznym rozptyľovačom, čo zaručuje tichý chod a vysoký komford použitia ako pre pacienta, tak i pre zdravotný personál.
Položka č.7 - Pumpa na podávanie eneterálnej výživy
7. | Pumpa na podávanie eneterálnej výživy
7.1 | Enterálna pumpa - mechanizmus: Rotačný peristaltický
7.2 | Rýchlosť podávania výživového roztoku: 1–400 ml v krokoch po 1 ml
7.3 | Dodávaný objem výživového prípravku: 1–3000 ml v krokoh po 1 ml
7.4 | Enterálna pumpa - objem bolusu: 1–3000 ml v krokoch po 1 ml
7.5 | Enterálna pumpa - počet bolusov: 1-99
7.6 | Interval podávania bolusu: 1–24 hodín v krokoch po 1 hodine
7.7 | Rozsah dávky preplachovacieho roztoku: 10–500 ml v krokoch po 1 ml
7.8 | Presnosť: ±10% alebo 0,5 ml/hod, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia:
7.9 | Prevádzkový režim: Nepretržitý alebo naprogramovaný prerušovaný režim
7.10 | Alarmy - systémová chyba, chyba prietoku, chyba podávania výživy, chyba rotora, chyba preplachovania, ch. slabej batérie
Položka č. 8 - Defibrilátor
8. | Defibrilátor
8.1 | Kovové defibrilačné elektródy
8.2 | Multipulzná bifáza
8.3 | Klasické defibrilačné elektródy, bifázická defibrilácia
8.4 | Rozsah energie defibrilačného výboja 1-200J
8.5 | EKG - 6 kanálové zobrazenie ( LCD obrazovka )
8.6 | Monitoring, zobrazenie a alarmové funkcie pre EKG, NIBP,SpO2,etCO2
8.7 | Adaptér pre defibriláciu detí
8.8 | Poloautomatická defibrilácia AED
8.9 | Pamäť pre 8 hodín všetkých meraných parametrov graficky aj číselne, možnosť prenosu dát cez WIFI, veľká farebná obrazovka, tlačítka pre priame riadenie nastavených funkcií.
8.10 | Integrovaná tlačiareň pre výpis
Položka č. 9 - EKG prístroj
9. | EKG prístroj
9.1 | 12 - kanálové
9.2 | Farebný dotykový displej min. 8 palcov
9.3 | Interná pamäť min. 300 záznamov
9.4 | Tlak v prevádzke min. 700 hPa
9.5 | Kontrola kontaktu elektród
9.6 | Kontrola uvoľnených zvodov
9.7 | USB port
9.8 | Spätný EKG záznam
9.9 | Ochrana pri defibrilácii
9.10 | Detekcia kardiostimulátora
9.11 | Zabudovaný akumulátor
9.12 | Záznam na termopapier - voliteľné formy tlače
9.13 | Priemerovanie EKG signálu
9.14 | Analýza EKG záznamu a slovná interpretácia
9.15 | Zmrazenie EKG krivky na obrazovke
9.16 | Rozhranie pre pripojenie k PC
9.17 | Napájanie zo siete aj z akumulátora
9.18 | Automatická detekcia kardiostimulátora a zaznamenanie arytmií
9.19 | Zobrazenie zvodov na displeji
9.20 | Filtrácia:
9.21 | Sieťový filter 50/60 Hz
9.22 | Svalový filter 25/35 Hz
9.23 | Filter draftu 0,25/0,5 Hz
9.24 | LP filter 75,100,150 Hz
9.25 | Autoadaptívne filtre - automaticky
9.26 | Prístrojový stolík, vrátane držiaku káblov
10. Resuscitačný vozík
10. | Resuscitačný vozík
10.1 | Základný vozík s príslušenstvom
10.2 | Materiál - pracovná doska, madlá - nerez
10.3 | Materiál - vysokoodolný materiál
10.4 | Konštrukcia vozíka - hliníkový pevnostný profil
10.5 | Použité materiály a farby: zdravotne nezávadné
10.6 | Lak: stály plastový povlak
10.7 | Prachotesnosť
10.8 | Celokovové prevedenie vrátane koliesok, zásuviek
10.9 | Hmotnosť vozíka bez príslušenstva max. 38kg
10.10 | Centrálny zámok
10.11 | Medicínska eurolišta
10.12 | Nádoba na odpad, plast. min.8L
10.13 | Držiak defibrilátora
10.14 | Infúzny stojan - 4 ramenný, výškovo nastaviteľný
10.15 | Nosná otočná plocha s aretáciou pre defibrilátor nosnosť min. 5 kg
10.16 | Prístrojová plocha pre odsávačku s rozmermi podľa objednávky
10.17 | Držiak paku rukavíc s objímkou
10.18 | Na zadnej strane elektrická zásuvka s min. 5 metrovým káblom
10.19 | Košík na kábel
10.20 | Nádoba na katétre, predelená na časti pre rôzne rozmery katétrov
10.21 | Nerezová pomocná výsuvná plocha
10.22 | Nosič kontajneru na medicínsky odpad
10.23 | Horná doska s ohrádkou - nerez
10.24 | Resuscitačná podložka
10.25 | Výklopné boxy, sada s nosičom, min. 9 kusov boxov
10.26 | Polica odkladacia pod výklopnými boxami, výškovo nastaviteľná s vyšším okrajom
10.27 | Šírka pracovnej plochy – maximálne 730 mm
10.28 | Hĺbka pracovnej plochy maximálne - 530 mm
10.29 | Výška po pracovnú plochu maximálne - 950 mm
10.30 | Kolieska kovové antistat. 4ks ( min. 2x s brzdou ) - priemer max.150 mm
10.31 | Zásuvky uzamykateľné - 4ks
10.32 | Gumové chrániče - protinárazové
10.33 | Organizér v prvom šuflíku
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy - jednotlivo za každé zariadenie, alebo 1 kúpna zmluva
2. | Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1. | do tridsiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. | v pracovných dňoch,
2.3. | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu nia.
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie nia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.
6. | Súčasťou dodania nia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11. | Kúpna cena nia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného nia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením nia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k niu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "nie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je nie uvedené do prevádzky. Uvedenie nia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť nie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
13. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za nie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií nia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1 | oprava vád a porúch nia, t.j. uvedenie nia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
13.3 | vykonanie štandardných vylepšení nia odporúčaných a predpísaných výrobcom nia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia nia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
13.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
13.5 | vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu nia, min. však jedenkrát ročne,
13.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 20. tejto časti,
13.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie nia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu nia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky nia, vrátane generálnej opravy,
13.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 12 tejto časti, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní nia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie nia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
14.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie nia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
15.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
16. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na ní počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby nia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
20. | V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2 | Prospektový materiál
6.3 | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V:
Dňa: |  | podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: