## Hárok1
Príloha č. 1) Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458
Názov predmetu zákazky: Monitor základných vitálnych funkcií (4 ks) a Centrálna monitorovacia stanica (1 ks)
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkaný tovar
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Monitor základných vitálnych funkcií (4 ks) a Centrálna monitorovacia stanica (1 ks)
I. Opis predmetu zákazky
Technické špecifikácie | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena v EUR bez DPH / 1 ks
1. Monitor základných vitálnych funkcií
Požadované množstvo | 4 ks |  | 0
EKG (3/5 zvodové) | áno
Neinvázívne meranie tlaku krvi NiBP | áno
Saturácia SPO2 | áno
Respirácia | áno
Pulzová frekvencia (PR) | áno
Teplota | áno
Napájanie AC 230 + vstavaná batéria | áno
Výdrž vstavanej batérie minimálne 60 min. | áno
Zobrazenie min. 6 kriviek | áno
Veľkosť obrazovky min. 12" | áno
Dotyková obrazovka | áno
Power Off ochrana | áno
Použitie vhodné pre dospelého aj pediatrického pacienta | áno
Odolné vyhotovenie | áno
Ukladanie dát a záznamov | áno
Možnosť použiť na transport vrámci nemocnice | áno
Možnosť pripojena na centrálu | áno
Príslušenstvo monitora: EKG káblel 3 zvodový, SPO2 senzor,hadica a manžeta NIBP dospelá | áno
CE certifikovaný monitor pre zdravotníctvo | áno
2. Centrálna monitorovacia stanica
Požadované množstvo | 1 ks |  | 0
Licencia na prepojenie min 6. monitorov špecifikovaných v bode 1. | áno
Kompletný systém vrátane PC a monitora (all in one), tlačiarne, záložného zdroja | áno
Požadovaný spôsob prepojenia monitorov a centrály | bezdrôtovo
Možnosť prepojenia monitora a centrály sieťovo (káblovo) | áno
Vrátane inštalácie | áno
CE certifikovaný systém | áno
II. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena v EUR bez DPH
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie , v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno |  | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
III. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Predmet obstarávania musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný. |  |  | Bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
Cena musí obsahovať dopravu do miesta určenia, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhujúceho personálu.
Dodací termín: do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
|  | Cena spolu v € bez DPH: | 0
|  | DPH v € 20% : | 0
|  | Cena spolu v € s DPH: | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
5. čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V ................................, dňa ................................
......................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti