## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v prílohe č. 8 SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary
1. | médium: para, sterilizácia termostabilných zdravotníckych pomôcok
2. | 2-dverové prevedenie s integrovaným vyvíjačom pary s úsporným systémom, bez predohrevu vody pre parnú sterilizáciu v intervale 105°C - 135°C.
3. | max. vonkajšie rozmery prístroja: 1980 x 1300 x 1350 mm ( v x š x h)
4. | objem komory: min. 450 litrov
5. | max. hmotnosť zariadenia: do 1100 kg
6. | hlučnosť: max. 80 dB
7. | pripojovacie napätie: 380 V
8. | konštrukcia a dvojkomorový plášť kubického profilu komory z vysokokvalitnej nerezovej ocele - vyhovujúci európskej legislatíve
9. | nerezové vonkajšie zakrytovanie sterilizátora so servisným priestorom a s prispôsobením priestoru umiestnenia sterilizátora
10. | bezúdržbové tesnenia dverí
11. | automaticky ovládané dvere komory s vertikálnym otváraním, s bezpečnostným istením
12. | ovládacie rozhranie pre užívateľa prostredníctvom dotykovej obrazovky s menu v slovenskom jazyku s digitálnym zobrazením parametrov sterilizácie
13. | ovládanie prístroja z oboch strán
14. | Sterilizátor musí byť vybavený 6 prednastavenými programami a 2 programami s môžnosťou úplného prispôsobenia.
15. | 6 prednastavené programi:
15.1 | Pogram 1: Sterilizácia zabalených plných a dutých nástrojov, textilu, porézneho materiálu (134 °C). Program pre sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, napr. textílií, nástrojov.
15.2 | Pogram 2: Sterilizácia zabalených, na teplo citlivých plných a dutých výrobkov, gumového a plastového materiálu, porézneho materiálu (121 °C)
15.3 | Pogram 3: Rýchly proces pre nebalené pevné nástroje (134 °C). Program môže byť tiež použitý, aby sa zahrial sterilizátor každý deň pred začatím sterilizácie alebo skúšky tesnosti.
15.4 | Pogram 4: Bowie & Dick test. Testovací program celosvetovej štandardu pre chemické indikátory EN ISO 11140-1 pre kontrolu odstránenia vzduchu a penetrácie pary.
15.5 | Pogram 5: Skúška tesnosti. Proces sterilizácie je citlivý na zvyškový vzduch alebo jeho prenikanie do komory. V prípade, že komora nie je tesná, môže byť sterilizačná účinnosť narušená. Sterilizátory sú vybavené plne automatickou skúškou tesnosti komory a potrubia.
15.6 | Pogram 6: Spustenie sterilizátora. Program pre zahriatie sterilizátora pre každodenné použitie alebo skúšku tesnosti. Tento program pomocou funkcie Autostart, nastaví automatické spustenie programu.
16. | 2 programi, ktoré môžu byť úplne prispôsobené koncovým užívateľom pre sterilizovaný materiál a miestnym podmienkam, aby bol dosiahnutý optimálny výsledok sušenia.
17. | vysoká denná kapacita sterilizovaného materiálu umožnená krátkymi časmi procesov - pri teplote 121 °C do cca 60 minút a 134 °C do cca 45 minút
18. | atmosférický vzduch vpúšťaný do komory filtrovaný. Účinnosť filtra vyššia ako 99% pre častice veľkosti 0,3 mikrometra
19. | systém úspory chladiacej vody s max. spotrebou 230 litrov na proces
20. | reprodukovateľnosť a bezpečnosť sterilizačných procesov - vysokovýkonné dvojokružné vodné vákuové čerpadlo s kapacitou dosahovaného vákua pod 40 mbar
21. | automatické mikroprocesorové riadenie, riadiaca jednotka vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie.
22. | Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automaticky - s jasným zobrazením stavu na ovládacom paneli - s podporou kompletného setu funkcií alarmu
23. | možnosť autorizácie užívateľa RFID čipom
24. | zabudovaný nezávislý monitorovací a záznamový systém priebežne hodnotí proces nezávisle na riadiacej jednotke s funkciou zabraňujúcou otvorenie dverí v nebezpečnom stave. Dáta z tohto systému sú uložené na zázname o procese, alebo môžu byť uložené na sieti.
25. | záznamník - zaznamenáva teplotu a tlak v komore, možnosť dokumentácie procesov na USB alebo do archivačného softvéru v sieťovom PC
26. | voliteľná možnosť vyhodnotenia spotreby pracovných médií za každý proces - údaje o skutočnej spotrebe pracovných médií na zázname z každého procesu
27. | HW - SW pre dokumentáciu a archiváciu procesov v elektronickej forme v externom PC s vzdialeným prístupom cez internet umožňujúci:
27.1 | on-line zobrazovanie priebehov procesov v reálnom čase
27.2 | tvorbu protokolov realizovaných procesov
27.3 | štatistiky využitia prístrojov a poruchových stavoch
28. | povinnosť spĺňať súčasné platné normy, smernice a predpisy
29. | zavážacie príslušenstvo (transportný vozík a zavážací vozík), inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy
30. | súčasťou dodávky musí byť inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy
Položka č. 2 - Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | zariadenie umožňuje parnú sterilizáciu (134 °C, 121 °C) a nízkoteplotnú sterilizáciu formaldehydom (55 °C, 65 °C a 80 °C) v jednej komore pre termolabilný materiál
2. | max. vonkajšie rozmery prístroja: 1980 x 1300 x 1350 mm (v x š x h)
3. | objem komory: min. 450 litrov
4. | max. hmotnosť zariadenia: do 1100 kg
5. | hlučnosť: max. 80 dB
6. | pripojovacie napätie: 380 V
7. | konštrukcia a dvojkomorový plášť kubického profilu komory z vysokokvalitnej nerezovej ocele - vyhovujúci európskej legislatíve, tlaková nádoba vyhovuje európskej direktíve PED 2014/68/EC
8. | nerezové vonkajšie zakrytovanie sterilizátora so servisným priestorom a s prispôsobením priestoru umiestnenia sterilizátora
9. | bezúdržbové tesnenia dverí
10. | automaticky ovládané dvere komory s vertikálnym otváraním, s bezpečnostným istením - 2-dverové prevedenie pre prekladaciu operáciu s integrovaným vyvíjačom pary
11. | zariadenie musí byť označené CE a musí spĺňa technické normy: STN EN 14180 sterilizácia nízkoteplotnou parou s formaldehydom (validácia podľa EN 25424), MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285
12. | pre plynovú sterilizáciu sa používa vysoká koncentrácia roztoku formalínu - čo umožňuje veľmi krátke procesy plynovej sterilizácie, napr. čas procesu pri 55 °C do 4 hod., pri 65 °C max. 2,5 hodiny a pri 80 °C max. 2 hodiny
13. | program pre vynútené chladenie zariadenia pre urýchlenie prechodu z parných programov na programy nízkoteplotnej formaldehydovej sterilizácie,
14. | možnosť autorizácie užívateľa RFID čipom
15. | riadiaca jednotka má byť vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie. Jednotka navrhnutá aj pre ochranu voči elektromagnetickému rušeniu v zmysle EMC nariadenia 92/31/EEC. Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automaticky - s jasným zobrazením stavu na ovládacom paneli - s podporou kompletného setu funkcií alarmu. Zariadenie pre uľahčenie procesu validácie je vybavené nadriadenou riadiacou jednotkou s vlastnými snímačmi pre dvojitú bezpečnosť reprodukovateľnosti procesov.
16. | záznamník - 2-kanálový zapisovač, nezávislý od mikroprocesorovej riadiacej jednotky zaznamenáva teplotu a tlak v komore
17. | vertikálne automaticky posuvné dvere
18. | bezpečné zaistenie utesnenia komory sa aktivuje prostredníctvom tlaku pary/vzduchu za tesnením dverí. Pretlak za tesneniami dverí zotrvá, až pokiaľ nie je proces celkom ukončený
19. | kompletný uzavretý systém zaisťujúci bezpečnosť užívateľa
20. | 36-38% roztok Formalínu dodávaný v hermeticky uzatvorených plastových jednorazových fľašiach
21. | vákuové čerpadlo je vysokovýkonné okružné vodné čerpadlo s kapacitou dosahujúce úroveň vákua pod 40 mbar. Čerpadlo je napojené na systém automatického napájania vody so zabudovaným zásobníkom vody z nerezovej ocele
22. | atmosférický vzduch vpúšťaný do komory je filtrovaný. Účinnosť filtra je vyššia ako 99% pre častice veľkosti 0,3 mikrometra
23. | príslušenstvo pre zavážanie košov a kontajnerov do/z komory
24. | záznamník - zaznamenáva teplotu a tlak v komore, možnosť dokumentácie procesov na USB alebo do archivačného softvéru v sieťovom PC
25. | voliteľná možnosť vyhodnotenia spotreby pracovných médií za každý proces - údaje o skutočnej spotrebe pracovných médií na zázname z každého procesu
27. | súčasťou dodávky musí byť inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy
Položka č. 3 - Pozáručný servis pre položku č.1 |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | 3 rokov po uplynutí záručnej doby.
2. | Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
2.1 | preventívna údržba systémov v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
2.1.1 | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
2.1.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.2 | všetky práce spojené s opravami systémov,
2.3 | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
2.4 | elektrické revízie v zmysle platných právnych predpisov,
2.4.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
2.4.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.5 | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 6.
2.6 | bez náhradných dielov
3. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa
4. | Požaduje sa vykonávať servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
5.1 | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
5.2 | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.,
6. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.
7. | Požaduje sa službu podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu systému.
8. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadení minimálne 95% počas doby poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy.
9. | Požaduje sa, aby počas trvania tejto zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
10. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v tejto zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
11. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb servisnej starostlivosti podľa tejto zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby servisnej starostlivosti.
12. | Pravidelné preškolenie podľa platnej legislatívy v rámci pozáručného servisu.
Položka č. 4 - Pozáručný servis pre položku č.2 |  |  |  |  | áno/spĺňa
1. | 3 rokov po uplynutí záručnej doby.
2. | Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:
2.1 | preventívna údržba systémov v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcom systému,
2.1.1. | za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,
2.1.2. | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.2 | všetky práce spojené s opravami systémov,
2.3 | udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,
2.4 | elektrické revízie v zmysle platných právnych predpisov,
2.4.1 | za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),
2.4.2 | zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.
2.5 | cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 6.
2.6 | bez náhradných dielov
3. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa
4. | Požaduje sa vykonávať servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
5.1 | nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
5.2 | výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.,
6. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.
7. | Požaduje sa službu podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu systému.
8. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadení minimálne 95% počas doby poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy.
9. | Požaduje sa, aby počas trvania tejto zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
10. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v tejto zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
11. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb servisnej starostlivosti podľa tejto zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby servisnej starostlivosti.
12. | Pravidelné preškolenie podľa platnej legislatívy v rámci pozáručného servisu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pozáručný servis pre položku č.1 | mesiac | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pozáručný servis pre položku č.2 | mesiac | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania pre položku č.1 a č.2 |  |  |  | pracovných dní
2 | Záručná doba pre položky č.1 a č.2 |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
4 | Životnosť prístroja - počet garantovaných cyklov. |  |  |  | počet cyklov
5 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č.1 a č.2, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0% |  |  |  | zľava
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať | E-mail a telefónné číslo | Názov dokladu, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) ZoVO | Informácia o tom, či uvedená osoba je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač