## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | USG prístroj pre urológiu
Počet: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Technické špecifikácie USG prístroja | 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | Min. 19"
| 2 | Dynamický rozsah | min. 190 dB
| 3 | Snímková frekvencia na 2D | Min. 200 Hz
| 4 | Frekvenčný rozsah | Min. 2 až 18 MHz
| 5 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
| 6 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm
| 7 | Interný HDD s kapacitou | Min. 500 GB
| 8 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
| 9 | USB porty | Min. 4
| 10 | Ethernetový konektor | áno
| 11 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
| 12 | Počet portov pre zapojenie sond | Min. 4
| 13 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
| 14 | Držiak pre uchytenie navigačného senzora pre: - abdominálna sonda - transrektálna sonda - transrektálna biplanárna sonda | áno
| 15 | Mobilný vozík pre uchytenie navigačného vysielača s nastavením výšky a náklonom pre doržanie požadovanej vzdialenosti medzi navigačným vysielačom a navigačným prijímačom | áno
| 16 | Vodeodolný ovládací panel aj klávesnica s možnosťou povrchovej dezinfekcie | áno
Pracovné režimy | 17 | Technológia na potlačenie šumu | áno
| 18 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
| 19 | M-mód | áno
| 20 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
| 21 | Energetický doppler | áno
| 22 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
| 23 | CW doppler | áno
| 24 | Harmonické zobrazenie | áno
| 25 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
| 26 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou na konvexnej sonde | áno
| 27 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
| 28 | Dual Live zobrazovací mód | áno
| 29 | Simultánne módy zobrazenia | áno
| 30 | Multimodálna fúzia obrazu v jednom zobrazovacom okne so zobrazením: a) ultrazvukového obrazu, b) CT obrazu, c) MR obrazu a d) kombinácia preloženého ultrazvukového obrazu s CT alebo MR a PET obrazu | áno
| 31 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
| 32 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie | 33 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
| 34 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
| 35 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
| 36 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
| 37 | Programovateľné kalkulácie | áno
| 38 | Definovanie bioptického cieľa s využitím min. 2 rôznych údajových súborov (Perfusion, Diffusion a T2) | áno
| 39 | Plánovanie najvhodnejšieho prístupu pre skenovanie a zacielenie | áno
| 40 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
| 41 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
| 42 | Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno
| 43 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno
| 44 | Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno
| 45 | Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo | 46 | Príslušenstvo na MRI fúznu biopsiu prostaty | áno
Technické špecifikácie sondy | 47 | Lineárna sonda pre vyšetrenie skróta | s frekvenčným rozsahom min. 5-15 MHz, min. 192 elementov
| 48 | Abdominálna konvexná sonda vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre punkciu pod USG kontrolou | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz, min. 192 elementov
| 49 | Sonda na laparoskopickú peroperačnú sonografiu | s frekvenčným rozsahom min. 4 - 13 MHz, min. 140 elementov, hrot snímania ohybný v min. 4 smeroch s možnosťou punkcie orgánov
| 50 | Rektálna sonda tip konvex, konvex: zobrazenie dvoch rovín v reálnom čase v tzv. odfreezovanom móde, teda live zobrazenie oboch sektorov | áno, konvex s rozsahom min. 6 - 14 MHz, min. 128 + 192 elementov
| 51 | Transperineálny prístup (aj s prislúchajúcim attachment) | áno
| 52 | Snímač biplane pre transperineálnu sonografiu (lineár, konvex), špecializovaný pre transperineálny punkčný prístup | áno
| 53 | Transperineálny snímač biplane s počtom elementov min. 128 + 192, FOV min. 180°, Trapezodial: min. 65 mm, rozšíriteľný uhol min. 2 x 15° | áno
| 54 | Zameriavacia súradnicová mriežka - jednorázová vs. resterilizovateľná | áno
| 55 | Bioptické adaptéry pre transrektálnu a abdominálnu sondu | áno, na jedno použitie, aj na opakované použitie
| 56 | Možnosť sterilizácie sond ponorom (do kvapaliny) aj v plazme | áno
| 57 | Možnosť vytvorenia reportu z vyšetrenia v PC formáte (napr. PDF formát) | áno
Záručná doba | 58 | Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno