## 1. časť PZ - USG prenosné
Názov predmetu zákazky:
USG a RTG prístroje
Časť č. 1: USG prenosné
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - USG prenosné požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG prenosné) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Prenosný ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby OMIS a urgentného príjmu nemocnice s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno/nie
2. | Veľkosť uhlopriečky plochého monitora min. 15 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min.1024 x min.768 pixel |  | uveďte hodnotu
4. | Dynamický rozsah min. 170 dB |  | uveďte hodnotu
5. | Frekvenčný rozsah prístroja min.(1,7-12) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7-12,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
6. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
7. | Počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
8. | K prístroju kompatibilný výškovo nastaviteľný vozík |  | áno/nie
9. | Elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy |  | áno/nie
10. | Interný HDD/SSD alebo externé HDD/SSD s kapacitou min. 160 GB |  | uveďte hodnotu
11. | Prístroj musí byť schopný pracovať s napájaním z integrovanej batérie min. 45 minút |  | uveďte hodnotu
12. | Elektrické napájanie (220-240V) |  | áno/nie
13. | Módy prevádzky a zobrazenia : |  | Módy prevádzky a zobrazenia
13.1 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
13.2 | Zobrazenie vo všetkých módoch (B, M, 2D, aj v kombinácii) |  | áno/nie
13.3 | PW, CW farebný pulzný Doppler s opakovacou frekvenciou, CFM |  | áno/nie
13.4 | Technológia potlačenia šumu |  | áno/nie
13.5 | Dynamická fokusácia |  | áno/nie
13.6 | Aplikačné SW: min.( abdominálny, prsníkový, cievny v diferenciácii na venózny, arteriálny a karotídy, na štítnu žľazu, muskuloskeletálny ) |  | áno/nie
14. | Sondy |  | Sondy:
14.1 | 1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev a jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid |  | áno/nie
14.1.1 | Frekvenčný rozsah min.(4,5-12) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-12) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.1.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
14.2 | 1 ks Konvexná sonda,určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná |  | áno/nie
14.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (2 - 5) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.2.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
14.3 | 1 ks Fázová sonda,určená na vyšetrovanie v kardiológi a urgentnej medicíne, multifrekvenčná s fázovo riadeným poľom |  | uveďte hodnotu
14.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (2- 4) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-4) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.3.2 | Počet elementov min. 64 |  | uveďte hodnotu
15. | Archivácia a spracovanie obrazu |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
15.1 | Možnosť postprocessingu |  | áno/nie
15.2 | Možnosť archivácie CD/DVD alebo USB |  | áno/nie
15.3 | Možnosť tlače obrazov na svetlocitlivý papier |  | áno/nie
15.4 | Ukladanie snímiek a slučiek min. vo dvoch formátoch |  | áno/nie
15.5 | Plná DICOM, RIS, NIS kompatibilita |  | áno/nie
15.6 | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
15.7 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno/nie
15.8 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno/nie
16. | Osobitné požiadavky na plnenie |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2018-01-16 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2018-02-16 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis