## 4. časť PZ -MOBIL. RTG
Názov predmetu zákazky:
USG a RTG prístroje
Časť č. 4: Mobilný RTG prístroj
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Mobilný digitálny RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný digitálny RTG prístroj) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Mobilný digitálny RTG prístroj - na 4 kolieskach s motorickým pohonom (pohybom) |  | áno/nie
2. | Vysoko frekvenčný generátor s výkonom min. 30 kW |  | uveďte hodnotu
3. | Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch min (50 - 125) kV | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (50-125) kV musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
4. | Rozsah mAs min (0,35 - 110) mAs | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (0,35-110) mAs musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
5. | Tepelná kapacita anódy min. 100 KHU |  | uveďte hodnotu
6. | Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm | Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm. | uveďte hodnotu
7. | Voľba kV, mAs, APR |  | áno/nie
8. | Kolimačné svetlo |  | áno/nie
9. | Nastavenie ohniskovej vzdialenosti |  | áno/nie
10. | Výkyvnosť rotačného ramena min. ± 90° stupňov |  | uveďte hodnotu
11. | Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-180) cm | väčší rozsah vzdialeností je prípustný, ale rozsah min. (73-180) cm musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
12. | Batériou napájaný generátor RTG prístroja |  | áno/nie
13. | Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A |  | áno/nie
14. | Šírka prístroja max. 80 cm |  | uveďte hodnotu
15. | Hmotnosť prístroja max. 655 kg |  | uveďte hodnotu
16. | DAP meter so zápisom k aktívnemu obrazu |  | áno/nie
17. | Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj |  | Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj
17.1 | Všeobecná charakteristika: |  | Všeobecná charakteristika:
17.1.1 | Univerzálny bezdrôtový digitálny RTG panel s vyberateľnou batériou |  | áno/nie
17.1.2 | Panel musí byť kompatibilný s "tzv.Bucky clonou" |  | áno/nie
17.2 | Detektor: |  | Detektor:
17.2.1 | Rozmery celého detektora šírka x dĺžka min.350 x min.410 mm |  | uveďte hodnotu
17.2.2 | Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 330 x min.400 mm |  | uveďte hodnotu
17.2.3 | Bezdrôtový detektor (WiFi alebo UWB) |  | áno/nie
17.2.4 | Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste minimálne 3,5 Lp/mm |  | uveďte hodnotu
17.2.5 | Rozlíšenie – hĺbka šedi min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
17.2.6 | Typ detektora CsI |  | áno/nie
17.2.7 | Užívateľom vyberateľná nabíjateľná batéria 2 ks |  | áno/nie
17.2.8 | Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií |  | áno/nie
18. | Akvizičná stanica: |  | Akvizičná stanica / notebook:
18.1 | Ovláda, riadi chod a získava snímky z detektora |  | áno/nie
18.2 | DICOM kompatibilita ( komunikácia PACS, NIS) |  | áno/nie
18.3 | Možnosť úpravy údajov pacienta |  | áno/nie
18.4 | Ovládanie dotykovou obrazovkou |  | áno/nie
18.5 | Spracovanie obrazu |  | áno/nie
18.6 | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 4000 ks |  | uveďte hodnotu
18.7 | RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu min. 2 GB |  | uveďte hodnotu
18.8 | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič alebo USB |  | áno/nie
18.9 | Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT |  | áno/nie
19. | Osobitné požiadavky na plnenie |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2018-01-19 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2018-02-19 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis