## 5. časť PZ - SKIA RTG
Názov predmetu zákazky:
USG a RTG prístroje
Časť č. 5: Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Digitálny skiagrafický RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Digitálny skiagrafický RTG prístroj) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Vysokofrekvenčný generátor s výstupným výkonom min. 65 kW |  | uveďte hodnotu
2 | Rozsah kVp min. (40-150) kV | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (40-150) kV musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
3 | Rozsah mAs min. (1-500) mAs | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (1-500) mAs musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
4 | Zabudované AEC |  | áno/nie
5 | Preddefinované anatomicky špecifické orgánové programy |  | áno/nie
6 | RTG žiarič - prispôsobený k výkonu generátora |  | áno/nie
7 | Tepelná kapacita anódy min. 300 KHU |  | uveďte hodnotu
RTG žiarič na stropnom závese alebo statíve montovanom na podlahe |  |  | RTG žiarič na stropnom závese alebo statíve montovanom na podlahe
8 | Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2500 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1800 mm meraný od podlahy |  | uveďte hodnotu
10 | Rotácia RTG ramena ±90° stupňov resp. iný technologický spôsob snímkovania bez potreby manipulácie s pacientom, pri zachovaní požadovaných rozsahov uhlov snímkovania |  | áno/nie
11 | Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a vyš. stolom |  | áno/nie
Rádiografický stôl - elevačný |  |  | Rádiografický stôl - elevačný
12 | Aretačná plávajúca úložná doska |  | áno/nie
13 | Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
Detektor s priamou digitalizáciou |  |  | Detektor s priamou digitalizáciou
14 | Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm |  | uveďte hodnotu
15 | Typ detektora CsI |  | áno/nie
16 | Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste min. 3,5 lp/mm |  | uveďte hodnotu
17 | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
18 | Wifi pripojenie s možnosťou priameho pripojenia vo vertikálnom statíve resp.stole alebo systém, ktorý sníma v horizontalnej aj vertikálnej rovine bez potreby vyberania detektora |  | áno/nie
Vertikálny statív - vyšetrovacie náradie spĺňa všetky medicínsko-technické požiadavky na snímkovanie pacientov v stoji |  |  | Vertikálny statív - vyšetrovacie náradie spĺňa všetky medicínsko-technické požiadavky na snímkovanie pacientov v stoji
2019-01-19 | Vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji. |  | áno/nie
2019-02-19 | Pevne zabudovaný detektor s rozmerom min. 41 x 41 cm |  | uveďte hodnotu
2019-03-19 | Typ detektora CsI |  | áno/nie
2019-04-19 | Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste min. 3,5 lp/mm |  | uveďte hodnotu
2019-05-19 | Hĺbka obrazu min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
20 | Sekundárna filtrácia podľa vzdialenosti |  | uveďte hodnotu
21 | Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály min. ( -20/+90)° stupne |  | uveďte hodnotu
Kolimátor: |  |  | Kolimátor
22 | Primárna filtrácia Al, Cu max. 0,3 mm |  | uveďte hodnotu
23 | Svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola |  | áno/nie
24 | Spracovanie obrazu |  | áno/nie
25 | Plná kompatibility s DICOM posledného znenia |  | áno/nie
26 | Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 4 000 obrazov |  | uveďte hodnotu
27 | RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu min. 2 GB |  | uveďte hodnotu
28 | Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič |  | uveďte hodnotu
29 | Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT |  | áno/nie
Integrovaná ovládacia konzola: |  |  | Integrovaná ovládacia konzola
30 | Uhlopriečka monitora min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
31 | Rozlíšenie monitora min. 1,3 Mpx |  | uveďte hodnotu
32 | Základné postprocessingové úpravy a nastavenia kvality obrazu |  | áno/nie
33 | DAP meter |  | áno/nie
Hodnotiaca/lekárska diagnostická stanica: |  |  | Hodnotiaca/lekárska diagnostická stanica
34 | RAM min. 8 GB |  | uveďte hodnotu
35 | HDD min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
36 | CD/DVD RW |  | áno/nie
37 | Operačný systém |  | áno/nie
38 | Plochý monitor |  | áno/nie
39 | Uhlopriečka monochromat.monitora min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
40 | 1 ks grafická karta s 2 výstupmi pre ponúkané monitory |  | áno/nie
41 | 1 ks diagnostický prehliadač s CE certifikátom pre triedu Iia |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
42 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
43 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis