## Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Operačné stoly
1.2 CPV:
33192230-3 Operačné stoly
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená nie je rozdelená na časti
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt |  |  | ks | 1
Položka č. 2 | Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt - 1 ks
1. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2. | Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním
3. | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použtia vozíka. ( navážacieho alebo iného )
4. | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola.
5. | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
6. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
7. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
8. | Vyžaduje sa plná kompatibila príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
9. | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
10. | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
11. | Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
12. | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom.
13. | Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadefinovaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
14. | Pamäť pre užívateľom volené polohy min. pre 8 polôh
15. | Pamäť pre zadefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16. | Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie
17. | Operačný stôl vyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
18. | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
19. | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrenou vrstvou
20. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola: | xx
20.1 | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca – min. 1150 mm
20.2 | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca – max. 630 mm
20.3 | Trendelenburg / Antitrendelenburg – min. 45°
20.4 | Laterálny obojstranný náklon – min. 28°
21. | Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola – max. 380 kg
22. | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola – min. 400 mm
23. | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola +90°/-100°
24. | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°
25. | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
26. | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks
27. | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcimi extennznými ortopedicko-traumatologickými základňami zn. Maquet 1140, 1150 a 1160. V prípade ak kompatibilita nie je zabezpečená požadujeme dodanie naviac o 1 kus základne, diaľkového ovládača s nabíjacou stanicou, transportným vozíkom, hlavovým dielom, extenzným trojdielnym chrbtovým dielom, trojdielnymi nožnými dielmi. Čiže to znamená v celkovom počte 2 kusy sa požadujú základne s diaľkovými ovládačmi a nabíjacími stanicami, transportné vozíky, hlavové diely,extenzné chrbtové diely (z toho jeden trojdielny), trojdielne nožné diely, aby každá operačná doska bola plne použiteľná na základni operačného stola – 1 ks
27. | Nožné diely z delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
28. | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks
29. | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 1 ks
30. | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks
31. | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks
32. | Anestéziologický rám – 1 ks
33. | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
34. | Podkolenné podpery kolien typ Goepel, s mäkkým matracom a fixačným pásom na suchý zips – 2 ks
35. | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks
Položka č. 2 - Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt – 1 ks
1. | Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2. | Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním
3. | Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použtia vozíka. ( navážacieho alebo iného )
4. | Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola.
5. | Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
6. | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
7 | Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
8. | Vyžaduje sa plná kompatibila príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
9. | Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania
10. | Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
11. | Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
12. | Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom.
13. | Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadefinovaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
14. | Pamäť pre užívateľom volené polohy aspoň pre 8 polôh
15. | Pamäť pre zadefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16. | Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie
17. | Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
18. | Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
19. | Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrenou vrstvou
20. | Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
20.1 | Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca - min. 1150 mmm
20.2 | Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca - max. 630 mm
20.3 | Trendelenburg / Antitrendelenburg - min. 45°
20.4 | Laterálny obojstranný náklon - min. 28°
21. | Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola - max. 380 kg
22. | Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola - min. 400 mm
23. | Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola v rozsahu +90°/-100°
24. | Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°
25. | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
26. | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcim príslušenstvom, ktorým disponuje oddelenie Centrálneho operačného traktu. – 1 ks
27. | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks
28. | Nožné diely dvojdielné, výklopné do strán, štvorkĺbové – 1 ks
29. | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks
30. | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom – 1 ks
31. | ORL chrbtový diel lichobežníkového tvaru pripojiteľný k hlavnej doske s rozhraním v strede pre 3 kĺbové rameno – 1 ks
32. | 3 kĺbové rameno ukončené krátkou eurolštou / medilištou ako fixátor polmesiacovej podpery pod hlavu pacienta – 1 ks
33. | Adaptér pre uchytenie 3 kĺbového ramena priamo k hlavnej doske stola spolu so spojovacím adaptérom – 1 ks
34. | Hlavová podpera pacienta - delená, polmesiacového tvaru s výrezmi pre líca, oči a ústa v pronačnej polohe a aj s pásom pre fixáciu o čelo pacienta pri supinačnej polohe s uchytením na eurolištu / medilištu – 1 ks
35. | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks
36. | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks
37. | Anestéziologický rám – 1 ks
38. | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
39. | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem |  | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie zariadenia:
3. | do šesťdesiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
4. | v pracovných dňoch,
5. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
6. | Dodané zariadenie musí byť nové, nepoužívané, nerepasované a kompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
7. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
8. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
9. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
10. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
11. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
12. | Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky
13. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
14. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych ní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem/ neakceptujem |  | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné
3. | Prospektový materiál
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritíéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Systémové operačné stoly
Položka č. 1 - Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3. | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcimi extennznými ortopedicko-traumatologickými základňami zn. Maquet 1140, 1150 a 1160. V prípade ak kompatibilita nie je zabezpečená požadujeme dodanie naviac o 1 kus základne, diaľkového ovládača s nabíjacou stanicou, transportným vozíkom, hlavovým dielom, extenzným trojdielnym chrbtovým dielom, trojdielnymi nožnými dielmi. Čiže to znamená v celkovom počte 2 kusy sa požadujú základne s diaľkovými ovládačmi a nabíjacími stanicami, transportné vozíky, hlavové diely,extenzné chrbtové diely (z toho jeden trojdielny), trojdielne nožné diely, aby každá operačná doska bola plne použiteľná na základni operačného stola |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4. | Nožné diely z delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5. | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6. | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7. | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8. | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9. | Anestéziologický rám |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10. | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo |  | ks | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Podkolenné podpery kolien typ Goepel, s mäkkým matracom a fixačným pásom na suchý zips |  | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12. | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [12 empty] | 0 | 0
Položka č. 2 - Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcim príslušenstvom, ktorým disponuje oddelenie Centrálneho operačného traktu |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Nožné diely dvojdielné, výklopné do strán, štvorkĺbové |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| ORL chrbtový diel lichobežníkového tvaru pripojiteľný k hlavnej doske s rozhraním v strede pre 3 kĺbové rameno |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 3 kĺbové rameno ukončené krátkou eurolštou / medilištou ako fixátor polmesiacovej podpery pod hlavu pacienta |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Adaptér pre uchytenie 3 kĺbového ramena priamo k hlavnej doske stola spolu so spojovacím adaptérom |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Hlavová podpera pacienta - delená, polmesiacového tvaru s výrezmi pre líca, oči a ústa v pronačnej polohe a aj s pásom pre fixáciu o čelo pacienta pri supinačnej polohe s uchytením na eurolištu / medilištu |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Anestéziologický rám |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo |  | ks | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm |  | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [12 empty] | 0 | 0
| Cena celkom za Položku č. 1 |  | 0
| Cena celkom za Položku č. 2 |  | 0
| Cena celkom za Položky č. 1 a 2 v EUR bez DPH: |  | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
| Telefónne číslo: | [5 empty] | podpis:
E-mailová adresa:
meno:
pracovná pozícia:
| V: | [5 empty] | pečiatka:
Dňa:
Platnosť ponuky do:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač