## 2. časť PZ - OSsP
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 2: Operačné stoly s príslušenstvom
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný OUCH požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky |  | áno / nie
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky |  | áno / nie
3 | Elektr. pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty |  | áno / nie
4 | Segmenty hlava, chrbát, bederná časť, delenný diel nožný s eurolištou na každom diely okrem hlavového |  | áno / nie
5 | Počet segmentov min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm |  | uveďte hodnotu
7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 400 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Bočné sklápanie min. ( +/- 20)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg ( +/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Nastavenie chrbtovej časti ( + 65/- 35)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie ( + 65/- 85)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
13 | Pozdĺžny posun s elektronickou brzdou min. 240 mm |  | uveďte hodnotu
14 | Pojazdné kolieska 360° otočné |  | áno / nie
15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 60 mm |  | uveďte hodnotu
16 | Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené |  | áno / nie
17 | Antibakteriálna úprava matracov |  | áno / nie
18 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
19 | Hlavová doska polohovateľná min. (+40 /- 40)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
20 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | áno / nie
21 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné | uveďte hodnotu
22 | RTG transparentná operačná doska (RTG nekontrastná) |  | áno / nie
23 | Mechanická brzda s možnosťou aretácie dvoch kolies alebo 5-te koleso na priamočiary pohyb |  | áno / nie
24 | Nulová poloha: jedným tlačítkom na ovládači alebo klávesnici na nohe stola |  | áno / nie
25 | Počet horných segmentov s odmímateľnými postrannými časťami k operácii beach chair position HK min. 4 diely |  | uveďte hodnotu
26 | Pripojenia trakcie pre artroskopickú operatívu ramena, členku, zápästia |  | áno / nie
27 | Pripojenia nádstavca na držiak hlavy + prilba |  | áno / nie
28 | Držiak vrecka na moč |  | áno / nie
29 | Gélová podložka pod hlavu |  | áno / nie
30 | Matrac pod krk |  | áno / nie
31 | Trakčné zariadenie na DK, extenčný agregát na obidve nohy |  | áno / nie
32 | manipulačný vozík na odňatie a pripojenie extenčného agregátu |  | áno / nie
33 | Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku |  | áno / nie
34 | Pozičný držiak pre ramennú kost |  | áno / nie
35 | Pripojiteľný stolík na eurolištu k operácii ruky, RTG transparentný |  | áno / nie
36 | Polohovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena |  | áno / nie
37 | 3D Polohovacie zariadenie na fixáciu ramena |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
38 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
39 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2
Položka č. 2 - Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický |  | áno / nie
2 | Elektr.pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg |  | áno / nie
3 | Počet min. 5 segmentov, min. však: hlava, chrbát, bederná časť, delený diel nožný |  | áno / nie
4 | Segmenty chrbát, bederná časť a delený diel nočný s eurolištou na každom diely |  | áno / nie
5 | Hranica výškového nastavenia min. (700-990) mm | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
6 | Bočné sklápanie min. (+/- 20)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
7 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
8 | Nastavenie chrbtovej časti min. ( +55/-30)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
9 | Nastavenie nožnej časti min (+30 / - 90)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Ovládanie stola bezdrôtové |  | áno / nie
11 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
12 | Hlavová doska polohovateľná min. (+20 /- 40)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
13 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | áno / nie
14 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
15 | RTG transparentná operačná doska |  | áno / nie
16 | Príslušenstvo: držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
17 | Príslušenstvo: anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
18 | Príslušenstvo: infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
19 | Príslušenstvo: pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
20 | Príslušenstvo: drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
21 | Príslušenstvo: držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
22 | Príslušenstvo: radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks |  | uveďte hodnotu
23 | Matrac pod krk |  | áno / nie
24 | Gélová podložka pod hlavu |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
25 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
26 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3
Položka č. 3 - Operačný stôl gynekológia požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola gynekologického ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky |  | áno / nie
2 | Elektrický zdvih a polohovanie pre výškové nastavenie, trend/antitrend.,laterálne sklápanie |  | áno / nie
3 | Diaľkové ovládanie |  | áno / nie
4 | Zálohová batéria pre polohovanie min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
5 | Štandardný Trendelenburg / Antitrendelenburg ( +/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
6 | Bočné opierky pre prípad laterálneho naklápania |  | áno / nie
7 | Laterálne naklápanie ( +/- 15)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
8 | Polohovanie chrbtového segmentu ( +55/- 35)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
9 | Polohovanie nožných dosiek ( +30/- 90)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Pozdĺžny posun min. 240 mm |  | uveďte hodnotu
11 | Goeppel s kĺbami min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
12 | Držiak nôh na polohovanie pre gynekologické výkony min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
13 | Nastaviteľná opierka hlavy |  | áno / nie
14 | Snímateľná nožná a hlavová časť |  | áno / nie
15 | Polohovateľné držiaky rúk s fixáciou |  | áno / nie
16 | Opierky ramien pre LSK výkony |  | áno / nie
17 | Držiak na infúzne roztoky |  | áno / nie
18 | Misa nerezová s odtokom, zasúvateňá pod dosku stola |  | áno / nie
19 | Držiak na zbernú misu |  | áno / nie
20 | Anesteziologická lýra – šibenica |  | áno / nie
21 | Pomocné bočné koľajničky z nerezovej ocele |  | áno / nie
22 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
23 | Matrac pod krk |  | áno / nie
24 | Gélová podložka pod hlavu |  | áno / nie
25 | Podkolenné opierky – polohovateľné, ovládané na jedno tlačidlo za sterilných podmienok. |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
26 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
27 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis