## 2. časť PZ - OSsP
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 2: Operačné stoly s príslušenstvom
Špecifikácia predmetu zákazky
Pôvodná špecifikácia |  |  | Aktualizovaná špecifikácia
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 |  |  | TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný OUCH požadovaný počet: 1 ks |  |  | Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný OUCH požadovaný počet: 1 ks
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH ) | Doplňujúce informácie | P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH ) | Doplňujúce informácie
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky |  | 1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky |  | 2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky.
3 | Elektr. pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty |  | 3 | Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.
4 | Segmenty hlava, chrbát, bederná časť, delenný diel nožný s eurolištou na každom diely okrem hlavového |  | 4 | Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 17) popísanými funkciami.
5 | Počet segmentov min. 5 ks |  | 5 | Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.
6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm |  | 6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm.
7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm |  | 7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm.
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 400 mm |  | 8 | Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.
9 | Bočné sklápanie min. ( +/- 20)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 9 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg ( +/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
11 | Nastavenie chrbtovej časti ( + 65/- 35)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 11 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie ( + 65/- 85)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm | väčší rozsah je prípustný
13 | Pozdĺžny posun s elektronickou brzdou min. 240 mm |  | 13 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).
14 | Pojazdné kolieska 360° otočné |  | 14 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné.
15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 60 mm |  | 15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 125 mm.
16 | Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené |  | 16 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola.
17 | Antibakteriálna úprava matracov |  | 17 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním.
18 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | 18 | Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg , v reverznej polohe min. 180 kg.
19 | Hlavová doska polohovateľná min. (+40 /- 40)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 19 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
20 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | 20 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.
21 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné | 21 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm. | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné
22 | RTG transparentná operačná doska (RTG nekontrastná) |  | 22 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.
23 | Mechanická brzda s možnosťou aretácie dvoch kolies alebo 5-te koleso na priamočiary pohyb |  | 23 | Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.
24 | Nulová poloha: jedným tlačítkom na ovládači alebo klávesnici na nohe stola |  | 24 | Radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 4 ks
25 | Počet horných segmentov s odmímateľnými postrannými časťami k operácii beach chair position HK min. 4 diely |  | 25 | Samostatný chrbtový diel z minimálne 3 častí pre ortopedické zákroky na ramene (tzv. beach chair position) s odnímateľným krajnými časťami, pre ľahší prístup k rôznym oblastiam ramena počas operácie a adaptérom pre uchytenie hlavy – helmu s fixáciou o čelo. Chrbtový diel obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske stola.
26 | Pripojenia trakcie pre artroskopickú operatívu ramena, členku, zápästia |  | 26 | Pripojenia trakcie pre artroskopickú operatívu ramena, členku, zápästia.
27 | Pripojenia nádstavca na držiak hlavy + prilba |  | 27 | Pripojenia nádstavca na držiak hlavy min. 1 komplet + helma s fixáciou o čelo min. 1 ks
28 | Držiak vrecka na moč |  | 28 | Držiak vrecka na moč min. 1 ks
29 | Gélová podložka pod hlavu |  | 29 | Gélová podložka pod hlavu min. 1 ks
30 | Matrac pod krk |  | 30 | Matrac pod krk min. 1 ks
31 | Trakčné zariadenie na DK, extenčný agregát na obidve nohy |  | 31 | Trakčné zariadenie na DK, extenčný agregát na obidve nohy bez podporných tyčí na zem napr. z dôvodu voľného prístupu C ramena min. 1 pár
32 | manipulačný vozík na odňatie a pripojenie extenčného agregátu |  | 32 | Manipulačný vozík na odňatie a pripojenie extenčného agregátu min. 1 ks
33 | Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku |  | 33 | Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku min. 1 ks
34 | Pozičný držiak pre ramennú kost |  | 34 | Pozičný držiak pre ramennú kosť min. 1 ks
35 | Pripojiteľný stolík na eurolištu k operácii ruky, RTG transparentný |  | 35 | Pripojiteľný stolík na eurolištu k operácii ruky, RTG transparentný min. 1 ks
36 | Polohovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena |  | 36 | Polohovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena min. 1 ks
37 | 3D Polohovacie zariadenie na fixáciu ramena |  | 37 | 3D Polohovacie zariadenie na fixáciu ramena (ovládané jednou rukou) min. 1 ks
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
38 | Záruka min. 24 mesiacov |  | 38 | Záruka min. 24 mesiacov
39 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | 39 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.2 predmetu zákazky
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 |  |  | TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2
Položka č. 2 - Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu požadovaný počet: 1 ks |  |  | Položka č. 2 - Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu požadovaný počet: 1 ks
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu ) | Doplňujúce informácie | P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu ) | Doplňujúce informácie
1 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický |  | 1 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.
2 | Elektr.pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg |  | 2 | Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.
3 | Počet min. 5 segmentov, min. však: hlava, chrbát, bederná časť, delený diel nožný |  | 3 | Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 22) popísanými funkciami.
4 | Segmenty chrbát, bederná časť a delený diel nočný s eurolištou na každom diely |  | 4 | Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.
5 | Hranica výškového nastavenia min. (700-990) mm | väčší rozsah je prípustný | 5 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm. | väčší rozsah je prípustný
6 | Bočné sklápanie min. (+/- 20)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 6 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
7 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 7 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
8 | Nastavenie chrbtovej časti min. ( +55/-30)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 8 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
9 | Nastavenie nožnej časti min (+30 / - 90)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 9 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm | väčší rozsah je prípustný
10 | Ovládanie stola bezdrôtové |  | 10 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola.
11 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | 11 | Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg , v reverznej polohe min. 180 kg.
12 | Hlavová doska polohovateľná min. (+20 /- 40)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 12 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
13 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | 13 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.
14 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčší rozsah je prípustný | 14 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm. | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné
15 | RTG transparentná operačná doska |  | 15 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.
16 | Príslušenstvo: držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks |  | 16 | Príslušenstvo: 1. držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks 2. anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1 ks 3. infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks 4. pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks 5. drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks 6. držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks 7. radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks 8. matrac pod krk min. 1 ks 9. gélová podložka pod hlavu min. 1 ks
17 | Príslušenstvo: anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1 ks |  | 17 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).
18 | Príslušenstvo: infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks |  | 18 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné.
19 | Príslušenstvo: pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks |  | 19 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 125 mm.
20 | Príslušenstvo: drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks |  | 20 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.
21 | Príslušenstvo: držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks |  | 21 | Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.
22 | Príslušenstvo: radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks |  | 22 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním.
23 | Matrac pod krk |  | 23 | Požiadavka sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s požiadavkou uvedenou v položke č. 16.
24 | Gélová podložka pod hlavu |  | 24 | Požiadavka sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s požiadavkou uvedenou v položke č. 16.
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
25 | Záruka min. 24 mesiacov |  | 25 | Záruka min. 24 mesiacov
26 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | 26 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 predmetu zákazky
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 |  |  | TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3
Položka č. 3 - Operačný stôl gynekológia požadovaný počet: 2 ks |  |  | Položka č. 3 - Operačný stôl gynekológia požadovaný počet: 2 ks
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola gynekologického ) | Doplňujúce informácie | P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola gynekologického ) | Doplňujúce informácie
1 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky |  | 1 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.
2 | Elektrický zdvih a polohovanie pre výškové nastavenie, trend/antitrend.,laterálne sklápanie |  | 2 | Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.
3 | Diaľkové ovládanie |  | 3 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola.
4 | Zálohová batéria pre polohovanie min. 2 ks |  | 4 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.
5 | Štandardný Trendelenburg / Antitrendelenburg ( +/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 5 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
6 | Bočné opierky pre prípad laterálneho naklápania |  | 6 | Bočné opierky pre prípad laterálneho naklápania.
7 | Laterálne naklápanie ( +/- 15)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 7 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
8 | Polohovanie chrbtového segmentu ( +55/- 35)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 8 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
9 | Polohovanie nožných dosiek ( +30/- 90)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 9 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm | väčší rozsah je prípustný
10 | Pozdĺžny posun min. 240 mm |  | 10 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).
11 | Goeppel s kĺbami min. 2 ks |  | 11 | Príslušenstvo: 1. držiak nôh na polohovanie pre gynekologické výkony - Goeppel s kĺbami min. 1 pár 2. polohovateľné držiaky rúk s fixáciou min. 2 ks 3. opierky ramien pre LSK výkony min. 1 pár 4. držiak na infúzne roztoky min. 1 ks 5. misa nerezová s odtokom, zasúvateľná pod dosku stola min. 1 ks 6. držiak na zbernú misu min. 1 ks 7. anesteziologická lýra – šibenica min. 1 ks 8. matrac pod krk min. 1 ks 9. gélová podložka pod hlavu min. 1 ks 10. podkolenné opierky – 3D polohovanie ako asistencia zdvihu, (polohovanie za pomoci jednej ruky, jedným tlačítkom), min. nosnosť 220 kg (t. j. maximálna nosnosť pacienta) min. 1 pár 11. radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks
12 | Držiak nôh na polohovanie pre gynekologické výkony min. 2 ks |  | 12 | Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 25) popísanými funkciami.
13 | Nastaviteľná opierka hlavy |  | 13 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
14 | Snímateľná nožná a hlavová časť |  | 14 | Snímateľná nožná a hlavová časť.
15 | Polohovateľné držiaky rúk s fixáciou |  | 15 | Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.
16 | Opierky ramien pre LSK výkony |  | 16 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné.
17 | Držiak na infúzne roztoky |  | 17 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 125 mm.
18 | Misa nerezová s odtokom, zasúvateňá pod dosku stola |  | 18 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.
19 | Držiak na zbernú misu |  | 19 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm.
20 | Anesteziologická lýra – šibenica |  | 20 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.
21 | Pomocné bočné koľajničky z nerezovej ocele |  | 21 | Požiadavka sa vypúšťa.
22 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | 22 | Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg , v reverznej polohe min. 180 kg.
23 | Matrac pod krk |  | 23 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.
24 | Gélová podložka pod hlavu |  | 24 | Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.
25 | Podkolenné opierky – polohovateľné, ovládané na jedno tlačidlo za sterilných podmienok. |  | 25 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním.
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
26 | Záruka min. 24 mesiacov |  | 26 | Záruka min. 24 mesiacov
27 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | 27 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.