## TŠ
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu:
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Ultrazvukový prístroj pre neonatologickú kliniku
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
| Medicínsko-technická charakteristika | 1 | Monitor | uhlopriečka min. 21,5"
|  | 2 | Otočný monitor s rozlíšením | rozlíšenie monitora min. 1920 x 1080
|  | 3 | Frekvenčný rozsah prístroja | min. 1,0 až 20 MHz
|  | 4 | Dynamický rozsah prístroja | min. 320 dB
|  | 5 | Počet digitálne spracovaných kanálov | min. 4 500 000 3 600 000
|  | 6 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 350 mm
|  | 7 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 až 20 mm
|  | 8 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
|  | 9 | Stranovo nastaviteľný ovládací panel min. +/-160 stupňov | áno
|  | 10 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel min. 20 cm | áno
|  | 11 | Vysoko kvalitné 2D zobrazenie (max. možná vzorkovacia frekvencia | min. 1900 Hz
| Sondy | 12 | Mikrokonvexná sonda pre vyšetrenie mozgu a orgánov dutiny brušnej u novorodenca, FOV min. 120° | s frekvenčným rozsahom min. 5-8 MHz
|  | 13 | Kardiologická sonda určená pre novorodencov so šírkou aktívnej plochy max. 10 mm | s frekvenčným rozsahom min. 4-12 MHz
|  | 14 | Lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-12 MHz
|  | 15 | Počet portov pre zapojenie sond | minimálne 4
| Technické požiadavky na zariadenie | 16 | Technológia na potlačenie šumu | áno
|  | 17 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
|  | 18 | Zobrazenie 2D obrazu na celú šírku monitora bez vplyvu na kvalitu natívneho rozlíšenia | áno
|  | 19 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno
|  | 19 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia USG vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno
|  | 20 | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zmrazení | áno
|  | 21 | Energetický doppler | áno
|  | 22 | Farebné mapovanie prietokov | áno
|  | 23 | Kontinuálny CW doppler | áno
|  | 24 | Harmonické zobrazenie | áno
|  | 25 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla | áno
|  | 26 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
|  | 27 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
|  | 28 | Ovládanie prístroja pomocou konzoly a farebného dotykového displeja o veľkosti minimálne 12 10" pre úpravu zobrazenia a pre meranie | áno
|  | 29 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
|  | 30 | Prístroj musí umožňovať jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel ako aj dotykového displeja | áno
|  | 31 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
| SW požiadavky, možnosti merania a výstupov | 32 | USG: obličky, mozog, cievy, srdce, dutina brušná | áno
|  | 33 | Automatická jednotlačidlová optimalizácia 2D obrazu ako aj Dopplera | áno
|  | 34 | Real time kontinuálne automatizované optimálne nastavenie zisku (Gain) a TGC v 2D režime | áno
|  | 35 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
|  | 36 | Databáza uložených súborov s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
|  | 37 | Ukladanie obrazov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov | áno
|  | 38 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
|  | 39 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi | áno
|  | 40 | Programovateľné kalkulácie | áno
|  | 41 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia | áno
|  | 42 | Možnosť individuálnych prednastavení pre každý typ sondy | áno
|  | 43 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
|  | 44 | Možnosť individuálnych prednastavení pre každý typ sondy | áno
| Minimálne požadované doplnky, súčasti pri dodaní: | 45 | Interný HDD s kapacitou | min. 500 GB
|  | 46 | USB porty | min. 4
|  | 47 | Termotlačiareň | integrovaná ako súčasť zariadenia, 1 ks
|  | 48 | Papier do termotlačiarne pre možnosť okamžitého uvedenia prístroja do prevádzky | áno
|  | 49 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
|  | 50 | Kolieska | minimálne 4 kolieska, z toho minimálne 2 kolieska s brzdou
|  | 52 | Prístroj musí umožňovať pripojenie matrixovej monokryštalickej TEE sondy | áno
|  | 51 | Export obrázkov a slučiek na USB, DVD (min. 4 USB porty, DVD napalovačka) | áno
|  | 52 | Váha prístroja maximálne 85 kg pre ľahký transport a pre dobrú ergonómiu na pracovisku | áno
|  | 53 | Manuál v papierovej podobe v slovenskom jazyku | min. 1 ks
|  | 54 | Manuál v pdf tvare v slovenskom jazyku | áno
|  | 55 | Dodávateľ predloží CE a ŠUKL kód. | áno
|  | 56 | Súčasťou dodávky musí byť i demonštrácia všetkých deklarovaných parametrov a vlastností pri odovzdávaní prístroja do prevádzky. | áno
|  | 57 | Záruka | 2 roky
|  | 58 | Zaškolenie personálu minimálne v 2 vopred dohodnutých termínoch, dodávateľ vystaví doklad o zaškolení. | áno
|  | 59 | Dodávateľ musí garantovať dostupnosť náhradných dielov a príslušenstva na všetky časti, komponenty, tiež vrátane spotrebného materiálu v zostave min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky. | áno
|  | 60 | Dodávka prístroja musí byť komplexná a plne funkčná, bez potreby dokupovať ďalšie časti pre zabezpečenie okamžitej prevádzky. | áno
|  | 61 | Dodávané zariadenie musí spĺňať legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike. | áno
|  | 62 | Prístroj, vrátane všetkých častí dodávky, musí byť dodaný nový, nepoužívaný (nesmie sa jednať o prístroj využívaný v predchádzajúcom období na demonštráciu a pod.) | áno
|  | 63 | Požadujeme nástup servisného technika najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy v rámci záručnej opravy. | áno

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Ultrazvukové sonografické prístroje |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Ultrazvukový prístroj pre neonatologickú kliniku |  | 1
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: