## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Obstaranie USG prístrojov pre anesteziologické pracoviská
1.2 CPV:
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka nie je rozdelená na časti.
2.2 Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
1. | Ultrazvukový prístroj - prenosný |  |  |  | ks | 2
2. | Konvexná sonda |  |  |  | ks | 2
3. | Lineárna sonda |  |  |  | ks | 2
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa |  |  | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
3.1 Ultrazvukový prístroj - prenosný
1. | Prístroj musí byť nový, nie repasovaný alebo demo
2. | Prenosný USG prístroj s digitálnym spracovaním USG lúča
3. | Ovládanie dotykovou obrazovkou s veľkosťou min. 12"
4. | Frekvenčný rozsah od min. 1 MHz
5. | Snímková frekvencia na 2D min. 400 Hz
6. | Dynamický rozsah prístroja min. 165 dB
7. | Prístroj musí byť schopný rýchleho štartu do max. 30 sek.
8. | Hmotnosť prístroja spolu s batériou max 5,5 kg
9. | Prevedenie pre jednoduchý transport s integrovaným držadlom v tele prístroja
10. | Hĺbka vyšetrenia najmenej 35 cm
11. | Prístroj je vybavený vstavanou batériou s operačným časom min. 60 minút
12. | Možnosť ukladania pacientov na interný HDD s kapacitou min. 500 GB
13. | Možnosť výmeny sondy počas prevádzky zariadenia
14. | 2D zobrazenie
15. | Auto gain ( algoritmy)
16. | THI
17. | Farebný doppler (CFM)
18. | Rýchlostný doppler
19. | Rýchle nabehnutie obrazu z vypnutého stavu max 20 sek.
20. | Minimálne 2 porty pre sondy integrované v tele prístroja
21. | Prístroj musí obsahovať čiernobielu tlačiareň
22. | Módy zobrazenia: 2D mód, farebné mapovanie, smerový power doppler mód, pulzný doppler, kontinuálny doppler
23. | Ovládanie dotykom a otočnými ovládačmi
24. | Nápoveda podsvietenim patričných kláves
25. | Vodeodolnosť prístroja
26. | Možnosť sieťovej a batériovej prevádzky min. 2 hodiny
27. | Prístroj a sondy s certifikáciou odolnosti proti pádu priamo od výrobcu (drop-test)
28. | Stojan štandardu VESA s držiakmi sond, hydraulicky výškovo nastaviteľný najmenej do 160 cm
29. | Interná pamäť min 16 GB
30. | Komunikácia s rozhraním DICOM, vrátane bezdrôtového prenosu, export dát do PC/MAC
31. | Integrované reproduktory, výstup minimálne 2x USB
32. | Lekárske SW aplikácie v prístroji (anestézia, intenzívna starostlivosť, OB/GYN, management kardiovaskulárnych porúch, urgentná medicína, kostrovo svalová, vaskulárna)
3.2 Sondy
33. | Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 2-5 MHz, hĺbka zobrazenia minimálne 30 cm s punkčným adapterom
34. | Lineárna, multifrekvenčná sonda s frekvenčným rozsahom minimálne 6-13 MHz, hĺbka zobrazenia minimálne 6 cm s punkčným adaptérom
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  |  | Dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie prístroja do miesta plnenia v sídle verejnéh obstarávateľa (odanie vrátane dopravy) do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. | Dodaný prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný a kompletný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať prístroj dodaný po častiach.
4. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "prístroj") komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
5. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
6. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
7. | Garancia dodania náhradných dielov min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
8. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu prístroja, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
9. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych ní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
5. MINIMÁLNE OSOBITNĚ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  |  | Dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad - vyhlásenie o zhode, resp. iný relevantný doklad nahrádzajúci požadovaný doklad.
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, ak je to relevantné
3. | Prospektový materiál
6. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Obstaranie USG prístrojov pre anestezilogické pracoviská
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Ultrazvukový prístroj - prenosný | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. | Konvexná sonda | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3. | Lineárna sonda | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Celková cena predmetu zákazky: | [11 empty] | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
V: |  |  |  |  | meno:
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky (min. do 31.12.2022):