## INK
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 2: Inkubátory
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Inkubátor požadovaný počet: 13 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks inkubátora) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Rozmery lôžka pre pacienta – minimálna dĺžka min. 65 cm. |  | uveďte hodnotu
2 | Rozmery lôžka pre pacienta - minimálna šírka min. 35 cm. |  | uveďte hodnotu
3 | Nastaviteľný sklon lôžka (zvýšenie alebo zníženie polohy hlavy), kontinuálne premenlivý min. 12° stupňov. |  | uveďte hodnotu
4 | Prístup do inkubátora pomocou otváracích okienok v min. počte 6 ks. |  | uveďte hodnotu
5 | Dĺžka inkubátora min. 99 cm. |  | uveďte hodnotu
6 | Šírka inkubátora max. 78 cm. |  | uveďte hodnotu
7 | Nízka hlučnosť vo vnútri inkubátora max. 47 dB. |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah nastavenia teploty inkubátora vo vzduchovom režime riadenia teploty minimálne v rozsahu min. od 23 do 39°C. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
9 | Rozsah nastavenia teploty inkubátora v kožnom režime riadenia teploty minimálne v rozsahu min. od 35 do 37°C. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Integrovaný modul pre dávkovanie kyslíka, servoriadenie a meranie O2 v rozsahu nastavenia od minimálne min. od 21 do 65 % r.v. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Dvojstenný intenzívny a intermediárny inkubátor. |  | áno / nie
12 | Inkubátor s automatickým samotestovaním po zapnutí. |  | áno / nie
13 | Všetky prevádzkové stavy, nastavované a merané hodnoty zobrazované na centrálnom monitore integrovanom do inkubátora v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. |  | áno / nie
14 | Mikroprocesorom riadená vnútorná klíma. |  | áno / nie
15 | Integrovaná automatická regulácia vlhkosti. V režime nastavenia automatického zvlhčovania sa požadovaná hodnota vlhkosti vypočítava a nastavuje systémom automaticky, v závislosti na nastavenej teplote vzduchu v inkubátore. |  | áno / nie
16 | Alarmové svetlo pre ľahkú identifikáciu inkubátora v stave alarmu. |  | áno / nie
17 | Polohovateľné, naklápacie a vysúvacie lôžko, umožňujúce prístup pre všetky výkony a prístup k novorodencovi z dvoch strán pre tímový prístup. |  | áno / nie
18 | Obojstranne elektrický, výškovo nastaviteľný podvozok inkubátora. |  | áno / nie
19 | Dvojité steny s veľkými vstupnými okienkami a prechodmi pre hadice, káble, príslušenstvo ventilátora a monitora vitálnych funkcií. |  | áno / nie
20 | Obojstranne otváracie dvojité steny inkubátora a špeciálne usmerňovače prúdu vzduchu eliminujúce tepelné straty a prevenciu radiačných strát tepla na minimum, zároveň udržiavajúce maximálnu tepelnú stabilitu aj počas manipulácie so zariadením. |  | áno / nie
21 | Vyhrievané, dvojité steny inkubátora. |  | áno / nie
22 | Miesto na uloženie RTG kazety pod lôžko pacienta. |  | áno / nie
23 | Integrovaná váha na meranie hmotnosti pacienta. |  | áno / nie
24 | Kožný a vzduchový režim riadenia teploty v inkubátore teploty dieťaťa. Dva kanály merania teploty. |  | áno / nie
25 | Integrovaný displej trendov. |  | áno / nie
26 | Zobrazenie údajov v skutočnom čase pre merané parametre: min. (teplota vzduchu, teplota kože, kyslík, vlhkosť). |  | áno / nie
27 | Užívateľom nastaviteľný časový interval zobrazovania pri všetkých meraných parametroch prostredníctvom grafických trendov za 24 hodín. |  | áno / nie
28 | Zásuvky na uskladnenie materiálu pod inkubátorom na obidvoch stranách. |  | áno / nie
Zvlhčovací modul |  |  | Zvlhčovací modul
29 | Integrovaný, servoriadený zvlhčovací modul garantujúci sterilné prostredie s integrovanou termoreguláciou pre balanciu elektrolytu a zobrazením meranej RH v %. |  | áno / nie
30 | Rozsah nastavenia vlhkosti min. (40 - 90)%. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
31 | Objem sterilizovateľnej nádoby zvlhčovacieho modulu min. 1000 ml. |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
32 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
33 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis