## 4. časť PZ - OSsP
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 4: Operačné stoly s príslušenstvom
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný OUCH požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky |  | áno / nie
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky |  | áno / nie
3 | Elektr. pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty |  | áno / nie
4 | Segmenty hlava, chrbát, bederná časť, delenný diel nožný s eurolištou na každom diely okrem hlavového |  | áno / nie
5 | Počet segmentov min. 5 ks |  | uveďte hodnotu
6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm |  | uveďte hodnotu
7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 400 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Bočné sklápanie min. ( +/- 20)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg ( +/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Nastavenie chrbtovej časti ( + 65/- 35)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie ( + 65/- 85)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
13 | Pozdĺžny posun s elektronickou brzdou min. 240 mm |  | uveďte hodnotu
14 | Pojazdné kolieska 360° otočné |  | áno / nie
15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 60 mm |  | uveďte hodnotu
16 | Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené |  | áno / nie
17 | Antibakteriálna úprava matracov |  | áno / nie
18 | Nosnosť stola min. 250 kg |  | uveďte hodnotu
19 | Hlavová doska polohovateľná min. (+40 /- 40)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
20 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | áno / nie
21 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné | uveďte hodnotu
22 | RTG transparentná operačná doska (RTG nekontrastná) |  | áno / nie
23 | Mechanická brzda s možnosťou aretácie dvoch kolies alebo 5-te koleso na priamočiary pohyb |  | áno / nie
24 | Nulová poloha: jedným tlačítkom na ovládači alebo klávesnici na nohe stola |  | áno / nie
25 | Počet horných segmentov s odmímateľnými postrannými časťami k operácii beach chair position HK min. 4 diely |  | uveďte hodnotu
26 | Pripojenia trakcie pre artroskopickú operatívu ramena, členku, zápästia |  | áno / nie
27 | Pripojenia nádstavca na držiak hlavy + prilba |  | áno / nie
28 | Držiak vrecka na moč |  | áno / nie
29 | Gélová podložka pod hlavu |  | áno / nie
30 | Matrac pod krk |  | áno / nie
31 | Trakčné zariadenie na DK, extenčný agregát na obidve nohy |  | áno / nie
32 | manipulačný vozík na odňatie a pripojenie extenčného agregátu |  | áno / nie
33 | Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku |  | áno / nie
34 | Pozičný držiak pre ramennú kost |  | áno / nie
35 | Pripojiteľný stolík na eurolištu k operácii ruky, RTG transparentný |  | áno / nie
36 | Polohovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena |  | áno / nie
37 | 3D Polohovacie zariadenie na fixáciu ramena |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
38 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
39 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2
Položka č. 2 - Operačný zákrokový stôl - mobilný požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného zákrokového stola- mobilného) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Transportný operačný stôl |  | áno / nie
2 | Elektrické ovládanie pohybu dosky stola |  | áno / nie
3 | Hrúbka bezšvového matraca s antidekubitným účinkom min. 75 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Dlžka stolu min. 2090 mm |  | uveďte hodnotu
5 | Šírka stolu min. 540 mm |  | uveďte hodnotu
6 | Zdvih operačnej dosky min.(700 - 965)mm | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
7 | RTG transparentná plocha stola, prístup pre C rameno |  | áno / nie
8 | Sklopný odnímateľný hlavový diel operačnej dosky min. ±30° stupnňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
9 | Trendelenburg/Antitrend. min. ±20° stupnňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Bočný laterálny náklon dosky min. ±15° stupnňov | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Odnímateľný nožný segment pracovnej dosky stola |  | áno / nie
12 | Priemer 4 centrálne ovládateľných koliesok min. 100 mm |  | uveďte hodnotu
13 | Odnímatelné zábrany po obidvoch stranách stola alebo možnosť použiť bočné opierky |  | áno / nie
14 | Odnímateľný alebo sklopný infuzní stojan, výškovo nastaviteľný |  | áno / nie
15 | Podvozok centrálne krytý ochranným krytom s priestorom pre kyslíkovu fľašu a odsávací systém, alebo držiak fľaše a systému |  | áno / nie
16 | Nosnosť operačného zákrokového stola min. 200 kg |  | uveďte hodnotu
17 | Štandardizované nerezové eurolišty pre uchytenie prístrojovej techniky |  | áno / nie
18 | Vstavaná dobíjacia batéria s alarmom vybitia batérie |  | áno / nie
19 | Podpierka ruky infúzna min. 2 ks |  | áno / nie
20 | Anesteziologický rám |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
21 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
22 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis