## 4. časť PZ - OSsP
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 4: Operačné stoly s príslušenstvom
Špecifikácia predmetu zákazky ku dňu 12.6.2019
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný OUCH požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie. |  | áno / nie
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky. |  | áno / nie
3 | Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty. |  | áno / nie
4 | Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 17) popísanými funkciami. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
5 | Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov. |  | áno / nie
6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. |  | uveďte hodnotu
7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm. |  | uveďte hodnotu
9 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
13 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). |  | uveďte hodnotu
14 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné. |  | áno / nie
15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 125 mm. |  | uveďte hodnotu
16 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola. |  | áno / nie
17 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
18 | Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg , v reverznej polohe min. 180 kg. |  | uveďte hodnotu
19 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
20 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel. |  | áno / nie
21 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm. | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné | uveďte hodnotu
22 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné. |  | áno / nie
23 | Aretácia stola na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola. |  | áno / nie
24 | Radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 4 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
25 | Samostatný chrbtový diel z minimálne 3 častí pre ortopedické zákroky na ramene (tzv. beach chair position) s odnímateľným krajnými časťami, pre ľahší prístup k rôznym oblastiam ramena počas operácie a adaptérom pre uchytenie hlavy – helmu s fixáciou o čelo. Chrbtový diel obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske stola. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
26 | Pripojenia trakcie pre artroskopickú operatívu ramena, členku, zápästia. |  | áno / nie
27 | Pripojenia nádstavca na držiak hlavy min. 1 komplet + helma s fixáciou o čelo min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
28 | Držiak vrecka na moč min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
29 | Gélová podložka pod hlavu min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
30 | Matrac pod krk min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
31 | Trakčné zariadenie na DK, extenčný agregát na obidve nohy bez podporných tyčí na zem napr. z dôvodu voľného prístupu C ramena min. 1 pár |  | áno / nie + uveďte hodnotu
32 | Manipulačný vozík na odňatie a pripojenie extenčného agregátu min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
33 | Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
34 | Pozičný držiak pre ramennú kosť min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
35 | Pripojiteľný stolík na eurolištu k operácii ruky, RTG transparentný min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
36 | Polohovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
37 | 3D Polohovacie zariadenie na fixáciu ramena (ovládané jednou rukou) min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
38 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
39 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2
Položka č. 2 - Operačný zákrokový stôl - mobilný požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného zákrokového stola- mobilného) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Transportný operačný stôl s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania). |  | áno / nie
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky. Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty. |  | áno / nie
3 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
4 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm. |  | uveďte hodnotu
5 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
6 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. Rozsah výškového nastavenia min. 370 mm. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
7 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné. |  | áno / nie
8 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
9 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
12 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné, s priemerom min. 100 mm. |  | uveďte hodnotu
13 | Príslušenstvo: 1. Odnímatelné zábrany v počte 1 ks/1 strana alebo odnímateľné bočné opierky po obidvoch stranách stola v min. počte zabezpečujúcom bezpečný transport pacienta 2. Infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks 3. Držiak na kyslíkovú fľašu (s objemom max. 5L) uchytiteľný na eurolištu min. 2 ks 4. Držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 5. Anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1 ks |  | áno / nie + uveďte hodnotu
14 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola. |  | áno / nie
15 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel. |  | áno / nie
16 | Nosnosť operačného zákrokového stola min. 250 kg. |  | uveďte hodnotu
17 | Počet segmentov min. 5 ks (hlava, chrbát, sedací, delený diel nožný) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 3) popísanými funkciami. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
18 | Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie. |  | áno / nie
19 | Aretácia stola (zabrzdenie stola) na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola. |  | áno / nie
20 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
21 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
22 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis