## 5. časť PZ - OSB
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 5: Operačný stôl bariatrický
Špecifikácia predmetu zákazky
Pôvodná špecifikácia |  |  | Aktualizovaná špecifikácia
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 |  |  | TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Chirurgický operačný stôl - bariatrický požadovaný počet: 1 ks |  |  | Položka č. 1 - Chirurgický operačný stôl - bariatrický požadovaný počet: 1 ks
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks chirurgického operačného stola ) | Doplňujúce informácie | P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks chirurgického operačného stola ) | Doplňujúce informácie
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky |  | 1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický |  | 2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický.
3 | Elektr.pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty |  | 3 | Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty.
4 | Segmenty hlava, chrbát, bederná časť, delenný diel nožný s eurolištou na každom diely okrem hlavového |  | 4 | Počet segmentov min. 7 ks (hlava, predĺžovací chrbtový segment, chrbát, sedací, delený diel nožný 4 časti) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 24) popísanými funkciami.
5 | Počet segmentov min. 7 ks, nožné segmenty zo 4 častí |  | 5 | Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov.
6 | výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 950 mm |  | 6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm.
7 | výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm |  | 7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm.
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 350 mm |  | 8 | Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm.
9 | Bočné sklápanie min. (+/- 20)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 9 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+/- 25)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
11 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+55/- 35)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 11 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
12 | Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+30/- 90)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 12 | Nožná doska zložená zo 4 častí, z ktorej sa dá vyskladať dvojdielna, rozťahovacia do strán. Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm. | väčší rozsah je prípustný
13 | Pojazdné kolieska 360° otočné |  | 13 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné.
14 | Pojazdné kolieska zdvojené |  | 14 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel).
15 | Priemer pojazdových koliesok min. 60 mm |  | 15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 125 mm.
16 | Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené |  | 16 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola.
17 | Nosnosť stola min. 400 kg |  | 17 | Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg , v reverznej polohe min. 180 kg.
18 | Hlavová doska polohovateľná min. (+30/- 40)° stupňov | väčší rozsah je prípustný | 18 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný
19 | Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním |  | 19 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel.
20 | Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm | väčší rozsah je prípustný | 20 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm. | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné
21 | RTG transparentná operačná doska |  | 21 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné.
22 | Príslušenstvo: držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks |  | 22 | Príslušenstvo: 1. držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks 2. anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1ks 3. infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks 4. pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks 5. drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks 6. držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks 7. radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks
23 | Príslušenstvo: anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1ks |  | 23 | Aretácia stola (zabrzdenie stola) na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola.
24 | Príslušenstvo: infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks |  | 24 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním.
25 | Príslušenstvo: pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks |  | 25 | Požiadavka sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s požiadavkou uvedenou v položke č. 22.
26 | Príslušenstvo: drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks |  | 26 | Požiadavka sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s požiadavkou uvedenou v položke č. 22.
27 | Príslušenstvo: držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks |  | 27 | Požiadavka sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s požiadavkou uvedenou v položke č. 22.
28 | Príslušenstvo kĺbové (radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva) min. 10 ks |  | 28 | Požiadavka sa vypúšťa z dôvodu jej duplicity s požiadavkou uvedenou v položke č. 22.
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
29 | Záruka min. 24 mesiacov |  | 29 | Záruka min. 24 mesiacov.
30 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | 30 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.