## 5. časť PZ - OSB
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 5: Operačný stôl bariatrický
Špecifikácia predmetu zákazky ku dňu 12.6.2019
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Chirurgický operačný stôl - bariatrický požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks chirurgického operačného stola ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškriabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérii v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie. |  | áno / nie
2 | Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulický. |  | áno / nie
3 | Elektr. pohon min. : pre výškové nastavenie, bočné (laterálne) sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty. |  | áno / nie
4 | Počet segmentov min. 7 ks (hlava, predĺžovací chrbtový segment, chrbát, sedací, delený diel nožný 4 časti) vybavené bočnými eurolištami pre uchytenie príslušenstva a matracami s (v položke č. 24) popísanými funkciami. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
5 | Možnosť reverzného módu usporiadania segmentov. |  | áno / nie
6 | Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm. |  | uveďte hodnotu
7 | Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm. |  | uveďte hodnotu
8 | Rozsah výškového nastavenia min. 420 mm. |  | uveďte hodnotu
9 | Bočné (laterálne) sklápanie min. (+/- 25)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
10 | Trendelenburg / Antitrendelenburg min. (+ 35/- 30)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
11 | Nastavenie chrbtovej časti min. (+ 80/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
12 | Nožná doska zložená zo 4 častí, z ktorej sa dá vyskladať dvojdielna, rozťahovacia do strán. Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
13 | Pojazdné kolieska dvojité antistatické, 360° otočné. |  | áno / nie
14 | Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). |  | uveďte hodnotu
15 | Pojazdné kolieska s priemerom min. 125 mm. |  | uveďte hodnotu
16 | Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základní stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v piliery (nohe) operačného stola. |  | áno / nie
17 | Nosnosť operačného stola v základnej (nulovej) polohe min. 450 kg, v polohe akéhokoľvek náklonu/vysunutia (okrem reverznej polohy) min. 240 kg , v reverznej polohe min. 180 kg. |  | uveďte hodnotu
18 | Hlavová doska manuálne polohovateľná min. (+/- 40)° stupňov. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
19 | Stanovenie nulovej polohy: ručný infračervený diaľkový ovládač a ručný káblový ovládač musia umožňovať nastavenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel. |  | áno / nie
20 | Rozmery vrchnej dosky stola: šírka vrchnej dosky bez eurolíšt min. 530 mm a dĺžka vrchnej dosky stola min. 2100 mm. | väčšie rozmery dosky stola sú prípustné | uveďte hodnotu
21 | Operačná doska stola a všetky segmenty operačnej dosky stola musia byť RTG transparentné. |  | áno / nie
22 | Príslušenstvo: 1. držiak ruky s kĺbom,otočný, výškovo nastaviteľný min. 2 ks 2. anesteziologický stojan, výškovo a dlžkovo nastaviteľný min. 1ks 3. infúzny stojan, nastaviteľný, uchytiteľný na eurolištu min. 1 ks 4. pás na pripútanie pacienta, nastaviteľný min. 2 ks 5. drenážne umývadlo s odtokom min. 1 ks 6. držiaky nôh pre gynek.polohu nastaviteľné min. 2 ks 7. radiálny klb na eurolištu pre uchytenie príslušenstva min. 3 ks |  | ku každému príslušenstvu uviesť áno/nie + uveďte hodnotu
23 | Aretácia stola (zabrzdenie stola) na požadované miesto pomocou 4 elektricky alebo elektrohydraulicky výsuvných nožičiek, umužňujúcich automatickú kompenzáciu nerovnej podlahy. Aretácia stola ovládaná samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači (t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel), pri núdzovom ovládaní sa pripúšťa ovládanie aretácie stola aj v kombinácii viacerých tlačidiel. Možnosť nezávislého núdzového odblokovania zabrzdeného stola. |  | áno / nie
24 | Matrace operačného stola s min. hrúbkou 75 mm, s vrchnou vrstvou s pamäťovou funkciou, povrchom z dezinfikovateľného, protišmykového, paropriepustného materiálu, antistatické s antidekubitnými a termoizolačnými vlastnosťami, s bezšvovým polstrovaním. |  | áno / nie + uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
25 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
26 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis