## Časť č.1
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Nemocničné elektrické lôžko
Počet: |  | 297 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Nemocničné elektrické lôžko | 1 | Lôžko v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52. | áno
| 2 | Maximálne vonkajšie rozmery lôžka 220 x 100 cm. | áno
| 3 | Stabilita lôžka (lôžko sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri maximálnom zaťažení). | áno
| 4 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín. | áno
| 5 | Odolnosť materiálov pre čistenie bežne používanými dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu. | áno
| 6 | Na každej strane lôžka dve sklopné delené bočnice kovové alebo dve sklopné bočnice plastové, v dĺžke cca ¾ ložnej plochy (t.j. nereštriktívne); bočnice v oblasti hlavy sa pohybujú spolu s chrbtovým dielom. | áno
| 7 | Doplnkový diel bočníc do lýtkovej časti, k 50 ks lôžok. | áno
| 8 | Výška bočníc min. 38 cm nad povrchom ložnej plochy, s ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením, bočnice delené a stabilné bez výkyvov. | áno
| 9 | Celoplastové vyberateľné čelá so zámkami proti nechcenému vytiahnutiu, s viditeľným označením či je čelo zamknuté alebo odomknuté. | áno
| 10 | Štvordielna ložná plocha - chrbtový a stehenný diel polohovateľný pomocou elektromotorov, lýtkový diel mechanicky. | áno
| 11 | Elektromotory zdvihu, chrbtového a stehenného dielu integrované pod ložnou plochou, nepresahujúce pôdorys lôžka. | áno
| 12 | Maximálne uhly polohovateľných dielov minimálne - chrbtový 64°, stehenný 30°, lýtkový 15°. | áno
| 13 | Náklony do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne ±15° pomocou elektromotoru. | áno
| 14 | Zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 40 - 70 cm, pomocou elektromotoru. | áno
| 15 | CPR mechanické spustenie chrbtového dielu. | áno
| 16 | Ručný ovládač elektromotorov s možnosťou uzamknutia funkcií. | áno
| 17 | Súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra). | áno
| 18 | Ložná plocha s automatickým odsunom (autoregresiou ) minimálne chrbtového dielu pri polohovaní pre elimináciu tlaku a strižných síl pôsobiacich na telo pacienta. | áno
| 19 | Ložná plocha z kovových lamiel alebo odolná ložná plocha z vyberateľných plastových krytov pre jednoduché čistenie. | áno
| 20 | Veľkosť ložnej plochy min. 85 x 200 cm. | áno
| 21 | Univerzálny držiak príslušenstva - 2 ks umiestnený v hlavovej časti. | áno
| 22 | Lišta s min. 2 nastaviteľnými háčikmi na príslušenstvo po stranách lôžka. | áno
| 23 | Možnosť predĺženia ložnej plochy min. 15 cm. | áno
| 24 | Bezpečné pracovné zaťaženie min. 250 kg. | áno
| 25 | Priemer pojazdových koliesok min. 125 mm. | áno
| 26 | Ľahko ovládateľná centrálna brzda z obidvoch strán lôžka s 3 polohami (plné brzdenie, smerová aretácia koliesok, všetky kolieska voľné), s farebne označenými pákami pre ľahké rozpoznanie nastavenej polohy brzdy. | áno
| 27 | Zálohová batéria pre polohovanie bez pripojenia k elektrickej sieti. | áno
| 28 | Farebné výplne čiel event. bočníc - výber minimálne z 8 farieb. | áno
| 29 | Farba kovových častí lôžka – svetlošedá, alebo biela, alebo šedá | áno
| 30 | Krútený napájací kábel s odolnou izoláciou proti mechanickému namáhaniu, dezinfekcii a UV žiareniu, dĺžka min. 3 m od čela lôžka pri natiahnutí. | áno
| 31 | Kábeláž umiestnená vhodne tak aby pri polohovaní nedošlo k jej deformácii. | áno
| 32 | Napájanie 230-240 V / 50-60 Hz. | áno
| 33 | Plastové nárazové rohové kolieska v každom rohu lôžka. | áno
| 34 | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení lôžka. | áno
| 35 | Hrazda lakovaná, nosnosť min. 75 kg, umiestniteľná do držiaku na lôžku, ku každému lôžku. | áno
| 36 | Plastová rukoväť k hrazde vrátane popruhu, ku každému lôžku. | áno
| 37 | Infúzny stojan, teleskopický, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku, k 140 ks lôžôk. | áno
| 38 | Pasívny antidekubitný matrac pre nízky až stredný stupeň rizika dekubitov. | áno
| 39 | Jadro matraca zo studenej PUR peny hustoty min. 40 kg/m3 a zníženou horľavosťou (min. CRIB 5). | áno
| 40 | Antidekubitný prierez na celom povrchu v pozdĺžnom aj priečnom smere, s rôznou hustotou prerezu zaisťujúcu zónovú tuhosť jadra aspoň v 3 zónach (hlava, telo a päty). | áno
| 41 | Poťah ľahko snímateľný - zips minimálne z dvoch strán (180°) s ochranou chlopňou proti znečisteniu, paropriepustný, vodeodolný, prateľný na 70°C. | áno
| 42 | Materiálu poťahu je baktériostatický, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný, so sníženou horľavosťou (min. CRIB 5). | áno
| 43 | Nosnosť min. 200 kg. | áno
| 44 | Tvar a rozmery plné kompatibilné s lôžkom, výška minimálne 14 cm. | áno
| 45 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 46 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 47 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 48 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## Časť č.2
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Nemocničné akútne elektrické lôžko
Počet: |  | 14 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Nemocničné akútne elektrické lôžko | 1 | Lôžko v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52. | áno
| 2 | Maximálne vonkajšie rozmery lôžka 225 x 105 cm. | áno
| 3 | Stabilita lôžka (lôžko sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri maximálnom zaťažení). | áno
| 4 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín. | áno
| 5 | Odolnosť materiálov pre čistenie bežne používanými dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu. | áno
| 6 | Na každej strane lôžka dve sklopné delené bočnice kovové alebo dve sklopné bočnice plastové, s funkciou tlmeného spustenia; bočnice v oblasti hlavy sa pohybujú spolu s chrbtovým dielom | áno
| 7 | Výška bočníc min. 40 cm nad povrchom ložnej plochy, s ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením, bočnice delené a stabilné bez výkyvov. | áno
| 8 | Uhlomery zobrazujúce náklon ložnej plochy, náklon chrbtového dielu. | áno
| 9 | Celoplastové vyberateľné čelá so zámkami proti nechcenému vytiahnutiu. | áno
| 10 | Hlavové čelo s konštantnou výškou, nezávislé na polohe ložnej plochy, pre zabránenie kolízie príslušenstva s okolím lôžka, | áno
| 11 | Štvordielna ložná plocha - chrbtový a stehenný diel polohovateľný pomocou elektromotorov, lýtkový diel mechanicky. | áno
| 12 | Elektromotory chrbtového a stehenného dielu integrované pod ložnou plochou, nepresahujúce pôdorys lôžka. Ložná plocha na min. 2 teleskopických stĺpových jednotkách. | áno
| 13 | Maximálne uhly polohovateľných dielov minimálne - chrbtový 64o, stehenný 30o, lýtkový 15o. | áno
| 14 | Náklony do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne ±14° pomocou elektromotoru. | áno
| 15 | Zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 40 - 75 cm, pomocou elektromotorov | áno
| 16 | CPR spustenie chrbtového dielu mechanické aj elektronické. | áno
| 17 | Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, funkciou okamžitého zastavenia polohovania STOP, možnosťou blokovania jednotlivých funkcií, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, resuscitačná CPR, Trendelenburg). | áno
| 18 | Pacientský ručný ovládač s integrovaným LED svetlom, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť blokovateľný pre jednotlivé polohy. | áno
| 19 | Automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30 stupňov pre ľahké a rýchle nastavenie polohy pre pacientov s dýchacími ťažkosťami. | áno
| 20 | Súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra). | áno
| 21 | Ložná plocha s automatickým odsunom (autoregresiou ) minimálne chrbtového dielu pri polohovaní pre elimináciu tlaku a strižných síl pôsobiacich na telo pacienta. | áno
| 22 | Ložná plocha z kovových lamiel alebo odolná ložná plocha z vyberateľných plastových krytov pre jednoduché čistenie. | áno
| 23 | Veľkosť ložnej plochy min. 85 x 200 cm. | áno
| 24 | Univerzálny držiak príslušenstva - 2 ks umiestnený v hlavovej časti. | áno
| 25 | Lišta s min. 2 nastaviteľnými háčikmi na príslušenstvo po stranách lôžka. | áno
| 26 | Možnosť predĺženia ložnej plochy min. 20 cm. | áno
| 27 | Bezpečné pracovné zaťaženie min. 250 kg. | áno
| 28 | Priemer pojazdových koliesok minimálne 150 mm | áno
| 29 | Ľahko ovládateľná centrálna brzda z obidvoch strán lôžka s 3 polohami (plné brzdenie, smerová aretácia koliesok, všetky kolieska voľné), s farebne označenými pákami pre ľahké rozpoznanie nastavenej polohy brzdy. | áno
| 30 | Plastový kryt podvozku zabraňujúci vniknutiu nečistôt do podvozku lôžka. | áno
| 31 | Zálohová batéria pre polohovanie bez pripojenia k elektrickej sieti. | áno
| 32 | Farebné výplne čiel event. bočníc - výber minimálne z 8 farieb. | áno
| 33 | Farba kovových častí lôžka – svetlošedá, alebo biela, alebo šedá | áno
| 34 | Plastové nárazové rohové kolieska v každom rohu lôžka. | áno
| 35 | Krútený napájací kábel s odolnou izoláciou proti mechanickému namáhaniu, dezinfekcii a UV žiareniu, dĺžka min. 3 m od čela lôžka pri natiahnutí. | áno
| 36 | Kábeláž umiestnená vhodne tak aby pri polohovaní nedošlo k jej deformácii. | áno
| 37 | Napájanie 230-240 V / 50-60 Hz. | áno
| 38 | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení lôžka. | áno
| 39 | Vizuálna, alebo akustická indikácia bezpečnej polohy lôžka (lôžko v najnižšej výške) ľahko a rýchlo rozpoznateľnej pri pohľade z boku lôžka. | áno
| 40 | Alarm odbrzdeného lôžka pri zapojení do el. siete | áno
| 41 | Hrazda lakovaná, nosnosť min. 75 kg, umiestniteľná do držiaku na lôžku, ku každému lôžku. | áno
| 42 | Plastová rukoväť k hrazde, samonavíjacia, ku každému lôžku. | áno
| 43 | Infúzny stojan, teleskopický, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku, ku každému lôžku. | áno
| 44 | Pasívny antidekubitný matrac pre stredný až vysoký stupeň rizika dekubitov. | áno
| 45 | Trojvrstvový matrac z 2 pien zo studenej PUR peny (min. hustoty 45 kg/m3) a vrchnou vrstvou (minimálne v zóne pod hlavou a päťami) z termoelastickej peny min. hustoty 50 kg/m3. Znížená horľavosť min. CRIB 5. | áno
| 46 | Vystužené okraje z tuhšej studenej PUR peny pre pohodlné sedenie na okraji lôžka. | áno
| 47 | Poťah ľahko snímateľný - zips minimálne z dvoch strán (180o) s ochranou chlopňou proti znečisteniu, paropriepustný, vodeodolný, prateľný na 70 oC. | áno
| 48 | Materiálu poťahu je baktériostatický, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný, so sníženou horľavosťou (min. CRIB 5). | áno
| 49 | Nosnosť min. 200 kg. | áno
| 50 | Tvar a rozmery plné kompatibilné s lôžkom, výška minimálne 14 cm. | áno
| 51 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 52 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 53 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 54 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## Časť č.3
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Lôžko pre kritickú starostlivosť, s laterálnym náklonom
Počet: |  | 6 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Lôžko pre kritickú starostlivosť, s laterálnym náklonom | 1 | Lôžko v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52. | áno
| 2 | Maximálne vonkajšie rozmery lôžka 225 x 105 cm. | áno
| 3 | Stabilita lôžka (lôžko sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri maximálnom zaťažení). | áno
| 4 | Hladký povrch jednotlivých dielov, celistvé a hladké zvary, bez otvorených dutín. | áno
| 5 | Odolnosť materiálov pre čistenie bežne používanými dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu. | áno
| 6 | Na každej strane lôžka dve sklopné bočnice plastové, s funkciou tlmeného spustenia; bočnice v oblasti hlavy sa pohybujú spolu s chrbtovým dielom. | áno
| 7 | Výška bočníc min. 45 cm nad povrchom ložnej plochy, s ochranou pacienta pred pádom či zakliesnením, bočnice delené a stabilné bez výkyvov. | áno
| 8 | Doplnkový diel bočníc do lýtkovej časti, ku každému lôžku. | áno
| 9 | Celoplastové vyberateľné čelá so zámkami proti nechcenému vytiahnutiu. | áno
| 10 | Štvordielna ložná plocha – chrbtový, stehenný a lýtkový diel polohované pomocou elektromotorov. | áno
| 11 | Elektromotory chrbtového, stehenného a lýtkového dielu integrované pod ložnou plochou, nepresahujúce pôdorys lôžka. Ložná plocha na min. 3 teleskopických stĺpových jednotkách. | áno
| 12 | Maximálne uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 64°, stehenný 30°, lýtkový 17° | áno
| 13 | Náklony do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne ±13° pomocou elektromotoru. | áno
| 14 | Zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 45 - 80 cm, pomocou elektromotoru. | áno
| 15 | CPR spustenie chrbtového dielu mechanické aj elektronické. | áno
| 16 | Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, funkciou okamžitého zastavenia polohovania STOP, možnosťou blokovania jednotlivých funkcií, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR). | áno
| 17 | Pacientské ovládače integrované v stredovej alebo hlavovej bočnici, polohovanie minimálne chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Možnosť blokovania pre jednotlivé polohy. | áno
| 18 | Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy, s ochranou proti nechcenému polohovaniu. | áno
| 19 | Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie laterálneho náklonu, s ochranou proti nechcenému polohovaniu. | áno
| 20 | Automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30 stupňov pre ľahké a rýchle nastavenie polohy pre pacientov s dýchacími ťažkosťami. | áno
| 21 | Súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra). | áno
| 22 | Ložná plocha s automatickým odsunom (autoregresiou ) minimálne chrbtového dielu pri polohovaní pre elimináciu tlaku a strižných síl pôsobiacich na telo pacienta. | áno
| 23 | Ložná plocha z kovových lamiel, alebo plastových krytov, prípadne HPL krytov, ľahko čistiteľná. | áno
| 24 | Veľkosť ložnej plochy min. 85 x 200 cm. | áno
| 25 | Univerzálny držiak príslušenstva - 2 ks umiestnený v hlavovej časti. | áno
| 26 | Lišta s min. 2 nastaviteľnými háčikmi na príslušenstvo po stranách lôžka. | áno
| 27 | Možnosť predĺženia ložnej plochy min. 20 cm, pomocou elektromotoru. | áno
| 28 | Bezpečné pracovné zaťaženie min. 250 kg. | áno
| 29 | Priemer pojazdových koliesok minimálne 150 mm. | áno
| 30 | Ľahko ovládateľná centrálna brzda z obidvoch strán lôžka s 3 polohami (plné brzdenie, smerová aretácia koliesok, všetky kolieska voľné), s farebne označenými pákami pre ľahké rozpoznanie nastavenej polohy brzdy. | áno
| 31 | Plastový kryt podvozku zabraňujúci vniknutiu nečistôt do podvozku lôžka. | áno
| 32 | Zálohová batéria pre polohovanie bez pripojenia k elektrickej sieti. | áno
| 33 | Farba kovových častí lôžka – svetlošedá, alebo biela, alebo šedá. | áno
| 34 | Plastové nárazové rohové kolieska v každom rohu lôžka. | áno
| 35 | Krútený napájací kábel s odolnou izoláciou proti mechanickému namáhaniu, dezinfekcii a UV žiareniu, dĺžka min. 3 m od čela lôžka pri natiahnutí. | áno
| 36 | Kábeláž umiestnená vhodne tak aby pri polohovaní nedošlo k jej deformácii. | áno
| 37 | Napájanie 230-240 V / 50-60 Hz. | áno
| 38 | Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania pri preťažení lôžka. | áno
| 39 | Ukazovatele náklonu ložnej plochy a chrbtového dielu. | áno
| 40 | Bezpečnostné nočné podsvietenie lôžka. | áno
| 41 | Laterálny náklon lôžkom minimálne ±15° pomocou elektromotoru. | áno
| 42 | Hrazda lakovaná, nosnosť min. 75 kg, umiestniteľná do držiaku na lôžku, ku každému lôžku. | áno
| 43 | Plastová rukoväť k hrazde, samonavíjacia, ku každému lôžku. | áno
| 44 | Infúzny stojan, teleskopický, chrómovaný, umiestniteľný do držiaku na lôžku, ku každému lôžku. | áno
| 45 | Ochranná tlmiaca podložka s umývateľným povrchom, použitie pri laterálnom náklone. | áno
| 46 | Pasívny antidekubitný matrac pre stredný až vysoký stupeň rizika dekubitov. | áno
| 47 | Trojvrstvový matrac z 2 pien zo studenej PUR peny (min. hustoty 45 kg/m3) a vrchnou vrstvou (minimálne v zóne pod hlavou a päťami) z termoelastickej peny min. hustoty 50 kg/m3. Znížená horľavosť min. CRIB 5. | áno
| 48 | Vystužené okraje z tuhšej studenej PUR peny pre pohodlné sedenie na okraji lôžka. | áno
| 49 | Poťah ľahko snímateľný - zips minimálne z dvoch strán (180o) s ochranou chlopňou proti znečisteniu, paropriepustný, vodeodolný, prateľný na 70 oC. | áno
| 50 | Materiálu poťahu je baktériostatický, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný, so sníženou horľavosťou (min. CRIB 5). | áno
| 51 | Nosnosť min. 200 kg. | áno
| 52 | Tvar a rozmery plné kompatibilné s lôžkom, výška minimálne 14 cm. | áno
| 53 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 54 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 55 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 56 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## časť č.4
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Lôžko elektrické pre OAIM
Počet: |  | 3 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Lôžko elektrické pre OAIM | 1 | I. Štandardná výbava nemocničného lôžka | áno
| 2 | Nosnosť lôžka: väčšie alebo rovné 250 kg | áno
| 3 | Ložná plocha : Výška - väčšie alebo rovné 44 cm | áno
| 4 | Ložná plocha: Šírka minimálne 85 cm | áno
| 5 | Ložná plocha: Dĺžka min. 200 cm | áno
| 6 | Vonkajšie rozmery: Dĺžka max. 225 cm | áno
| 7 | Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami max. 105 cm | áno
| 8 | Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický | áno
| 9 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) | áno
| 10 | Podjazdnosť min. 4 cm | áno
| 11 | Dielna ložná plocha 4 diely | áno
| 12 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek a pod. | áno
| 13 | Polohovanie chrbtového dielu elektricky | áno
| 14 | Polohovanie stehenného dielu elektricky | áno
| 15 | Polohovanie lýtkového dielu mechanicky alebo elektricky | áno
| 16 | Rozsah polohovania chrbtového dielu v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 64° | áno
| 17 | Rozsah polohovania stehenného dielu v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 30° | áno
| 18 | Rozsah polohovania lýtkového dielu v rozmedzí väčšom alebo rovnom 0°- 15° | áno
| 19 | Priemer koliesok min. 150 mm | áno
| 20 | Centrálne brzdenie koliesok (min. 3 kolieska) s krytom podvozku | áno
| 21 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie | áno
| 22 | Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52 | áno
| 23 | Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba | áno
| 24 | Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy minimálne v rozsahu 35 cm | áno
| 25 | Funkcia autoregresie | áno
| 26 | Pohon TR náklonu elektricky min. 13° | áno
| 27 | Pohon ATR náklonu elektricky min. 13° | áno
| 28 | Predné, zadné plastové čelá | áno
| 29 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou | áno
| 30 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min 20 cm | áno
| 31 | Zálohová batéria | áno
| 32 | Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov; ovládač umiestnený v bočniciach | áno
| 33 | Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu. | áno
| 34 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno
| 35 | Ložná plocha kompatibilná s RTG min. pre chrbtovú časť, vrátane držiaku RTG kazety | áno
| 36 | Integrovaná váha | áno
| 37 | Ovládánie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií | áno
| 38 | Laterálny náklon ložnej plochy elektricky min. 20° | áno
| 39 | Ovládací panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR" | áno
| 40 | Nožný ovládač pre polohovanie laterálneho náklonu a zdvihu lôžka | áno
| 41 | Automatický laterálny náklon ("Laterálna terapia") (ložná plocha alebo matrac) | áno
| 42 | II. Doplnková výbava nemocničného lôžka | áno
| 43 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo; eurolišta min. 3 háčiky | áno
| 44 | Hrazda + hrazdička | áno
| 45 | Infúzny stojan | áno
| 46 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) | áno
| 47 | Držiak infúznych púmp | áno
| 48 | III. Matrace | áno
| 49 | Typ matraca I.; aktívny matrac s možnosťou laterálnej terapie ak samotná ložná plocha nezabezpečuje automatickú laterálnu terapiu | áno
| 50 | Rozmery matraca; rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka | áno
| 51 | Vonkajšie rozmery: Výška matraca; min. 16 cm (v prípade hybridného vzduchovo-penového matraca min. 12 cm) | áno
| 52 | Nastvavenie tlaku v matraci: automatické | áno
| 53 | Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton; riziko vzniku dekubitu min. stupňa IV. | áno
| 54 | CPR mód | áno
| 55 | Nosnosť matraca: min. 180 kg | áno
| 56 | Poťah matraca: antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču | áno
| 57 | Dodatočná výplň matraca I. v prípade lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy | áno
| 58 | IV. Špecifikácia záručného servisu | áno
| 59 | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku predložiť k ponuke. | áno
| 60 | ES Prehlásenie o zhode predložiť k ponuke. | áno
| 61 | Dĺžka záruky minimálne 24 mesiacov. | áno
| 62 | Periodické kontroly (BTK) vrátane protokolu v intervale minimálne 1x ročne. V dobe záruky vykonávané zdarma. | áno

## Cena
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
CENA
Verejný obstarávateľ: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Postup: | Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Nemocničné lôžka vrátane záručného servisu |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Uchádzač ocení iba tie položky (časti predmetu zákazky), na ktoré predkladá ponuku. Ostatné položky vynechá, alebo odstráni. V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, prílohu predkladá pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
Časť č. 1 - Nemocničné elektrické lôžko |  | 297 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 2 - Nemocničné akútne elektrické lôžko |  | 14 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 3 - Lôžko pre kritickú starostlivosť, s laterálnym náklonom |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
Časť č. 4 - Lôžko elektrické pre OAIM |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
CELKOM: |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov.
Všeobecné požiadavky:
Predmet zákazky / zmluvy musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky .
Celková cena v EUR bez DPH: | 0
Sadzba DPH: | 20%
DPH v EUR: | 0
Celková cena v EUR s DPH: | 0
Miesto a deň podpisu:
Pečiatka + meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: