## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový angiografický systém
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový angiografický systém
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový angiografický systém
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový angiografický systém
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
1. |  | 2. | 3.
1. Jednorovinový angiografický systém s plochým detektorom ukotvený na podlahu. Angiografický systém s možnosťou 3D a CT rekonštrukcií pre vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov obsahujúci najnovšie dostupné technológie na redukciu radiačnej záťaže pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr. Požaduje sa dodanie nového, nepoužitého a nerepasovaného prístroja. Cena prístroja zahŕňa aj : - služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov, - kompletizáciu a inštaláciu prístroja, - odskúšanie a uvedenie prístroja do prevádzky, - zaškolenie zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja, - záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis.
1. C-rameno: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1.1 | Parkovacia pozícia C-ramena pre voľný prístup k vyšetrovaciemu stolu zo všetkých strán počas prípravy pacienta alebo možnosť rotácie stola | áno/spĺňa
1.2 | Dostatočné miesto pri hlave pacienta pre prístup v rámci akútnych stavov | áno/spĺňa
1.3 | Antikolízny systém pre pohyby systému C-ramena | áno/spĺňa
1.4 | Vzdialenosť SID - variabilná minimálne od 90 cm do 119,5 cm alebo vzdialenosť SID - variabilná minimálne od 95 cm do 119 cm | áno/spĺňa
1.5 | Hĺbka C-ramena minimálne 90 cm | áno/spĺňa
1.6 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri ovládaní personálom minimálne 15°/sekunda | áno/spĺňa
1.7 | CRA/CAU angulácia min +/- 45 | áno/spĺňa
1.8 | LAO/RAO rotácia min -100/+105 alebo LAO/RAO rotácia 120° LAO/185° RAO pri hlave, 90° LAO / 90° RAO zo strany alebo ekvivalentné riešenie: ± 130° LAO/RAO pri hlave, zo strany ± 45° LAO/RAO pri nesymetrickom uložení základy otočného C ramena o 35 stupňov od osi stola | áno/spĺňa
1.9 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii minimálne 40°/sekunda | áno/spĺňa
1.10 | Automatický regulátor polohy systému s možnosťou naprogramovania a vyvolania minimálne 10 pamäťových pozícií C-ramena vrátane pozícií detektora | áno/spĺňa
2. Vyšetrovací stôl: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
2.1 | Podlahovo montovaný vyšetrovací stôl s teleskopickým podstavcom | áno/spĺňa
2.2 | RTG transparentná doska min. 195 cm | áno/spĺňa
2.3 | Rotácia vrchnej dosky min. ±90° | áno/spĺňa
2.4 | Motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 74,5 - 102,5 cm alebo motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 80 - 105 cm | áno/spĺňa
2.5 | Pozdĺžny pohyb dosky vyšetrovacieho stola min. 110 cm | áno/spĺňa
2.6 | Šírka stola min. 45 cm | áno/spĺňa
2.7 | Dĺžka stola min. 220 cm | áno/spĺňa
2.8 | Všetky ovládacie prvky stola musia byť na konzole upevnené na bokoch vyšetrovacieho stola pre jednoduchý spôsob a prístup k ovládaniu | áno/spĺňa
2.9 | Plávajúca doska vyšetrovacieho stola v ôsmich smeroch | áno/spĺňa
2.10 | Maximálna nosnosť vyšetrovacieho stola min. 200 kg | áno/spĺňa
2.11 | Univerzálny transparentný držiak ruky pacienta | áno/spĺňa
3. RTG generátor: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
3.1 | Vysokofrekvenčný generátor, nominálny výkon min. 100 kW | áno/spĺňa
3.2 | RTG žiarič min. s 2 ohniskami | áno/spĺňa
3.3 | Vysoký tepelný výkon s chladením pre možnosť dlhodobého vyšetrovania bez prestávok a ochranou proti preťaženiu | áno/spĺňa
3.4 | Prispôsobiteľné napätie anódy v rozsahu minimálne 40 - 125 kV alebo prispôsobiteľné napätie anódy v rozsahu minimálne 50 - 125 kV | áno/spĺňa
3.5 | Prúdový rozsah generátora minimálne 10 - 1000 mA | áno/spĺňa
3.6 | Vysoký stály skiaskopický výkon min 2,5kW po 15 min alebo 4,5 kW po 10 min | áno/spĺňa
3.7 | Automatická kontrola expozície | áno/spĺňa
3.8 | Programovateľné módy pre skiaskopiu a akvizíciu | áno/spĺňa
3.9 | Vysokoobrátková mriežkou alebo primárne spínaná rtg lampa s rotačnou anódou s metalickými alebo špirálovými ložiskami | áno/spĺňa
3.10 | Odnímateľná mriežka rozptylového žiarenia | áno/spĺňa
3.11 | Nastavenie pozície kolimátora na monitore bez RTG žiarenia | áno/spĺňa
3.12 | Tepelná kapacita RTG anódy minimálne 2400 kHU | áno/spĺňa
3.13 | Kolimácia pri LIH (Last Image Hold) | áno/spĺňa
3.14 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacienta, vybavenie zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielaním do PACS systému | áno/spĺňa
4. Digitálny systém akvizície obrazu a zobrazovanie: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
4.1 | Plochý dynamický detektor s vysokým rozlíšením s veľkosťou minimálne 30x40cm, v prípade obdĺžnikového detektora možnosť jeho rotácie | áno/spĺňa
4.2 | Veľkosť pixelu maximálne 200 μm | áno/spĺňa
4.3 | Matrica detektora minimálne 1000 x 1000 pixel | áno/spĺňa
4.4 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke minimálne 12 bit | áno/spĺňa
4.5 | Digitálna subtrakčná angiografia (DSA) | áno/spĺňa
4.6 | Digitálna angiografia natívna | áno/spĺňa
4.7 | Periférne DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom s natívnym aj subtrahovaným zobrazením obrazu (bolus chase) s jednou akvizíciou a iba s jedným nástrekom kontrastnej látky pod vizuálnou kontrolou prietoku (bolus flow) | áno/spĺňa
4.8 | Roadmap z DSA s voľbou intenzity cievy a kostí počas skiaskopie | áno/spĺňa
4.9 | Simultánne zobrazenie roadmapu i natívnej skiaskopie na monitoroch vedľa seba | áno/spĺňa
4.10 | 3D rotačná angiografia s kontrastom | áno/spĺňa
4.11 | 3D subtrakčná rotačná angiografia | áno/spĺňa
4.12 | 3D CT rotačná angiografia s kontrastom alebo bez kontrastu s variabilnou rýchlosťou rotácie pre kontrolu krvácania alebo vizualizácie jemných štruktúr, cone beam CT angiografia | áno/spĺňa
4.13 | Pulzná fluoroskopia min 4fps až 30fps s možnosťou uloženia fluorosekvencií | áno/spĺňa
4.14 | Maximálna deklarovaná dávka pre DSA expozície meraná podľa IEC 60601 2-43 na 20 cm PMMA fantóme ak je údaj výrobcom udávaný | áno/spĺňa
4.15 | Softvér pre elimináciu (redukciu) kovových objektov | áno/spĺňa
5. Ovládanie systému a zobrazovanie: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
5.1 | Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom diagnostickom monitore s integrovaným ovládaním a so stropným závesom a možnosťou výškového nastavenia s uhlopriečkou minimálne 55“ | áno/spĺňa
5.2 | Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 6 Mpix | áno/spĺňa
5.3 | Počet externých videovstupov pre monitor minimálne 9 | áno/spĺňa
5.4 | Minimálne 2 ks TFT-LCD diagnostické monitory s vysokým rozlíšením a s uhlopriečkou minimálne 18“ v miestnosti ovládača alebo 1 ks TFT- LCD monitor s uhlopriečkou minimálne 30“ v miestnosti ovládača pre znázornenie všetkých obrazových zdrojov | áno/spĺňa
5.5 | Výber zobrazenia na monitoroch z dotykovej obrazovky na ovládacej konzole na boku stola | áno/spĺňa
5.6 | Ovládacia konzola upevnená na vyšetrovacom stole pre pohyby systému gantry, pre ovládanie pacientskeho stola a pre nastavenie kolimátora | áno/spĺňa
5.7 | Ovládacia konzola určená pre obrazový systém na strane vyšetrovacieho stola vo forme dotykového LCD displeja vrátane možnosti postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov | áno/spĺňa
5.8 | Ovládacia konzola v miestnosti operátora pre obrazový systém vrátane postprocesingu, kvantifikácie a selekcie anatomických programov | áno/spĺňa
5.9 | Plne integrované kvantitatívne vaskulárne analýzy ovládané priamo od vyšetrovacieho stola aj z ovládača, vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, meranie uhlov a vzdialeností a rôznych druhov automatických kalibrácií | áno/spĺňa
5.10 | Nožný spínač vo vyšetrovacej i ovládacej miestnosti pre spúšťanie expozície a skiaskopiu | áno/spĺňa
5.11 | Výstupy v DICOM formáte, DICOM: Send, Storage, Query/Retrieve, Print | áno/spĺňa
5.12 | Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa | áno/spĺňa
5.13 | Záznam formátu na CD/DVD v DICOM formáte | áno/spĺňa
5.14 | Obrazová kapacita systému minimálne 50 000 obrazov DSA v matici minimálne 1024 x 1024 / 12 bit | áno/spĺňa
6. Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
6.1 | Angiografická pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie 3D a CT obrazov | áno/spĺňa
6.2 | HW: procesor minimálne 4-jadrový 2,4 GHz, operačná pamäť minimálne 8G, samostatný disk s kapacitou minimálne 300 GB, výkonná grafická karta pre 3D zobrazovanie, DVD+/-RW | áno/spĺňa
6.3 | Farebný TFT-LCD diagnostický monitor o uhlopriečke minimálne 19" | áno/spĺňa
6.4 | 2D post processing XA, analýza stenózy | áno/spĺňa
6.5 | 3D rekonštrukcia a post processing XA, CT, MR | áno/spĺňa
6.6 | 3D rekonštrukcie: volume rendering, MPR, MIP | áno/spĺňa
6.7 | 3D roadmapping z CT modelu | áno/spĺňa
6.8 | 3D roadmapping z 3D rotačnej angiografie | áno/spĺňa
6.9 | 3DCT vizualizácia „soft-tissue“ pre kontrolu krvácania | áno/spĺňa
6.10 | Multimodalitná fúzia obrazov 3DRA/CT/MR pre plánovanie intervencií | áno/spĺňa
6.11 | SW pre plánovanie a navigáciu pri embolizačných zákrokoch, pre segmentáciu a analýzu ciev z CT i 3DRA, pre vizualizácie perfúzie z DSA alebo CT | áno/spĺňa
6.12 | SW na potlačenie respiračných artefaktov v 3D angiografii | áno/spĺňa
6.13 | Výstupy v DICOM formáte, DICOM: Send, Storage, Query/Retrieve, Print | áno/spĺňa
6.14 | Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACSu | áno/spĺňa
6.15 | Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS systémom verejného obstarávateľa | áno/spĺňa
7. EKG monitor: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
7.1 | Obrazovka min 10“ TFT, pracujúca na baterky | áno/spĺňa
7.2 | Vitálne funkcie: EKG/resp, NIMP, SpO2 | áno/spĺňa
7.3 | 8 kriviek na obrazovke, 2 x IBP | áno/spĺňa
7.4 | Alarmy | áno/spĺňa
7.5 | Pripojenie a zobrazenie z EKG monitoru aj na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni | áno/spĺňa
8. Automatický tlakový injektor: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
8.1 | Možnosť úplnej synchronizácie s RTG žiarením | áno/spĺňa
8.2 | Umiestnenie injektora na stropnom otočnom statíve | áno/spĺňa
9. Príslušenstvo: |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
9.1 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - pojazdný ochranný štít z oloveného skla na pojazdnom, otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese spolu s malým operačným svetlom | áno/spĺňa
9.2 | Radiačná ochrana upevnená z boku stola | áno/spĺňa
9.3 | Polohovacie podložky pod hlavu a kolená | áno/spĺňa
9.4 | Špeciálne príslušenstvo na stôl s podložkou pod ruku pri upažení | áno/spĺňa
9.5 | Pacientsky matrac | áno/spĺňa
9.6 | Krátkodobý záložný zdroj (minimálne 10 minút) pre možnosť pokračovania prevádzky angiografického systému | áno/spĺňa
9.7 | Intercom pre komunikáciu medzi vyšetrovňou a vyhodnocovacou stanicou | áno/spĺňa
9.8 | Doba odstávky systému maximálne 14 dní | áno/spĺňa
9.9 | Inštalácia prístroja prebehne bez nutnosti vyvolaných stavebných úprav vrátane zásahu do podlahových a stropných konštrukcií | áno/spĺňa
9.10 | Rozvádzač pre pripojenie prístroja k elektrickým obvodom | áno/spĺňa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: |  | Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový angiografický systém
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Jednotková cena za MJ
|  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v € | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
1. | Jednorovinový angiografický systém |  |  | 0 | 0
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH: |  |  |  |  | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Jednorovinový angiografický systém
Zoznam známych subdodávateľov
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
...................................................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač