## Hárok1
Príloha č. 1) Opis predmetu a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458
Názov predmetu zákazky: ORL shaver systém - vŕtací a frézovací systém s opt. hlavicou
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkané zariadenie:
Požadovaný parameter | Požadovaný parameter |  |  |  | Skutočný parameter | Produktový list
| Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Uveďte áno/nie v prípade číselných hodnôt uveďte skutočnosť | Uveďte číslo strany a číslo riadku daného parametra v produktovom liste
ORL shaver systém | ks |  |  | 1
Shaverová konzola | ks |  |  | 1
Shaverová rúčka | ks |  |  | 2
Sterilizačný kontajner na rúčku | ks |  |  | 1
Vŕtačka | ks |  |  | 1
Priamy nadstavec na vŕtačku | ks |  |  | 1
Zahnutý nadstavec pre vŕtačku | ks |  |  | 1
Irigačný set pre vŕtačku | ks |  |  | 1
6 metrový sieťový kábel | ks |  |  | 1
Nožný pedál | ks |  |  | 1
Rozmer shaverovej konzoly š x v x h | mm |  | 280x353x270
Hmotnosť shaverovej jednotky | kg |  | 7.5
Veľkosť dotykového displeja | palec | 21
Rozlíšenie displeja shaverovej jednotky | pixel | 480x640
Vstupné napätie | V | 100-240
Frekvencia | Hz |  |  | 50/60
Príkon | VA |  |  | 500
Shaver konzola- peristaltická pumpa nastaviteľný objem | cc/min | 0 | 50
Shaver konzola- mód oscilačný handpiece | rpm | 50 | 5000
Shaver konzola- jednosmerný mód shaver | rpm | 50 | 12000
Váha shaver | g |  | 255
Vŕtačka-maximálna rýchlosť jednosmerný mód a spätný mód | rpm | 60000
Váha vŕtačka | g |  | 105
Priemer shaver nožov- oscilačný mód | mm | 2 | 4.5
Dĺžka shaver nožov- oscilačný mód | cm | 11 | 27
Zakrivenie shaver nožov | stupne | 0° | 120°
Priemer vrtákov- ušný vŕtací mód | mm | 0.5 | 70
Dĺžka vrtákov- ušný vrtací mód | mm | 55 | 74
Technické vlastnosti | Požadovaný parameter |  |  |  | Skutočný parameter Uveďte áno/nie v prípade číselných hodnôt uveďte skutočnosť
Peristaltická pumpa zabezpečuje kontinuálny preplach noža/vrtákov počas chodu. Irigácia limitovaná nastavením na dotykovom panely konzoly | áno
Automatické rozpoznávanie operačného zariadenia (handpiece, vŕtačka, nožný pedál, irigačné hadice) | áno
Ovládanie rýchlostných módov jednoduchým navolením na dotykovej obrazovke | áno
Intuitívny dizajn | áno
Možnosť použiť pre MRI/CT navigované operačné výkony bez nutnosti upgrade, kde je plne integrovaný navigačný systém | áno
Kompatibilita nožov pre prevedenie navigovaného FESS výkonu | áno
Napojiteľné rôzne nože na prevedenie výkonov v PNG, laryngu, na hlasivkách či nosohltane | áno
Plne autoklávovateľný | áno
Možnosť čistenia v automatických dezinfektoroch ako ostatné studené inštrumenty | áno
Ergonomická pogumovaná rukoväť s úchytom pre irigačnú hadicu na oboch stranách rukoväte odstupujúca priamo zo shaverového noža/vrtáku | áno
Nože oscilačné rezacie, oscilačné pol-rez, sub a supraglotické stínacie, rezne vrtáky a jemné hrubozrnné diamanty pre shaver mód jednosmerného chodu v rôznych dĺžkach a zakriveniach podľa vhodnosti k danému operačnému výkonu | áno
Ergonomická rukoväť | áno
Možnosť používať vrtáky: diamant hrubozrnný, jemnozrnný, carbidový rezací, crosscut rezací vrták, vrtáky z chirurgickej ocele | áno
Diamantové ušné vrtáky farebne odlíšené ,pozlátené | áno
Vrtáky v rôznych dĺžkach a priemeroch | áno
Autoklávovateľný | áno
Dizajn non slip, nešmykľavý povrch pre presnejšie ovládanie | áno
Funkcia variabilného chodu | áno
Dezinfikovateľný | áno
Min. 3 tlačidlá režimu, nádstavca a ovládacie tlačidlo | áno
Záručná doba | Požadovaný parameter |  |  |  | Skutočný parameter Uveďte áno/nie v prípade číselných hodnôt uveďte skutočnosť
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie , v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno
Cena spolu v € bez DPH: |  |  |  |  | 0
DPH v € 20% : |  |  |  |  | 0
Cena spolu v € s DPH: |  |  |  |  | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
5. čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Poznámky: Prosíme o predloženie produktového listu vyššie uvedeného zariadenia
* uvedená cena je vrátane dopravy na miesto určenia, vrátane inštalácie zariadenia a jeho uvedenia do prevádzky, vrátane zaškolenia personálu na obsluhu
V ................................, dňa ................................ | ......................................................................
podpis a pečiatka uchádzača