## Hárok1
Príloha č. 3) Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458
Názov predmetu zákazky: Optický koherentný tomograf s OCT Angio a nemydriatickou fundus kamerou
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkaný tovar
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Optický koherentný tomograf s OCT Angio a nemydriatickou fundus kamerou
I. Opis predmetu zákazky
Technická špecifikácia | Požadovaný parameter | Uveďte áno/nie v prípade číselných hodnôt uveďte skutočnosť
Optický kogerentný tomograf s OCT angio a nemydriatickou fundus kamerou | 1 ks
Rýchlosť skenovania A-scan | min. 100.000 skenov/sek.
Optická rozlišovacia schopnosť transverzálna | min. 20 µm
Optická rozlišovacia schopnosť axiálna | min. 8 µm
Hĺbka skenu | min. 2,6 mm
Vlnová dĺžka (λ) skenovacieho lúča | min. 1050 nm
Zobrazenie fundusu s korekciou pohybu | min. 45° stupeň
Fokusovanie v rozsahu | min. - 33,00 D/dpt a max. 40,00 D/dpt
Priemer pupily | min. 2,50 mm
Veľkosť skenu | min. 12x9 mm
Technológia zobrazovania | SS- Swept Source
Zdroj svetla | Infra reed led (IRL) alebo ekvivalentný
Aktívne sledovanie oka v reálnom čase eye-tracking systém | áno
Multimodálne zobrazenie - presná lokalizácia skenu na fundus snímke v reálnych farbách | áno
Zobrazenie OCT a plnohodnotného fundusu oka na jednej obrazovke | áno
Možnosť získania snímky fundusu a ľubovoľné nastavenia B skenu podľa potreby lekára FGA (fundus guided acqusition) | áno
Funkcia Follow - up | áno
OCT Angio | áno
Režim snímania fundusu | farebné, Red- free a IR
Diagnostika makuly, RNFL a zrakového nervu | áno
Analýzy gangliových buniek | áno
Automatická centrácia disku | áno
Pozorovanie a snímkovanie tomografu očného pozadia/predného segmentu | áno
Vyšetrovanie predného segmentu oka v rozsahu skenu min. 16 mm | áno
Skenovanie obidvoch komorových uhlov súčasne | áno
Glaukómový mód | áno
Glaukómový report zobrazujúci súvislosť medzi poškodením retiny (štruktúrou) a stratami vo vizuálnom poli (funkciou) | áno
Vnútorná aj vonkajšia fixácia s pamäťou min. 9 bodov | áno
Porovnanie výsledkov s normatívnou databázou | áno
Porovnanie výsledkov vyšetrení v čase | áno
Zobrazenie zmien po jednotlivých vrstvách (EnFace) | áno
Model skenovania:
Linear scan | áno
5Line cross scan | áno
Radial scan | áno
3D Makula (H/V) | áno
3D Wide scan | áno
3D Disc | áno
Anterior Line (H/V) | áno
Anterior Radial | áno
Anterior 3D | áno
OCT Angio | áno
Fundus photo Color fundusu
CCD Interná kamera | áno
Periférny mód na fundus | áno
Stereo fundus | áno
Variabilita reportov-Trendová analýza (RNFL), GCC, 3D Makula,Disk | áno
Glaucoma report | áno
Počítač:
Operačný systém | Windows 10, 64 bit OS kompatibilný alebo ekvivalentný
Procesor | Intel CPU i9 alebo ekvivalentný
RAM | min. 32 GB
Hard disk | 2x2 TB/RAID/minimálne
Veľkosť LCD monitora | min. 27"
USB porty | min. 3 ks
LAN 1 GB | áno
Možnosť exportu a inportu snímok | áno
DICOM/PACS kompatibilita | áno
Ovládací databázový SW | áno
Elektrický stolík s veľkou pracovnou doskou pod OCT | áno
Farebná tlačiareň | áno
Záručná doba
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie , v rámci ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní. Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | Bez nacenenia, zarátane v cene zariadenia.
Obchodné podmienky
Nový, nepoužitý, nerepasovaný prístroj. | Bez nacenenia, zarátane v cene zariadenia.
Cena musí obsahovať dopravu do miesta určenia, zaškolenie obsluhujúceho personálu do údržby a prevádzky.
Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.
Termín dodania: do 12 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
| Cena spolu v € bez DPH: | 0
| DPH v € 20% : | 0
| Cena spolu v € s DPH: | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
5. čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V ................................, dňa ................................
......................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti