**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálnych venóznych katétrov, Midline a PICC“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť č. 7: Periférne zavádzaný centrálny venózny katéter 5F 2L (PICC)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť **konkrétny údaj,** kde je číselná hodnota: |
| - funkcia: katéter určený pre krátkodobé a dlhodobé zavedenie bez časového obmedzenia |  |
| Vlastnosti katétra: |  |
| - dĺžka je min. 55 cm  |  |
| - materiál: polyuretán 4. a viac generácie, kónický  |  |
| - tlak podania je 300psi a viac (vysokotlakový katéter)  |  |
| - termosenzitívny, nepriľnavý, jemný |  |
| - kompatibilný s jódovou a alkoholovou dezinfekciou |  |
| - vnútorný stylet šroubovací s možnosťou napojenia k EKG navigácii |  |
| - drôt k EKG navigácii |  |
| - dobre viditeľné hĺbkové značenie po 1cm, čísla min. po 5cm |  |
| - s otvoreným koncom bez chlopne |  |
| - kónický - eliminuje zalamovanie v mieste výstupu z tela von |  |
| - zacvakávacia (nie zasunovacia) tlačka pre jednoduché uzatvorenie katétra pri aplikácii Štart-Stop |  |
| - tlačka je opatrená značením rýchlosti podávania liečiv min 5ml/sec -  |  |
| - katéter s koncom Luer-Lock |  |
| - spojovacia hadička na katétri dlhá min. 8cm - manipulácia |  |
| - označenie na spojovacej hadičke - power injectable - identifikácia |  |
| - MRI kompatibilný |  |
| - RTG kontrastný |  |
| Set musí obsahovať: |  |
| - bezpečnostná mikropunkčná echogénna ostrá ihla 21G x 7cm |  |
| - mikropunkčný nitinolový vodič s mäkkým rovným koncom 0,018" x min 45cm  |  |
| - mikropunkčný nitinolový vodič RTG viditeľný |  |
| - bezpečnostný skalpel |  |
| - trhací zavádzač po stranách vedenia pre jednoduché rozlomenie zavádzača |  |
| - veľkosť zavádzača min. 5,5F  |  |
| - adaptér katétra s bočným vstupom - šroubovací |  |
| - kartička pre pacienta (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku)  |  |
| - centimeter pre meranie dĺžky zavedenia (meracia páska) |  |
| - návod na použitie (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku)  |  |
| - samolepka s LOT min. 2 ks  |  |
| - katéter so styletom (vnútorný vodič) |  |
| - bezstehová fixácia katétra  |  |
| - tkanivové lepidlo |  |

V......................................, dňa.............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Meno, priezvisko, a podpis