## Hárok1
Predmet zákazky: Videobronchoskop |  |  |  | vypĺňa dodávateľ:
Požadované technické vlastnosti
fibrobronchoskop 1 ks | Rozsah hodnôt |  |  | Parameter dodávateľa
Zariadenie:
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Parameter | Spĺňa
spôsob snímania - farebný CCD čip | požaduje sa
rozlíšenie snímaného obrazu HDTV | požaduje sa
rozsah zorného poľa | mm | 3 | 100
zzorný uhol. | ° | 120
priemer pracovného tubusu | mm |  | 6.5
priemer distálneho konca | mm |  | 6
ohyb hore/dole | ° | 180/120
rotácia vpravo/vľavo | ° | 120/120
priemer pracovného kanála | mm | 3
pracovná dĺžka | mm | 580
funkcia digitálnej chromoendoskopie
kompatibilita s elektrochirurgickými jednotkami
kompatibilita s Nd: YAG laserovými zariadeniami
univerzálny pripájací vodotesný konektor, prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore
kompatibilita s jedstvujúcim videoprocesorom OLYMPUS CV-190 a svetelným zdrojom CLV-190
Technická špecifikácia odsúhlasená:
Meno a priezvisko:
Dátum:
Osobitné požiadavky na plnenie:
Požaduje sa predložiť platný ŠÚKL kód, Vyhlásenie o zhode.
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom
Požaduje sa doprava na miesto plnenia, inštalácia na mieste plnenia, úvodné zaškolenie personálu / obsluhy, ak to výrobca požaduje pre správnu a odbornú manipuláciu; návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
Zariadenie musí byť dodávateľom dodané nové, nepoužívané, nerepasované akompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
Splatnosť faktúry 60 dní.
Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu tak, aby zahŕňala všetky akékoľvek náklady /doprava tovaru na miesto plnenia, náklady na prezentáciu funkčnosti, náklady na odstraňovanie chýb počas záručnej doby.
Zmluvné strany sa dohodnú, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas objednávateľa je oprávnený.
Zmluvné strany sa Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
V prípade porušenia bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
Záručná doba 24 mesiacov.
Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.

## Hárok1 (2)
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43 |  | Príloha č. 5 Výzvy
041 90 Košice
Technická špecifikácia od dodávateľa
Predmet zákazky: Bronchoskopy
Časť 2: Bronchoskop
Názov zákazky: Bronchoskop
Požadované technické vlastnosti
Bronchoskop | Rozsah hodnôt
Technické vlastnosti | Spĺňa/nespĺňa | Hodnota ponúkaného produktu
spôsob snímania - farebný CCD čip
rozlíšenie snímaného obrazu HDTV
rozsah zorného poľa 3 - 100 mm
zorný uhol min. 120°
priemer pracovného tubusu max. 6,5mm
priemer distálneho konca max 6mm
ohyb hore/dole 180/120°
rotácia vpravo/vľavo 120/120°
priemer pracovného kanála min. 3mm
pracovná dĺžka min. 580mm
funkcia digitálnej chromoendoskopie
kompatibilita s elektrochirurgickými jednotkami
kompatibilita s Nd: YAG laserovými zariadeniami
univerzálny pripájací vodotesný konektor, prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore
kompatibilita s jestvujúcim videoprocesorom OLYMPUS CV-190 a svetelným zdrojom CLV-190
Kontaktná osoba uchádzača:
Meno a priezvisko
Pracovná pozícía.
Tel číslo:
E-mail: