Všetkým záujemcom

Váš list značky/zo dňa	Naša značka                                Vybavuje                                     Prešov dňa

302/2019/VO	              Ing. Harčárová/ 051 7011060                  23.04.2019

Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):

Verejný obstarávatel' uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky následne:

Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set: áno Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby nebolo možné omylom vypnúť prebiehajúcu infúziu samotným stisnutím tlačidla OFF a tak omylom vystaviť pacienta nebezpečenstvu (po vypnutí už neprebieha žiadny alarm, ako pri samotnom prerušení terapie pomocou tlačidla STOP), preto je v infúznych pumpách krok zdvojený - najskôr prerušenie terapie - tlačidla STOP, následne vypnutie pumpy - tlačidlo OFF. U niektorých výrobkov je ale nutné vysunúť infúzny set z pumpy a to napríklad z dôvodu, že otvorenie dvierok je riešené elektronicky a preto by po vypnutí prístroja nebolo možné set z pumpy vybrať.

Otázka č.1:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie, pri ktorom uchádzač ponúka volumetrickú infúznu pumpu, ktorú nie je možné vypnúť počas prebiehajúcej infúzie a teda s vloženým setom, ale až po užívateľom vedomom zastavení infúzie tlačidlom STOP? Predmetný dotaz sa týka lineárnych aj volumetrických púmp vo všetkých kategóriách.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie tohto parametra.

Verejný obstarávatel' uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky následne:

Centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.

Dokovacia stanica je logicky umiestnená spolu s infúznou pumpou, ktorá hlási alarm. Centrálny vizuálny alarm slúži pre lepšiu viditeľnosť a rýchlejšiu identifikáciu miesta alarmu pri pohľade z diaľky. Zvukový alarm je už ale zastúpený na infúznej pumpe.

Otázka č.2:

Bude verejný obstarávateľ' akceptovať riešenie, pri ktorom je zvukový alarm súčasťou infúznej pumpy?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, cieľom parametra bolo, aby bol aj akustický alarm možný, to či vychádza z dokovacej stanice, alebo samotnej pumpy nie je preto dôležité a verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie tohto parametra.

S pozdravom

Ing. Katarína Harčárová

oddelenie verejného obstarávania