## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Ventilátor transportný:
1. | Výdrž prístroja na batériu: minimálne 5 hod optimálne 7h
2. | Napájanie: 24 - 230 V
3. | Hmotnosť: maximálne 6 kg
4. | Rozlíšenie displeja: minimálne 240 * 128 pixel
5. | Veľkosť displej: minimálne 108 x 56 mm
6. | Módy ventilácie: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP
7. | Doplnkové vybavenie pre ventilátor: KAPNOMETER
8. | Podpora tlaku vo ventilačnom móde: VCSIMV, PC-BIPAP a SpnCPAP
8.1 | Apnoe ventilácia: SpnCPAP
8.2 | AutoFlow: VC-CMV, VC-AC a VC-SIMV
8.3 | NIV: SpnCPAP (/PS), PC-BIPAP, (/PS), VC-CMV /AF, VC-AC /AF and VC-SIMV/AF
9. | Nastavenie:
9.1 | Integrovaný mainstream CO2 monitor
9.2 | Posielanie dát v reálnom čase - RS232
9.3 | Autoflow - cieľový objem - tlak kontrolovaný ventiláciou
10. | CPR –chod: Tlakové limity, nekonštantná objemová ventilácia počas inspiračného času keď sa dosiahne PMAX
11. | Tidal volume VT: 0,05 - 2 L
12. | Ti / I:E: I:E alebo Ti - nastaviteľné pre vešetký ventilačné módy
13. | Pomer ventilačného času I:E: 1:100 do 50:1
14. | Inspiračný tlak Pinsp: PEEP +3 do 55 mBar
15. | O2 koncentrácia: 40 do 100 vol.%
16. | PEEP/CPAP: 0 do 20 mBar
17. | Citlivosť triggra (dychový trigger): 1 do 15 l/min
18. | Tlaková podpora – Psupp: 0 do 35 mBar (real k PEEP)
19. | Max. insppiračný prietok:
19.1 | 100l/m - tlaková podpora 350 kPa
19.2 | 80l/m - tlaková podpora 350 kPa
19.3 | 39l/m - tlaková podpora 270 kPa
20. | Zobrazované merané hodnoty: MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon, etCO2
| alebo ekvivalentné riešenie: |  | xxx | xxx
Zobrazované merané hodnoty: VTI, VTE, PIP, PEEP, Ti, Tw, FiO2, I/T, L:E, Vvol, Leak
21. | Elektromagnetická kompatibilita: - zhoda s IEC/EN 60601-1-2:2007, EN 794-3 a ISO 10651-3
| alebo ekvivalentné riešenie: |  | xxx | xxx
Elektromagnetická kompatibilita: - zhoda s EC/EN 60601-1-2:2007, RTCA/DO-160:2007, ISO 10651-3
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Ventilátor transportný | ks | 1
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania prístroja |  |  |  | kalendárnych dní
2 | Záručná doba prístroja |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač