## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Ventilátor transportný:
1. | Výdrž prístroja na batériu: minimálne 5 hod optimálne 7h
2. | Napájanie: 24 - 230 V
3. | Hmotnosť: maximálne 6 kg
4. | Rozlíšenie displeja: minimálne 240 * 128 pixel
5. | Veľkosť displej: minimálne 108 x 56 mm
6. | Módy ventilácie: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP
7. | Doplnkové vybavenie pre ventilátor: KAPNOMETER
8. | Podpora tlaku vo ventilačnom móde: VCSIMV, PC-BIPAP a SpnCPAP
8.1 | Apnoe ventilácia: SpnCPAP
8.2 | AutoFlow: VC-CMV, VC-AC a VC-SIMV
8.3 | NIV: SpnCPAP (/PS), PC-BIPAP, (/PS), VC-CMV /AF, VC-AC /AF and VC-SIMV/AF
9. | Nastavenie:
9.1 | Integrovaný mainstream CO2 monitor
9.2 | Posielanie dát v reálnom čase - RS232
9.3 | Autoflow - cieľový objem - tlak kontrolovaný ventiláciou
10. | CPR –chod: Tlakové limity, nekonštantná objemová ventilácia počas inspiračného času keď sa dosiahne PMAX
11. | Tidal volume VT: 0,05 - 2 L
12. | Ti / I:E: I:E alebo Ti - nastaviteľné pre vešetký ventilačné módy
13. | Pomer ventilačného času I:E: 1:100 do 50:1
14. | Inspiračný tlak Pinsp: PEEP +3 do 55 mBar
15. | O2 koncentrácia: 40 do 100 vol.%
16. | PEEP/CPAP: 0 do 20 mBar
17. | Citlivosť triggra (dychový trigger): 1 do 15 l/min
18. | Tlaková podpora – Psupp: 0 do 35 mBar (real k PEEP)
19. | Max. insppiračný prietok:
19.1 | 100l/m - tlaková podpora 350 kPa
19.2 | 80l/m - tlaková podpora 350 kPa
19.3 | 39l/m - tlaková podpora 270 kPa
20. | Zobrazované merané hodnoty: MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon, etCO2
alebo ekvivalentné riešenie:
Zobrazované merané hodnoty: VTI, VTE, PIP, PEEP, Ti, Tw, FiO2, I/T, L:E, Vvol, Leak
21. | Elektromagnetická kompatibilita: - zhoda s IEC/EN 60601-1-2:2007, EN 794-3 a ISO 10651-3
alebo ekvivalentné riešenie:
Elektromagnetická kompatibilita: - zhoda s EC/EN 60601-1-2:2007, RTCA/DO-160:2007, ISO 10651-3
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Položka č. 1 - Ventilátor transportný
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Ventilátor transportný | ks | 1
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania prístroja |  |  |  | kalendárnych dní
2 | Záručná doba prístroja |  |  |  | mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | na hodinu
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Ventilátor transportný
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač