## Hárok1
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Zostava pre sťaženú intubáciu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Lyžicový videolaryngoskop s farebnou dotykovou obrazovkou - 1 ks
1.1. | Rukoväť so zahnutým ramienkom ukončeným integrovaným zdrojom svetla a plnefarebnou FullHD kamerou (CMOS snímač) | áno
1.2. | Minimálne vlastnosti kamery: | xx
1.2.1 | snímač CMOS | áno
1.2.2 | automatické zaostrenie | 20 - 100 mm
1.2.3 | uhol záberu | min. 60°
1.3 | Integrovaný zdroj svetla LED: biele svetlo v rozsahu teploty farby 4 800 - 5 200 K | áno
1.3.1 | výkon: | min. 1000 lux
1.4 | Ramienko musí byť nastaviteľné pre kategóriu pacientov od novorodencov po dospelých pacientov | áno
1.5 | Ramienko umožňujúce jednoduché nasadenie jednorazových ako aj opakovateľne použiteľných laryngoskopických lyžíc | áno
1.6 | Dostupnosť laryngoskopických lyžíc od veľkosti pre novorodenca po dospelého pacienta - min. 4 veľkosti | áno
1.7 | Kompatibilné s endotracheálnymi trubicami priemeru | min. 2,5 - 11 mm
1.8 | Rukoväť videolaryngoskopu s integrovaným konektorom pre pripojenie náhľadovej obrazovky s dotykovým ovladaním | áno
1.9 | Obrazovka videolaryngoskopu s inegrovanou batériou a vysokým rozlišením | min. 9640x480 pixel
1.10 | Uhlopriečka odoberateľnej obrazovky | min. 3,2"
1.11 | Sklon obrazovky videolaryngoskopu | min. +25°/-80°
1.12 | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti /vpravo/vľavo | min. +70°/-160°
1.13 | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do intrnej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora | áno
1.14 | Pracovná výdrž batérie | min. 4 hod.
1.15 | Čas na plné nabitie | max. 4 hod.
1.16 | Hmotnosť odľahčeného videolaryngoskopu | max. 170 g
1.17 | Jednorazové laryngoskopické lyžice: | xx
1.17.1 | veľkosť XS | 10 ks
1.17.2 | veľkosť S | 10 ks
1.17.3 | veľkosť M | 10 ks
1.17.4 | veľkosť L | 10 ks
Položka č. 2 - Flexiblný intubačný videolaryngoskop bez pracovného kanálu - 1 ks
2.1 | Pracovná dĺžka | min. 50 cm
2.2 | Vonkajší priemer distálneho konca | max. 2,8 mm
2.3 | Ohybnosť distálneho konca s kamerou | min. +/-135°
2.4 | Zabudovateľný svetelný zdroj: LED kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom | áno
2.5 | Rozlíšenie kamery | min. 160 000 pixel
2.6 | Hĺbka zaostrenia | min. 3 - 50 mm
2.7 | Pozorovací uhol | min. +/-90°
2.8 | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 48000-5100 K | min. 400 lux
2.9 | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja | áno
2.10 | Hmotnosť flexibilného videolaryngoskopu | max. 400 g
2.11 | Zostava flexibilného videolaryngoskopu: Flexibilný videolaryngoskop, tester tesnosti, zátka pre uzavretie konektorov (ak je potrebná počas sterilizácie) | áno
2.12 | Dotykový farebný displej s uhlopriečkou | min. 3,2"
2.13 | Sklon obrazovky videolaryngoskopu | min. +25°/-80°
2.14 | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) | min. + 70°/- 160°
2.15 | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do internej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora | áno
2.16 | Pracovná výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie | min. 4 hod.
2.17 | Čas na plné nabitie | max. 4 hod.
Položka č. 3 - Flexibilný intubačný videolaryngoskop s pracovným kanálom - 1 ks
3.1 | s pracovnou dĺžkou | min. 50 cm
3.2 | Vonkajší priemer distálneho konca | max. 2,8 mm
3.3 | Ohybnosť distálneho konca s kamerou | min. +/-135°
3.4 | Zabudovaný svetelný zdroj : LED kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: | min. 160 000 pixel
3.5 | Hĺbka zaostrenia | min. 3 - 50 mm
3.6 | Pozorovací uhol | min. +/-135°
3.7 | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100K | min. 400 lux
3.8 | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja o veľkosti | min. 3"
3.9 | Hmotnosť flexibilného videolaryngoskopu | max 400 g
3.10 | Zostava flexibilného videolaryngoskopu: Flexibilný videolaryngoskop, tester tesnosti, zátka pre uzavretie konektorov (ak je potrebná počas sterilizácie) | áno
3.11 | Dotykový farebný displej s uhlopriečkou | min. 3,2"
3.12 | Sklon obrazovky videolaryngoskopu | min. +25°/-80°
3.13 | Uhol natočenia obrazovky voči rukoväti (vpravo/vľavo) | min. + 70°/- 160°
3.14 | Obrazovka musí umožňovať ukladanie snímok a videí do internej pamäte ako aj prepojenie do externého monitora | áno
3.15 | Pracovná výdrž integrovanej nabíjateľnej batérie | min. 4 hod.
3.16 | Čas na plné nabitie | max. 4 hod.
Položka č. 4 - Rigidný intubačný videolaryngoskop - 1 ks
4.1 | Rigídny videolaryngoskop s dĺžkou pracovného kanála | min. 400 mm
4.2 | Ohybnosť distálneho konca s integrovanou kameroua pamäťovým tvarovaním | áno
4.3 | Zabudovaný svetelný zdroj: LED a kamera vo FullHD kvalite s CMOS snímačom. Rozlíšenie kamery: | min. 160 000 pixel
4.4 | Hĺbka zaostrenia | min. 3 - 50 mm
4.5 | Pozorovací uhol | min +/- 90°
4.6 | Výkon svetelného zdroja LED s teplotou farby od 4800-5100 K | min. 400 lux
4.7 | Vybavený konektorom pre pripojenie dotykového náhľadového displeja a bezdrôtového modulu | áno
4.8 | Uhol natočenia pracovnej časti (styletu) | 45° - 150°
4.9 | Automatický návrat do pôvodného stavu z akéhokoľvek nastaveného ohybu, ponorením do vody o teplote v rozsahu 60°C - 70°C | áno
4.10 | Hmotnosť samotného rigidného videolaryngoskopu | max. 180 g
4.11 | Farebná dotyková obrazovka pre intubačné videolaryngoskopy s uhlopriečkou obrazovky | min. 13"
4.12 | Rozlíšenie obrazovky | min. 1920x1080 pixel
4.13 | Funkcie obrazovky: uloženie snímku obrazovky, uloženie videa z priebehu vyšetrenia/úkonu intubácie, spracovanie snímku/videa pre výstupnú správu. | áno
4.14 | Moduly pre bezkáblové pripojenie videolaryngoskopu s integrovanou batériou a funkciou snímku obrazovky ako aj nahrávania videosekvencie | áno
4.15 | Možnosť videoprepojenia s inou stanicou pre konzultácie cez web prepojenie s pripojenou kamerou | áno
4.16 | Integrovaná pamäť | min. 30GB
4.17 | Dostupné porty: HDMI, USB C, výstup pre zvuk | áno
4.18 | Prevádzka z internej batérie | áno
Položka č. 5 - Mobilný stojan k videolaryngoskopom - 1 ks
6.1 | Mobilný stabilný stojan s uchytením k zostave s min. 4 kolieskami | áno
6.2 | Uchytenie pracovnej stanice na sklopný VESA držiak | áno
6.2 | Polica s otvormi pre uloženie videolaryngoskopov - lyžicového, flexibilného a rigídneho | áno
6.3 | Košík pre pomôcky s nastaviteľnou výškou | áno
6.4 | Nastaviteľná výška police s viseolaryngoskopmi a VESA držiaku | min. 1200 - 1700 mm
6.5 | Min. 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou | áno
V ................................ , dňa: .................. |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa: